1、彩色多普勒超声诊断系统 1台

1.基本要求

满足心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

1)≥21吋高分辨率彩色液晶显示器。

2)操作平台可上下升降和左右旋转灵活调节。

3)全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，整场无焦点显示使得图像近、中、远场保持均匀一致提高图像质量（须提供临床图证明）。

●4)声速校正技术，可根据人体组织真实情况，实时匹配至最佳成像声速。

●5)造影及造影定量分析功能，要求腹部探头、浅表探头可用。

●6)应变式弹性成像。

●7)剪切波弹性成像。

8)宽景成像，最长视野≥60cm，可用于包含相控阵在内的所有探头。

9)最大探查深度≥32cm。

10)TGC:≥8段；LGC:≥8段。

3.11 频谱多普勒方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD。

3.12 彩色多普勒成像：

1）包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

2)显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

3)取样框偏转:≥±30°(线阵探头)。

4）支持B/C 同宽19、眼罩：双眼眼罩设计、专为亚洲人脸型设计。

3.13 探头接口≥3个。

●3.14凸阵探头：电子凸阵，超声频率2.0～5.0MHz。

●3.15 相控阵探头：电子相控阵，超声频率1.5～4.0MHz。

●3.16 线阵探头：电子线阵，可视可调中心频率4.0～12.0 MHz

4 配置需求

主机1台，心脏、浅表、腹部超声探头各1把。

5 售后

5.1 保修年限

自货物验收合格之日起提供原厂保修3年，（全保：包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2 预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3 主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4 维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5 升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

5.6 专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

- 便携式彩色多普勒超声诊断系统 1台

1. 基本要求

便携式设备，可用于临床超声诊断检查及治疗，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2. 资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3. 技术和性能参数

●3.1主机具备三类医疗器械注册证。

3.2 显示

1）具备高清彩色液晶显示屏≥15吋，可根据环境光变化自动调节亮度。

●2）屏幕分辨率≥1920×1080。

3）灰阶≥256级。

●4）通道数≥128个。

5）最大显影深度≥35cm。

6） 动态范围≥180dB。

●3.3 探头（所配探头需提供分项报价）：

1）单探头如覆盖全频率。

2） 腹部凸阵探头,频率包含：2MHz～5MHz。

3）线阵探头,频率包含：5MH～12MHz。

4）腔内探头（可选食道、阴道等类型），腔内探头具备三类医疗器械注册证。

5）具备多角度穿刺引导功能（需提供分项报价）。

6）主机探头接口可外接拓展器，拓展后探头接口≥3个。

3.4 软件功能

1）基本测量功能至少包含：距离、面积、体积。

2）标配软件包至少包含：腹部、心脏、血管、小器官、神经、妇科、产科、儿科测量软件包。

3）低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像。

●4）具备穿刺针增强技术。

5）具备组织多普勒定量分析，具备速度、能量、频谱、M模式，支持组织多普勒速度、应变、应变率定量分析工具。

6）具备空间复合成像功能。

7)具备组织特异性成像功能，包含：常规、肌肉、液性、脂肪等。

8)具备组织谐波成像。

9)具备多倍波束合成技术、波束增强技术、具备自适应成像技术、回波增强技术。

10)具备二维灰阶模式、斑点噪声抑制功能、数字化波速形成器。

11)具备彩色血流成像、血流跟踪功能。

12)具备射血分数自动测量功能。

13）具备脉冲多普勒、连续多普勒成像功能、多普勒自动识别功能。

14)多普勒最大测量速度：PWD≥7.5m/s，CWD≥15m/s。

15）多普勒最小测量速度：PWD≤1mm/s。

16)时间增益补偿TGC≥8段或达到同样效果的技术（提供证明材料）。

17)取样容积包含：0.5mm～20mm。

18）解剖M型取样线≥3条，可360°任意旋转。

19)具备一键自动优化功能（至少包含二维、彩色及频谱模式，组织多普勒及造影模式）。

20)具备手动回放、自动回放功能，回放速度可调，回放时间≥60s。

21)具备二维和彩色独立图像角度偏转功能。

22）具备实时双幅对比成像功能。

23）具备自定义工作流程设置。

24）具备全屏放大、局部放大功能。

25）具备锁屏功能。

26）血管软件包包含测量浅表血管和深部血管功能。

3.5 数据存储、传输及接口：

1）内置≥500G硬盘，可扩展。

2）支持HDMI、USB输出。

3）支持外部DVD、硬盘读写存储。

4）支持DICOM3.0。

5）无线传输功能：支持远程控制、设置参数、查看信息；

支持移动端无线控制：远程调节设备参数、远程管理病人信息、远程传输等。

6）主机重量≤6.5Kg（含电池）。

7）主机及探头的跌落试验高度≥0.9m，耐扭折次数≥10万次，探头防水等级≥IPX7。

8）所投设备所有软件为最新、最全版本(注明时间及版本号)，包括支持该软件的相关硬件，并包含已经发布的全部技术功能。

4. 配置需求

主机1台，心脏、浅表、腹部超声探头各1把。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

3、C型臂X线机 1台

1.基本要求

适用于介入放射科及骨科手术中的X线三维影像，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1射线球管、发生器及逆变器。

3.1.1旋转阳极组合球管、发生器及逆变器。

3.1.2标称输出功率：≥5kw；透视：0.6kw，组合为100kv,6mA；摄影：5kw，组合为100kv,50mA。

3.1.3 焦点:双焦点,小焦点≤0.3mm;大焦点≤0.6mm。

●3.1.4组合机头(管套)热容量:≥1000kJ(1400kHU)。

3.1.5阳极热容量:≥150kJ(210kHU)。

3.1.6阳极散热率:300w(18kJ/min=25.5kHU/min)。

3.1.7高压逆变频率:≥40kHz逆变器工作频率≥20kHz。

3.1.8具备≥2种滤过方式，固有滤过、附加滤过，其中附加滤过四种可选。

3.1.9水平/垂直方向双叶开合控制限束器。

3.1.10 X射线管电压调节范围：40kv～120kv(步长1kv)。

3.1.11 X射线管电流调节范围连续透视：0.5mA～6mA(步长0.1mA，小焦点)；脉冲透视：1mA～13mA；摄影：10mA～100mA。

3.2 X线控制单元

●3.2.1 270°旋转/30°仰角触摸屏操控显示，集参数和图像控制于一体。

3.2.2球管实时热容量显示。

3.2.3最大脉冲采集速≥15帧/秒。

3.2.4数字点片最大mA：≥100mA。

3.2.5成像时间透视成像时间≤1.0s，摄影模式的成像时间≤1.0s。

3.3 探测器系统

3.3.1原装进口非晶硅/碘化铯平板，可提供进口报关单。

3.3.2像间距：≤154um；矩阵：≥1344×1344，≥180万像素。

3.3.3有效成像区域：207mm×207mm。

3.3.4动态范围：≥16bit。

3.3.5透视模式空间分辨率：≥2.5lp/mm。

3.3.6摄影模式空间分辨率：≥3.4lp/mm。

3.3.7进口滤线栅，密度≥80L/cm(200L/inch)。

3.4软件功能

3.4.1患者登记：手动登记、HIS/RIS登记、紧急登记。

3.4.2患者管理：提供患者信息修改、剂量报告查看。

3.4.3图像处理：支持旋转、翻转、裁剪、边缘增强、反色、缩放&平移、窗宽窗位调节、复位、图像保存、多种图像显示布局；同时具备实时图像处理和后处理，连续电影图像采集及回放。

3.4.4图像存储与传输：支持患者归档、图像归档(路径：PACS、USB)，提供DICOM 3.0标准的符合性声明。

3.4.5图像标识：文本标记。

3.4.6图像打印：支持本机打印和DICOM打印，且支持在一张胶片上打印一幅或多幅图像。

3.4.7参数设置：支持应用/部位/曝光模式选择，帧频调节、降噪、运动检测、视野放大、电影录制，支持自动曝光控制、手动曝光参数调节。

3.4.8状态显示：网络连接状态、球管温度、存储空间、曝光参数、剂量参数。

3.4.9多种方式图像灰度值变换、图像放大缩小等图像处理功能。

3.5 数字化图像工作站

3.5.1工作站：CPU、内存、硬盘、显卡均要求满足≥120000幅以上图像快速存储。

3.5.2数字化工作站，全中文化软件。

3.5.3 ≥27吋液晶显示器：分辨率≥2560×1440，采用分屏技术显示图像。

3.6 C臂机架

3.6.1高品质的C臂机械加工。

3.6.2 C形臂沿弧滑动：≥135°。

●3.6.3 C形臂立柱升降：电动，行程≥400mm。

3.6.4 C形臂焦屏距SID：≥1000mm。

●5）C形臂开口：≥840mm。

●6）C形臂弧深：680mm。

7）C形臂水平延伸：≥200mm。

8）C形臂水平左右摆角：≥±15°。

●9）C形臂绕水平轴旋转：≥±195°。

10）C形臂具备自平衡功能，任意位置自由锁定、不滑动。

4.配置需求

移动式C型臂X线机1台，移动式显示器台车1台，≥27寸专业医用显示器1台，数字化图像工作站1套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

4、口腔X线机 1台

1.基本要求

适用于局部牙齿、牙周、腔洞的检查与诊断；适用于成人、儿童，也用于咬合片的成像，对牙弓的诊断分析；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1 X线球管、发生器；

3.1.1电源电压200～240V±10，50/60Hz；

3.1.2 X线球管恒定电压X光发生器；

3.1.3 X光球管电压可调球管电压50～70kV，适用于临床任何需求；

3.1.4 50KV～57KV电压产生较高对比度，适合齿髓学、顶点、骨结构诊断；

3.1.5 60KV～66KV电压产生较宽灰阶，适合腔洞检查；

3.1.6 70kV电压产生最长灰阶谱，适合牙周病诊断。

3.1.7 X光球管电流可调2～8mA可调节，满足临床各种诊断需要，减少不必要的辐射；

3.1.8小焦点，焦点大小≤0.4mm×0.4mm，保证清晰图象；

3.1.9曝光时间0.01～2S，可调；

3.2多功能控制面板

3.2.1专用的液晶显示屏可显示选择球管电压值和电流值；

3.2.2专用的时间显示屏可显示选择曝光时间值；

3.2.3可显示帮助代码和故障代码，方便检修和维修；

3.2.4具有牙位、成人模式/儿童模式、胶片/数字化等功能选择键；

3.2.5第六关节传送臂稳定灵活6关节传送臂。

3.3机械部分

3.3.1一侧平滑X射线管头；

3.3.2 X射线管头的两个扁平面中有一侧平滑面，进行平行投照，拍摄时容易对准；

3.3.3摄影方式手动控制；

3.3.4固定方式挂墙式；

3.3.5密度调节11步密度调节，适应不同片-屏组合；

3.3.6预编程控制面板预编程序曝光参数；

3.3.6自我保护电路1：15负载周期；

3.3.7帮助代码设备出现任何故障时，遥控器将显示帮助代码，有助分析、及时排除故障。

3.4 影像板扫描仪

3.4.1扫描技术：CR技术；

3.4.2机身尺寸：265mm×120mm×318mm（±5%）；

3.4.3重量≤5.5Kg；

3.4.4电压：AC100～240V,50/60Hz；

3.4.5输出功率：≤30w；

3.4.6分辨率：最大14.3lp/mm取决于影像板；

3.4.7传输方式：USB2.0,Ethernet；

3.4.8灰阶≥16bit(65536)；

3.4.9扫描时间：4.1～7.2S；

3.4.10内置清除装置:自动；

3.4.11配备2种数字X光机尺寸：0＃（22×31mm）2块、2＃（31×41mm）4块；

3.4.12像素尺寸：35um或64um；

3.4.13影像板板扫描方式：非按压及磁吸入式扫描，采用全自动平扫式扫描，将影像板水平放置于扫描仓内，扫描仓自动推入，随即扫描，对影像板无任何损伤，扫描快速高效；

3.4.14软件功能：多种的图像处理工具，包括缩放、镜像、亮度和对比度调节、图像转换，强化边缘和定义尺寸等。具备网络发送、打印、归档等功能。

4.配置需求

牙片机1套、影像板扫描仪1套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

5、手术显微镜系统 1台

1. 基本要求

适用于用于显微手术的视野放大，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2. 资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3. 技术和性能参数

3.1 主镜部分：

3.1.1 总体结构：标准左侧弯臂设计；

3.1.2 变倍系统：手动五档变倍；

●3.1.3 总放大倍数满足5X～20X（10倍目镜时）；

●3.1.4 目镜观察视角：可拆卸0°～180°可调节倾斜视角双目镜筒；

3.1.5 瞳距调节范围：55mm～75mm；

3.1.6 屈光度调节范围：－8D～﹢5D（双目）；

●3.1.7 变焦物镜：200mm～450mm；

3.1.8 视野范围：9mm～85mm；

3.2 对手镜部分：

●3.2.1 具备面对面对手镜部分；

3.2.2 形式：分光器形式；

3.2.3 目镜观察视角：可拆卸 0°～180°可调节倾斜视角双目镜筒；

3.2.4瞳距55mm～75mm；

3.2.5屈光度调节范围：－8D～﹢5D（双目）；

3.3 照明部分：

●3.3.1光源：LED照明，光栅无极调光；

3.3.2直接照明，无需光缆传输；

3.4支架部分：

3.4.1关节固定方式：阻尼控制系统；

●3.4.2横臂伸展长度≥1400mm；

3.4.3横臂上下调节范围满足±300mm；

●3.4.4无重力平衡臂旋转角度≥120°，镜头悬挂臂左右侧倾角度满足±60°，俯仰角度满足－30°～﹢90°；

3.4.5底座尺寸≥600mm×600mm；

3.4.6具备安全限位锁装置；

3.5高清影像系统：

3.5.1高清摄像头≥1920×1080P，可记录存储影像功能；

3.5.2液晶显示屏与支架一体化；

4.配置需求

一体化外科手术显微镜1套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

6、创伤骨科专用器械 1台

1 基本要求

适用于骨科手术等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2 资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3 技术和性能参数

3.1 上肢固定器械；

3.1.1 18cm有齿钳2把；

3.1.2 22cm咬骨钳1把；

3.1.3 持骨器2把；

3.1.4 撬骨板2把；

3.1.5 24cm咬骨剪1把；

3.1.6 22cm鹰嘴咬骨钳1把；

3.1.7 骨固定器2把；

3.1.8 大皮肤自动牵开器2把；

3.1.9 22cm组织拉钩2把；

3.1.10 深部拉钩2把；

3.1.11 骨锉1把；

3.1.12 10mm骨膜剥离器2把；

3.1.13 骨锤1把；

3.1.14 10#圆骨凿1把；

3.1.15 4#刮匙1把；

3.1.16 8#刮匙1把；

3.2 下肢固定器械；

3.2.1 18cm有齿钳2把；

3.2.2 骨锉1把；

3.2.3 22cm组织拉钩2把；

3.2.4 深部拉钩2把；

3.2.5 骨固定器2把；

3.2.6 持骨器2把；

3.2.7 22cm鹰嘴咬骨钳1把；

3.2.8 24cm咬骨剪1把；

3.2.9 撬骨板2把；

3.2.10 22cm尖嘴咬骨1把；

3.2.11 大皮肤自动牵开2把；

3.2.12 10#圆骨凿1把；

3.2.11 10mm骨膜剥离2把；

3.2.12 骨锤1把；

3.2.13 不锈钢有孔框1个；

3.2.14 5#吸引器头2个；

3.2.15 4#刮勺1把；

3.2.16 6#刮勺1把；

3.2.17 8#刮勺1把；

3.2.18 8#平骨凿1把；

3.2.19 12#平骨凿1把；

3.2.20 10#平骨凿1把；

3.2.21 老虎钳1把；

3.2.22 钢尺1把；

3.2.23 钢丝剪1把；

3.3 手外、骨科器械；

3.3.1 18cm有齿镊2把；

3.3.2 18cm咬骨钳1把；

3.3.3 18cm咬骨剪1把；

3.3.4 6#刮匙2把；

3.3.5 骨锤2把；

3.3.6 骨锉2把；

3.3.7 10#平骨凿1把；

3.3.8 10#圆骨凿1把；

3.3.9 螺丝刀1把；

3.3.10 22cm直角拉钩2把；

3.3.11 10mm骨膜剥离3把；

3.3.12 5#吸引器头2把；

3.3.13 不锈钢有孔框2个；

3.3.14 小撬骨板1把；

3.3.15 14cm拉钩2把；

3.3.16 4#平骨凿1把；

3.3.17 4#圆骨凿1把；

3.3.18 16cm咬骨钳1把；

3.3.19 6#刮勺1把；

3.3.20 二齿拉钩2把；

3.3.2116cm咬骨剪1把；

3.3.22滑车钳1把；

3.3.23肌腱引导器1个；

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

7、开颅动力系统 1台

1.基本要求

应用于颅脑手术中,使开颅手术时间缩短,钻孔少、出血少；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证；

3.技术和性能参数

3.1动力主机

3.1.1彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向；

3.1.2中文操作界面，方便临床使用；

3.1.3可调节转速控制，满足不同入路需求；

3.1.4常用使用参数可储存；

3.1.5一键式恢复出厂设置。

3.2脚踏开关：可选择单、双脚踏开关；防水；可设置马达参数；可调节马达转动方向。

3.3主机－马达连接电缆：

3.3.1全不锈钢接口

3.3.2具备“开启/停止”的安全开关，可防止马达误启动

3.3.3允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。

3.4磨钻马达手柄：

3.4.1最高转速≥80000转/分钟

3.4.2马达前置，位于成角位置之前，和手柄一体式设计。

3.4.3钛合金材料制造

3.4.4可高温高压灭菌

3.4.5一根电缆可兼容所有一体式磨钻手柄，手术时无需更换

3.5多功能马达手柄：

3.5.1最高转速≥80000转/分钟

3.5.2马达前置，和手柄一体式设计。

3.5.3钛合金材料制造

3.5.4可高温高压灭菌

3.5.5可以匹配不同套筒，实现铣骨瓣，打磨以及锁孔等多种功能

3.6开颅马达手柄：

3.6.1马达前置，和手柄一体式设计。

3.6.2钛合金材料制造

3.6.3可高温高压灭菌

3.7电源：电压220V，50/60HZ

4.配置需求：需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

8、手术头架 1台

1.基本要求

与颅脑手术相配套使用，能根据手术需要作前后、左右摆动、高低升降等任意调节，以便于取得最佳的头位和体位，方便手术操作和麻醉管理，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1左右头钉可调节距离：90～250mm；

3.2万向球水平可调节范围：360°；

3.3万向球垂直可调节范围：0°～90°；

3.4轴长：≥500mm；

3.5左右插脚可调节范围：190mm～590mm；

3.6插脚直径：Φ12/14/16/18/20/22mm （根据需求选择）；

3.7整套器械安装及调节简便，可根据手术需要，可任意组装使用。

4.配置需求：需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

9、开颅手术器械 2台

1.基本要求

基础开颅器械包，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

刀柄1把、脑膜镊1把、镊子2把、止血钳1把、持针器1把、组织钳1把、脑压板1把、巾钳1把、乳突牵开器1把、脑膜剪1把、骨膜剥离子把、吸引器头1个、消毒钳1把。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

10、腹腔探查基础器械 1台

1.基本要求

适用于腹腔手术探查等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 25cm直有齿卵圆2把

3.2 25cm直无齿卵圆1把

3.3 12.5cm弯血管钳4把

3.4 22cm弯血管钳2把

3.5 14cm弯血管钳12把

3.6 18cm弯血管钳12把

3.7 18cm扁桃腺钳4把

3.8 18cm扁桃腺剪1把

3.9 14cm布巾钳6把

3.10 20cm直角钳2把

3.11 18cm组织钳4把

3.12 18cm阑尾钳1把

3.13 18cm弯圆剪1把

3.14 18cm直圆剪2把

3.15 15cm胸科剪1把

3.16 深部拉钩3把

3.17 腹部拉钩2把

3.18 22cm组织拉钩1把

3.19 双头腹部拉钩2把

3.20 压肠板1块

3.21 25cm无齿镊2把

3.22 12.5cm有齿镊1把

3.23 12.5cm无齿镊1把

3.24 7#刀柄1把

3.25 4#刀柄2把

3.26 不锈钢有孔框1个

3.27 20cm持针钳2把

3.28 25cm持针钳2把

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

11、创伤骨科基础器械 1台

1.基本要求

适用于骨科手术等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 18cm有齿镊2把

3.2 18cm咬骨钳1把

3.3 18cm咬骨剪1把

3.4 6#刮匙2把

3.5 骨锤1把

3.6 骨锉1把

3.7 10#平骨凿1把

3.8 10#圆骨凿1把

3.9 螺丝刀1把

3.10 22cm直角拉钩2把

3.11 10mm骨膜剥离2把

3.12 5#吸引器头1把

3.13 不锈钢有孔框1个

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

12、肌腱修复基础器械 1台

1.基本要求

适用于手外科手术等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 小撬骨板1把

3.2 骨锤1把

3.3 14cm拉钩2把

3.4 4#平骨凿1把

3.5 4#圆骨凿1把

3.6 骨锉1把

3.7 16cm咬骨钳1把

3.8 6#刮勺1把

3.9 二齿拉钩2把

3.10 16cm咬骨剪1把

3.11 滑车钳1把

3.12 10mm骨膜剥离1把

3.13 肌腱引导器1个

3.14 不锈钢有孔框1个

3.15 5#吸引器头1个

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

交由采购方验收后使用。

13、胸腔探查手术器械 1台

1.基本要求

适用于胸腔手术探查等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1肋骨牵开器:中号、大号各1把。

3.2胸骨牵开器:中号、大号各1把。

3.3肺叶钳2把。

3.4胸科止血钳2把。

3.5长直角钳2把。

3.6胸科持针器2把。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

14、胸骨锯 1台

1.基本要求

用于外科手术中对骨组织及相关组织进行切割、钻孔、铰孔和打磨等，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1外形设计:根据人体力学设计，材质耐清洗耐腐蚀经久耐用,握持更舒适不易疲劳；前端渐细，术中不影响视野。

3.2马达:采用无炭刷直流电机，功率≥250w，动力强劲，不易发热，术中切割效率高不卡顿。

3.3控制系统:自动扭矩反馈系统，遇阻力可自动补偿，无级变速，运转平稳。

3.4开关:开关操作灵活易控，有马达安全保险开关，保证更换锯片或保护弓时，不会因触动开关而造成危险。

3.5保护弓:保护弓柔韧有弹性，不易疲劳折断，经久耐用，可拆卸。

3.6锯片:刚性强，耐用不易变形，可重复使用，供应商应提供有效期内医疗器械注册证予以证明。

3.7电池:可充电电池，容量大，易消毒。

3.8充电器:智能充电系统，同时可充多块电池，能显示电池电量状态，充满自动保护。

4.配置需求

胸骨锯手机1把，保护弓2个，胸骨锯锯片6片，锂电池2块，充电器1个。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

15、血管器械 1台

1.基本要求

器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1带锁扣纤维持针器（2/0及更细滑线）。

3.1.1长度200～240mm,直头、轻型，2把。

3.1.2长度200～240mm，直头、重型，2把。

3.2金把持针器：

3.2.1长度200～250mm，轻型，2把。

3.2.2长度200～250mm，重型，2把。

3.3血管拉钩：长度180～230mm，长短各1把。

3.4无名动脉血管阻断钳（角度长度结合考虑）。

3.4.1长度190～235mm，角度45～60°，1把。

3.4.2长度150～170mm，角度15～25°，1把。

3.5髂血管动脉阻断钳

3.5.1长度120～150mm，角度30°，1把。

3.5.2长度120～150mm，角度60°，1把。

3.5.3长度150～200mm，角度90°，1把。

3.5.4长度110-130mm，角度90°，1把。

3.6无名动脉（直）血管阻断钳。

3.6.1长度200～240mm，1把。

3.6.2长度140～180mm，1把。

3.6.3长度120～150mm，1把。

3.7右锁骨下动脉血管阻断钳

3.7.1长度140～160mm，角度0～15°，1把。

3.7.2长度140～160mm，角度30°，1把。

3.8主动脉阻断钳（长度角度结合考虑）

3.8.1长度180～200mm，角度60°，1把。

3.8.2长度180～250mm，角度30°，1把。

3.8.3长度180～250mm，角度15°，1把。

3.8.4长度150～290mm，角度60°，1把。

3.9超锋利弯头血管剪

3.8.1长度200～230mm，角度30°，2把。

3.8.2长度200～230mm，角度90°，2把。

3.8.3长度200-230mm，角度135°，2把。

3.10精细无损伤镊

3.10.1长度200mm～230，尖端1.5mm，2把。

3.10.2长度200mm，尖端1.0mm，2把。

3.10.3长度220mm，尖端1.0mm，2把。

3.10.4长度240mm，尖端1.0mm，2把。

3.11直头血管夹

3.11.1长度30～50mm，4把。

3.11.2长度30～60mm，2把。

3.12弯头血管夹

3.12.1长度30～50mm，4把。

3.12.2长度30～65mm，2把。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

16、支气管镜 1台

1.基本要求

用于提供气管、支气管的图像，用于观察、诊断、摄像、治疗，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具备CFDA,FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1内窥镜

●3.1.1图像：具备高图像画质，导像纤维束成像，使图像更清晰自然，降低摩尔纹效应。

3.1.2	视野角：≥120°。

3.1.3	景深：3mm～50mm。

3.1.4	先端部外径：≤4.9mm。

3.1.5	软性外径：≤5.0mm。

3.1.6	管道内径：≥2.1mm。

3.1.7	有效长度：≥600mm。

3.1.8	全长：≥900mm。

3.1.9	弯曲角度：上≥180°、下≥130°。

3.1.10最小可视距离：5mm。

3.1.11设计：符合人体工程学设计。

3.1.12吸引量：≤280ml/min。

●3.1.13防电击保护级别：BF级。

●3.1.14钳子管道色码标记：有。

3.2光源

3.2.1	灯泡类型：≥150W卤素灯。

3.2.2	灯泡寿命：≥50h。

3.2.3	色温：3000k～4000k。

●3.2.4显色指数：Ra≥90。

3.2.5	输入功率：≤220VA。

3.2.6	防故障方式：备用灯泡。

3.3报警及安全指标

设备指标异常提示和安全报警声、光指示。

4.配置需求

纤维支气管内窥镜1条，吸引按钮10个，管道开口清洗刷1个，管道清洗刷1个，吸引清洗转接器1个，ETO帽1个，光源1台。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

17、电子喉镜 1台

1.基本要求

用于气管插管时辅助插管，具备防水功能，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1显示屏：彩色可调节屏幕，尺寸≥2.5吋，上下转动角度≥45°；

3.2全金属机身，内窥镜片一机可多配；

3.3窥视片为医用级光学聚合物，不含乳胶；

3.4内窥镜片具有专用的防雾技术涂层，可清晰显示图像；

3.5内置锂电池，连续工作时间≥4小时；

3.6摄像头类型: CMOS；

3.7光源：LED

3.8重量≤0.2Kg

3.9防水等级≥IPx7防水等级，可整机浸泡消毒(包括液晶显示器）

3.10设备指标异常提示和安全报警声、光指示

3.11厂商须提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作

4.配置需求

电子喉镜1台，电池2块。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

18、麻醉喉镜 2台

1.基本要求

用于施行麻醉手术或窒息抢救时气管插管辅助照明用，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1麻醉喉镜由喉镜叶片和手柄组成，照明方式为光维导光束照式；

3.2喉镜叶片为高亮度光导纤维和不锈钢精制而成，可高温消毒；

3.3成人用标准配制叶片≥3个（大、中、小），电筒手柄可为1个；

3.4儿童用标准配制叶片≥3个（大、中、小），电筒手柄可为1个；

3.5电筒手柄无开关设计，安装好叶片灯自动亮起，操作简单方便。

4.配置需求

成人用喉镜1套，儿童用喉镜1套，便携箱2个。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

19、消化内镜系统 1台

1.基本要求

用于胃肠镜下胃肠内浅表面的检查诊断，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具备CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1影像处理器（主机/光源要求分体设计）：

3.1.1全数字式电路设计；

3.1.2具备特殊光观察功能（窄带光及自发荧光成像观察）

3.1.3具备模拟 HDTV 信号输出功能（可以选择 RGB 或 YPbPr 输出）；

3.1.4具备模拟SDTV信号输出功能（VBS复合端口、Y/C、RGB；可以同时输出）；

3.1.5具备彩虹现象修正功能；

3.1.6具备 IHB 色图显示功能；

3.1.7具备≥3 种视频输出方式；

3.1.8具备画面大小切换功能；

3.1.9具备≥3 种的轮廓强调和构造强调功能；

3.1.10具备自动增益控制功能；

3.1.11具备色彩强调功能≥14级；

3.1.12具备预冻结功能；

3.1.13具备快速实时冻结功能；

3.1.14具备≥3种的测光模式选择功能；

3.1.15具备病人资料存储，医生数据预置功能；

3.1.16兼容性：可连接同一品牌胃镜、结肠镜，支气管镜。

3.2 冷光源（要求和主机分体设计）；

3.2.1主灯：≥300W氙灯（色温≥5600K，持续照明≥500H）；

3.2.2具备特殊光专用滤光系统（窄带光及自发荧光）；

3.2.3气泵具备调节送气压力≥3级功能；

3.2.4具备≥17档自动曝光功能；

3.2.5具备强透光定位功能；

3.2.6双灯自动切换，灯泡工作显示功能；

3.3治疗型电子胃镜；

3.3.1视野角：≥140°；

3.3.2视野深度：≥3～100mm；

3.3.3视野方向：直视；

3.3.4弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥100°；

3.3.5先端部外径：≤10mm；

3.3.6插入部外径：≤10mm；

3.3.7活检孔内径：≥3.15mm；

3.3.8有效长度：≥1020mm；

3.3.9副送水功能；

3.3.10有内镜信息记忆功能；

3.3.11一键式插拔、洗消时无需防水帽；

3.3.12具备NBI功能；

3.4高清电子结肠镜；

3.4.1视野角：≥170°；

3.4.2视野深度：≥3～100mm；

3.4.3视野方向：直视；

3.4.4弯曲角度：向上≥180°，向下≥18°,向左≥160°，向右≥160°；

3.4.5先端部外径：≤12.2mm；

3.4.6插入部外径：≤12.mm；

3.4.7活检孔内径：≥3.2 mm；

3.4.8有效长度：≥1320 mm；

3.4.9副送水功能；

3.4.10具备强力传导、智能弯曲、可变硬度功能；

3.4.11一键式插拔、洗消时无需防水帽。

4.配置需求

影像处理器1台，冷光源1台，治疗型电子胃镜 1 条，高清电子结肠镜 1条。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

20、多功能麻醉机 2台

1.基本要求

通过国家三类注册，适用范围成人、小儿、新生儿；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车；

3.2后备电池：锂电子(非铅酸)后备电池，使用时间≥90分钟；

3.3非待机状态转动关机旋钮，主机具备延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全；

3.4配置氧气、空气双气源，可升级氧气、空气、笑气三气源;

3.5具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%；

3.6快速充氧范围25～75L/min；

3.7电子显示流量计，空气范围：0L/min～15L/min，氧气范围：0L/min～15L/min，笑气范围：0L/min～10L/min；

3.8电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度；

3.9具备备用流量计（总流量计）及辅助流量计；

3.10标配单麻醉罐位；

3.11配置一个挥发罐，要求挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿；

3.12回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接；

3.13回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求；

3.14回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染；

3.15配置二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml；

3.16低回路系统容积，机控模式回路容积≤2850ml。

3.17具备回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；

3.18回路泄漏量≤70ml/min；

3.19具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示；

3.20配置可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作；

3.21气动电控呼吸机，全中文操作和显示，提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV，可选配/升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、SIMV-VG、PS以及CPAP/PS模式；

3.22 VCV模式下潮气量设置范围最小值≤12ml，PCV-VG模式下潮气量设置范围最小值≤5ml；

3.23吸气压力设置范围：5～70 cmH2O；

3.24支持压力：0.3cmH2O～60cmH2O；

3.25呼吸频率：4～100次/分钟；

3.26吸呼比：4:1～1:8；

3.27压力限制范围：10～100cmH2O；

3.28电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3～30cmH2O；

3.29吸气暂停：OFF，5%～60%；

3.30峰值吸气流量≥120L/min；

3.31上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全；

3.32具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

3.33具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器；

3.34可升级单周期和多周期肺复张工具功能；

3.35具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示；

●3.36彩色触摸屏≥15吋，可同屏显示3通道波形和呼吸环图；

3.37内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用；

●3.38配置的旁流二氧化碳监测模块，保证产品兼容性；

3.39潮气量监测范围：0～2500ml；

3.40分钟通气量监测范围：0～99L/min；

3.41能与输注泵工作站一起接入监护仪同屏显示麻醉波形、药物参数及生命体征波形，实现药物生命体征联动。

4.配置需求

麻醉机1台，机架1台，锂电子(非铅酸)后备电池2节。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

21、多功能监护仪 2台

1.基本要求

通过国家三类注册，适用范围成人、小儿、新生儿；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，插件槽≥4个；

●3.2基本测量模块

支持心电、心率、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道有创血压、呼吸（含呼末二氧化碳模块）、双通道体温和同时监测；

3.3屏幕

3.3.1彩色触摸屏，尺寸≥12吋；分辨率≥1280×800；

3.3.2 8通道显示，亮度自动调节；

3.4电池

内置高性能锂电池，持续供电时间≥4小时；

3.5心电

3.5.1标配5导，心率测量范围：15～350bpm（精确度≤1bpm）；

3.5.2具备≥23种实时心律失常分析功能，包括房颤分析功能；

3.5.3波形扫描速度: ≥25mm/s；

3.6血氧

3.6.1血氧饱和度范围: 30～100% (精确度≤1%)；

3.6.2脉率测量范围：20～300bpm（精确度≤1bpm）；

3.6.3灌注指数范围：0.05～20%。

3.7 无创血压

3.7.1 阶梯式振荡法，具备充气压力自适应调节功能和高压测量功能；

3.7.2 测量范围：收缩压SYS：25～280mmHg；舒张压DIA：10～220mmHg；平均血压MAP：15～260mmHg；

3.7.3 测量精度≤3mmHg。

3.8 有创血压

直接法；适用于：成人、小儿、新生儿；

IBP测量范围：-50～360mmHg； PPV测量范围：0～50%。

3.9 呼吸

胸阻抗法，导联Ⅰ和导联Ⅱ可选；测量范围：0～200rpm；

呼末二氧化碳：采用非散射红外气体分析技术。

4.配置需求

心电监护仪1台，心电测量模块1个，血氧饱和度测量模块1个，有创血压测量模块1个，无创血压测量模块1个，呼吸测量模块1个，呼末二氧化碳测量模块1个，体温测量模块1个，锂电池2块

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

22、临时起搏器 1台

1.基本要求

适用于治疗严重心律失常等疾病，也可用于心肺复苏，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1起搏模式：VVI、VOO、AAI、AOO。

3.2基本起搏频率:30ppm～180ppm连续可调。

3.3快速心房起搏频率:80ppm～800ppm连续可调。

3.4输出幅度:0.1mA～20mA连续可调

3.5脉冲宽度:≤1.8ms。

3.6感知灵敏度:0.5mV～20mV连续可调。

3.8空白期起搏:≥125ms，感知≥75ms。

3.9电池型号:标准1.5V碱性电池或锂电池。

4 .配置需求

主机1台，便携盒1个，电池2个。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

23、心脏标志物检测仪 1台

1.基本要求

该设备主要用于心脏标志物的半自动化快速定量检测，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3.设备技术和性能参数

3.1线性

开机10分钟以后待仪器处于稳定工作状态后，线性r≥0.975；

3.2重复性

开机10分钟以后待仪器处于稳定工作状态后，变异系数CV≤5%；

3.3稳定性

开机处于稳定工作状态后的第4h、第8h对标准卡的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测量结果相对偏倚≤±5%；

3.4样本量：单次测试≤100ul血清。

4.耗材/试剂性能参数

●4.1 检测项目需包括肌钙蛋白I（cTnI）、肌红蛋白（Myo）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、超敏C反应蛋白（hs-CRP）、N端脑利钠肽前体（NT-proBNP）和降钙素原（PCT）等；

4.2 试剂三证齐全，且在有效期内,试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。

5.配置需求：心脏标志物分析仪1套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

24、动态心电分析系统 1台

1.基本要求

实现动态心电分析的功能，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1导联:3/12导。

3.2输入阻抗:≥6MΩ。

3.3频率响应范围:0.05Hz～40Hz。

3.4数据接口:SD卡。

3.5电源:电池。

3.6记录时间:24～48小时。

3.7显示:LCD显示。

3.8共模抑制比:≥45dB。

3.9软件功能参数:心律失常分析。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

25、动态血压分析系统 1台

1 基本要求

实现动态血压记录分析的功能，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2 资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1主机重量：≤250g。

3.2压力测量范围：0mmHg～280mmHg。

3.3数据储存器：≥200组。

3.4脉率测量范围：40bpm～200bpm。

3.5收缩压：40mmHg～255mmHg。

3.6舒张压：10mmHg～195mmHg。

3.7测量方法：示波法。

3.8脉率准确性：±2BPM。

3.9血压测量精度：±3mmHg。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

26、心电图机 1台

1.基本要求

用于心血管系统疾病最基础的检查，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有二类医疗器械注册证。

3.技术和性能参数

3.1支持12导联心电同步采集。支持Cabrera导联体系。

●3.2液晶显示屏≥10吋。

●3.3支持计算法18导联心电图技术。

●3.4支持12导联心电图及18导联心电图自动解析功能，能提供每个导联的测量值。

●3.5支持15导联心电同步采集。

3.6手动模式下可选择增益:2.5mm/mV，5mm/mV，10mm/mV，20mm/mV。

3.7手动模式下可选择打印速度：5mm/S，10mm/S, 12.5mm/S, 25mm/S，50mm/S。

3.8具备高频滤波功能：25Hz，35Hz,75Hz,100Hz,150Hz。

3.9输出接口支持：USB和VGA接口。

4.配置需求

输入盒1套，电极导联线10套，夹式电极4套，胸部电极4套，导联分线器（胸部用）2套，导联分线器（四肢用）2套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

27、无创呼吸机 2台

1.基本要求

可广泛应用于成人及儿童各种急、慢性呼吸衰竭及各种呼吸功能不全的患者。能使重症病人在最短的时间内接受治疗，尽快改善呼吸功能，保证全身组织氧供，对抢救危重患者的生命起到积极的作用，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具备CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1主机要求

3.1.1适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求。

3.1.2主机与屏幕一体≤13kg，主机与台车可一键分离，便于转运治疗。

3.2操作界面

彩色触摸电容屏（15～17吋），分辨率≥1920×1080，中文操作界面。支持手势操作，支持无菌手套操作。大小适中，方便转运。

3.3后备电池

续航时间≥180分钟，内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

3.4通气模式

3.4.1自主呼吸模式  CPAP或PSV。

3.4.2时控通气模式T、压力控制/辅助通气模式P-A/C。

3.4.3时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+。

3.4.4可配容量支持通气模式VAPS、可配成比例压力通气模式PPV。

3.5功能要求

3.5.1具备内源性PEEP实时监测功能。

3.5.2配备食道压监测功能，提供与呼吸机匹配的食道压附件。

3.5.3具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具备氧疗计时功能。

3.5.4采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。

3.5.5氧疗模式下可监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现趋势图，辅助医护人员氧疗效果评估和失败预测。

3.6设置参数

3.6.1潮气量设置范围：50～2500ml。

3.6.2呼吸频率：1～60次/分。

3.6.3吸气正压：4～45cmH20。

3.6.4呼气压力：4～30 cmH20。

3.6.5持续气道正压CPAP：4～30cmH2O。

3.6.6压力上升时间：100ms～500ms。

3.6.7同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节，且支持1～6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

3.6.8实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。

3.6.9具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿120L/min。

3.7监测数据

3.7.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测。呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录。

3.7.2波形监测：≥5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

3.8报警

具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。

4.配置需求

主机1台、台车1台、湿化器1套、管路2套、面罩1个。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

28、有创呼吸机 2台

1.基本要求

可广泛应用于成人及儿童各种急、慢性呼吸衰竭及各种呼吸功能不全的患者。设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具备CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1彩色触摸屏≥15吋，分辨率≥1920×1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，支持≥170°广视角查看，中文界面，提供注册证。

●3.2适用于新生儿、儿童和成人。

3.3呼吸模式应包括

3.3.1 VC-A/C、VC-SIMV、PSV。

3.3.2 PC-A/C。

●3.3.3 PC-SIMV，AMV,PRVC-SIMV。

3.3.4 VV+或Autoflow或PRVC。

3.4同屏可显示波形:气道压力/时间曲线、流速/时间曲线、容量/时间曲线、压力－容量环、流量－容量环，支持短趋势、动态肺图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示；

●3.5氧疗模式:具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥60L/min）和氧浓度可设，并具备氧疗计时功能。

3.6脱机辅助工具，可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程。

3.7监测参数要求

3.7.1肺的力学：吸气阻力、呼气阻力,静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

3.7.2潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量,自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

3.7.3浅呼吸指数。

3.7.4呼吸机的呼吸作功。

3.7.5病人的呼吸作功。

3.7.6具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线等呼吸环监测。

●3.7.7实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。

3.7.8实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。

3.8报警

具备智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提供气方式：用医院中心供气或空气压缩机供气。

3.9流量传感器，非耗材。

3.10呼吸机参数设定要求

3.10.1吸气峰流速：成人/小儿: 0～300L/min。

●3.10.2容量模式下潮气量设置值：20ml～4000ml，提供证明文件。

3.10.3呼吸频率可调：4～100次/分。

3.10.4吸/呼比：4:1～1:10。

3.10.5PEEP：0～50cmH2O。

3.10.6吸气压力：1～100cmH2O。

3.11电路和气路分离。

3.12触发方式

3.12.1流速触发灵敏度：0.5～20L/min，或OFF。

3.12.2压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O或OFF。

3.12.3氧浓度：21～100vol.%。

3.12.4叹息功能

3.13≥5000条事件日志显示。

3.14内置备用电池，支持断电情况正常使用时间≥90分钟。

3.15气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

3.16呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数 RSB、吸气负压NIF、气道闭合压P0.1。

3.17安全标准

●3.17.1呼吸机电磁兼容性应符合YY0505-2012标准。

3.17.2呼吸机电气安全应符合YY0601-2009标准。

3.17.3呼吸机电气安全应符合YY0893标准。

●3.17.4呼吸机电气安全应符合YY/T0799-2010标准。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

29、转运呼吸机 2台

1.基本要求

专用于病人的急救转运呼吸机，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动。

3.2通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T通气模式。

3.3设置参数

●3.3.1潮气量:20ml～2200ml。

3.3.2呼吸频率:1～80次/min。

3.3.3吸/呼比:4:1～1:10。

3.3.4呼末正压:0～40mmHg。

3.3.5压力上升时间：0～2000ms。

3.3.6压力支持：3～65cmH2O。

3.3.7氧浓度：21～100%。

3.4具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

3.5可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

3.6可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。

3.7可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数，可以监测容积—二氧化碳（V-CO2）环图。

3.8可选高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度。

3.9可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。

3.10可选脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。

3.11呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

3.12呼吸机提供锁屏功能。

3.13具备≥72小时的趋势图和趋势表数据存储。

3.14具备顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿、海拔自动补偿功能。

3.15内置锂电池，工作时长≥280分钟。

3.16 ≥7吋TFT 彩色液晶显示，亮度可调以适应白天和夜晚。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

30、肠内营养泵 2台

1.基本要求

适用于需要肠内营养管饲的患者，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具备CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1连续输注速度设定范围:1～200m1/小时,增量1ml。

3.2输注容量设定数值:≥2000m1,增量1m1。

3.3压力感受器设计,流速准确度:±5%。

3.4防水:国际IPX防水标准5级。

3.5在任意角度下正常输注。

3.6具有一键灌冲排气功能。

3.7输注模式:连续输注和间歇式输注模式。

3.8电池:内置锂电池可连续使用≥12小时。

3.9液体流动自控装置具备自动保护功能,防止液体自动流动,避免误报警,减少重力带来的输入偏差。

3.10工作时间:连续工作时间≥12小时。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

31、注射泵 5台

1.基本要求

四通道注射泵，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具备CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1支持所有符合国家标准的各种品牌的注射器。

3.2适用的注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml和50(60)ml。

●3.3≥9种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式。

●3.4阻塞级别：11级可调，并且可以实时显示管路的压力状态。

●3.5注射速度设定范围：0.1～100.0ml/h（5ml注射器）

0.1～300.0ml/h（10ml注射器）

0.1～600.0ml/h（20ml注射器）

0.1～900.0ml/h（30ml注射器）

0.1～2000.0ml/h（50（60）ml注射器），最小增量0.01ml。

3.6快进操作范围：0.1～100.0ml/h（5ml注射器）

0.1～300.0ml/h（10ml注射器）

0.1～600.0ml/h（20ml注射器）

0.1～900.0ml/h（30ml注射器）

0.1～2000.0ml/h（50ml（60）注射器）。

3.7预置量设定：0.10～99.99ml（最小增量0.01）

100.0～999.9ml（最小增量0.1）

1000–9999ml（最小增量1）。

3.8提供可使用的3种类型的电源：交流电源、直流电源和内置锂电池。

3.9双CPU设计，关键模块采用冗余设计。

3.10独立的电机驱动 CPU 和电机细分驱动芯片设计。

3.11注射速度设定范围大(使用50(60)ml注射器时，最大可以设定到 2000ml/h)。

3.12注射总量显示范围:0～99999.99ml。

3.13注射精度:≤±2%。

3.14锂电池续航时间:≥5小时（全新电池充满电以5ml/h速度注射）。

3.15 KVO速度:0.1～5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO。

3.16触摸屏操作，双通道一体机，方便快捷的人机操作界面。

3.17在线滴定，可不暂停输注更改流速。

3.18可配置有线或者无线WIFI模块进行联网。

3.19显示器具备夜间工作模式，降低对患者的干扰。

3.20防尘防水等级≥IP24。

3.21重量:≤4Kg。

3.22报警功能：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作等。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

32、全自动生化分析系统 1台

1.基本要求

用于急诊项目的检测，如肝肾功能、心肌标志物、血脂、血糖、电解质等，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA,FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1检测原理

分光光度法和离子选择电极法;

3.2检测速度

光学速度≥800测试/小时，ISE速度≥600测试/小时，

3.3检测项目:同时分析项目≥120项;

●3.4样本位:常规样本位≥150个，并具备独立的急诊进样区，急诊位≥20个，

3.5样本管类型:多种规格的原始管或样品杯可混合使用;

3.6具备样本针报警功能;

●3.7可不停机的状态下添加试剂、耗材;

3.8混匀方式：搅拌棒或者超声；

3.9生化反应杯数量≥160个；

3.10反应杯材质：石英玻璃或UV塑料；

3.11孵育方式：非水浴，不需要添加剂；

●3.12最小样本体积≤1.0ul，0.1ul步进；

3.13最小消耗试剂体积：R1/R2试剂最小消耗体积≤10ul,1ul步进；

●3.14电极寿命：钾钠氯电极使用时间≥6个月，或≥4万个测试；

●3.15试剂系统

具备与设备同品牌的原厂试剂，校准品和质控品，保证完整的溯源体系；

3.16最长反应时间：≤9分钟;

3.17报警及安全指标：具备设备指标异常提示和安全报警。

4.配置需求

4.1软件系统

中文图形化操作系统

4.2硬件

触摸式液晶显示器，设备主机一台，电脑（CPU主频≥3.5GHz；内存≥8GB；硬盘≥1TB）一台，水机一台，不间断电源一台；

5.配套医用试剂耗材：开放性医用试剂耗材

6.物联网支持功能：设备具备联网功能。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

33、全自动化学发光免疫分析仪 1台

1.基本要求

该设备主要用于激素与肿瘤标志物的自动化定量检测，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具备CFDA,FDA或CE认证。

3.设备技术和性能参数

3.1采用化学发光法进行测定；

●3.2检测速度总量≥600测试/小时；

●3.3单模块检测试剂位≥24个，支持试剂在机冷藏，不停机添加试剂或耗材；

3.4单模块同时加载样本数≥90个，支持随时加样检测，支持样本条码自动扫描；

3.5具备急诊位功能，满足随时急诊检测样本；

3.6具备样本自动重测及自动稀释功能，超线性范围自动稀释检测；

3.7具备液位探测、血凝块检测及防撞击感应等功能，防止样本或试剂空吸；

3.8具备一定的扩展功能，支持多台并机。

4.耗材/试剂性能参数

★4.1检测项目需包括醛固酮(ALD)、皮质醇(CORT)、雌二醇(E2)、黄体生成素(LH)、卵泡刺激素(FSH)、孕酮(PROG)、睾酮(T)、泌乳素(PRL)，甲状腺激素及相关蛋白：总三碘甲状腺原氨酸(TT3)、总甲状腺素(TT4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺素(TSH)、反三碘甲状腺原氨酸(RT3)、甲状腺球蛋白(HTG)、甲状腺球蛋白抗体(TGA)及甲状腺微粒体抗体(TMA)及常见肿瘤标志物；

4.2试剂及仪器在国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌；

4.3试剂三证齐全，且在有效期内,试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年；

4.4试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年；

4.5全程冷链运输，试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送；

●4.6随检测试剂免费提供相应校准品及检测用耗材，如反应杯、清洗液及缓冲液等，如有配套质控品，也应免费提供；

4.7遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。

5.配置需求

5.1软件：操作软件1套;

5.2硬件

全自动化学发光免疫分析仪1套、控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、UPS电源1台、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

34、血气分析仪 2台

1.基本要求

手持式血气分析仪，进行血气、电解质、代谢物以及血氧分析同时测定，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1测定项目

可通过不同测试卡测定包括血气（pH、PO2、PCO2）；电解质（Na+、K+、Ca2+、Cl-）；红细胞压积（Hct）；代谢物（Glu，Lac）；血氧（tHb、SO2、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、总胆红素等参数；

3.2电源

两块9伏锂离子电池，或可充电电池；

●3.3激光扫描仪

符合U.S.21CFR1040.10和1040.11；

3.4定标方式：全自动液体定标方式；

●3.5试剂卡

集成的试剂卡，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口；

3.6自动检测功能：具备，可检测血凝块；

3.7全参数监测血样≤130ul；

3.8测量时间≤120秒；

3.9数据存储

可存储病人数据和质控信息。

4.配置需求

主机1台

5.配套试剂耗材

具体年用量详见附件

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

35、微量元素检测仪 1台

1.基本要求

用于检测人体血液中微量元素含量；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1灵敏度:Li(7)≥10Mcps/(mg/L)；Y(89)≥50Mcps/(mg/L)；Tl(205)≥50Mcps/(mg/L)。

3.2检测限:Li≤10ng/L；Y≤1ng/L；Tl≤1ng/L；As≤5ng/L；Se≤20ng/L；Pb≤1 ng/L；Cu≤2ng/L；Cd≤1ng/L；Zn≤20ng/L；Hg≤5ng/L；Mn≤2ng/L；Co≤1ng/L。

3.3短期稳定性:间隔20分钟，各元素的相对标准偏差（RSD）Mg：RSD≤3%；Cu：RSD≤3%；Cd：RSD≤3%；Pb：RSD≤3%。

3.4长期稳定性:间隔4个小时，各元素的相对标准偏差（RSD）Mg：RSD≤4%；Cu：RSD≤4%；Cd：RSD≤4%；Pb：RSD≤4%。

3.5氧化物离子产率:CeO+/Ce+≤2%。

3.6双电荷率:Ba++/Ba+≤2%。

3.7丰度灵敏度:低质量数端≤1×10-7；高质量数端≤1×10-7。

3.8同位素丰度比: 107Ag/109Ag≤0.2%；206Pb/208Pb≤0.2%。

3.9背景噪声:在质量数220处测定实际背景≤3cps。

3.10质量稳定性:元素Li(7)，Y(89)，Tl(205)≤±0.05u/8小时。

3.11分辨率:满足标准分辨≤0.8u。

3.12检测器线性动态范围:≥8个数量级。

3.13质量范围:2-285u。

3.14冲洗时间:用50μg/L的In标准溶液进样2min,降低到原信号强度的10-4倍所需要的时间足≤60s。

3.15重复性:检测全血无机元素标准物质，同一样本重复进样10次，砷（As）元素CV＜10%，镁（Mg）、钙（Ca）、锰（Mn）、铁（Fe）、铜（Cu）、锌（Zn）、硒（Se）、铅（Pb）元素CV＜5%。

4.配置需求

微量元素分析仪主机1套，计算机1台，机械泵1台，装机验证试剂1套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

36、取植皮设备 1台

1.基本要求

用于烧伤及创面患者皮片的制取，相比手动取皮，所取皮片整齐，控制精确，速度快；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1取皮厚度≥0～0.75mm，且可订制；

3.2取皮宽度2.5～10.2cm，≥4种宽度可选；

3.3刀片材质为不锈钢，硬度≥34HRC，长度≥106mm；

3.4马达转速≥4500～6500rpm，为无级变速控制；

3.5手持件连接线为插拔式，重量≤0.85kg；

3.6具备刃口保护装置、多种消毒方式（至少包含：高温高压、低温等离子）等功能。

4.配置需求：电动取皮机1台。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

37、烧烫伤浸浴装置（烧伤浸浴缸） 1台

1.基本要求

用于烧烫伤病人浸浴、创面处理用；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1由浸浴槽、供/排水系统、病人浴铺、花洒、温控单元、移动升降转移车、臭氧发生装置、气泡发生装置、控制面板组成；

3.2浸浴槽为304不锈钢材料制成；

3.3智能化操控，≥7寸微电脑可触控显示系统，液晶触摸；

3.4含气泡冲浪装置；

3.5臭氧装置：12V/8W；

3.6移动升降转移车，升降行程550mm（±10），承重≥135Kg；

3.7噪声：≤65dB（A）。

4.配置需求；烧伤浸浴装置1套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

38、电动护理床 2张

1.基本要求

适用于病人的日常使用和家属的护理，具有起背就餐、腿部升降、预防褥疮、ABS护栏、可帮助起身，站立、防止病人跌倒、运送病人、休息、输液给药治疗、预防病人掉床等功能，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有医疗器械注册证。

3.技术和性能参数

3.1床体尺寸：床体长2230±15mm,床体宽(最外沿)1000±15mm；

3.2床体高(最低位，不含床垫)465±20mm,床体升降行程320±20mm，高低升降范围：465-785±20mm(不含床垫)；

3.3床面尺寸：床面长1960±15mm,床面宽865±15mm；

●3.4角度：背板上折角度≥65°,大腿版倾斜角度≥25°(小腿部调节手动七档 ) ,脚板上折角度≥15°,脚板下折角度≥15°,床体倾斜角度头低脚高位≥12°,头高脚低位≥12°；

3.5最大安全承重：204kg±5kg；

3.6具备背部升降，膝部升降，整体升降，头高脚底位，头低脚高位，膝背联动功能，可手动心脏椅位；

3.7电机系统≥4个，电机具有防电磁、抗干扰、不漏电，工作匀速、静音等特点；

3.8脚轮采用直径≥120mm的静音轮，具备制动、直行、万向功能；

3.9整床中控刹车装置≥2处，位于方便操控位置；

3.10床板为全碳钢床板，具备可拆卸功能，并可单独拆卸进行消毒（需提供涂层钢板产品耐碘伏、75%酒精、3%双氧水、氯化钠、酸测试检验报告）；

3.11符合YY0571-2013（IEC-60601-2-38）医院电动床安全专用要求的分体式升降护栏，床头侧护栏可随靠背同时动作，保护患者的安全。安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开,两片护栏间距≤60mm，防止患者在床上躁动时而造成的坠床和夹手；

3.12护栏内嵌背部床板升降及床体倾斜角度显示器，方便准确调整病人体位角度；内外侧均具备内置式操作面板，内侧为患者操作，外侧供医护人员操作；

3.13护栏机构附带阻尼棒缓冲，保证护栏升降顺畅无噪音；

3.14护栏采用高密度HDPE工程塑料一次成型。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品；

3.15床头板、床尾板可直接拆卸。

3.16具有备用电池，设有引流袋支架；

3.17输液架插孔分布在床的两端，并配有可伸缩输液架，调整范围≥500mm；

3.18床体顶端配有吊架安装孔，安装吊架后，可辅助患者起身；

3.19床头设有电气面板，220V电源指示灯及保险丝，提高安全性；

●3.20必须具备称重功能，精确值≤0.1kg。

4.配置需求

整床1台，床头尾板2块，输液架1根，电源线1根，称重系统1 套，床垫1 张。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

39、电动手术床 2台

1.基本要求

适用于一般手术承载患者，提供合适的手术体位用，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有医疗器械注册证。

3.技术和性能参数

●3.1设有头腿板互换功能，具有电动平移功能，行程≥300mm。

3.2刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车，四只刹车油缸同时锁定。

3.3手术台配置立柱控制器；

●3.4手术台≥4只万向轮结构，可以横向移动，原地360度转弯调节；

●3.5最低体位≤520mm，升降行程≥510mm；

3.6一键复位功能、一键屈曲反屈曲和反向体位键功能，手控器设有误操作锁开关；

3.7台面前倾/后倾：30°；台面左倾/右倾：20°；背板上折角度≥80°，下折角度≥30°；头板上折角度≥35°，下折角度≥45°；

3.8头腿板调节采用进口气弹簧结构，并提供相应报关单；

3.9进液防护≥IPX4；

3.10床面采用可透X光材料制成，材料铝当量低于1mmAL，提供材料检测报告；

3.11具备电动腰桥功能，腰桥行程≥120mm；

3.12头腿板可拆卸，可互换。拥有≥1400mm超大透视空间，可适用于各种X光透视手术的需求；

3.13床垫采用记忆海绵材料，具有减压、吸震、易清洁、防静电等功能；

3.14配蓄电池，在无交流电源供电状态下可满足≥50次手术需要。具有交流电源供电功能；

3.15手术台床身、立柱罩、底座、侧轨和附件等采用优质不锈钢。

4.配置需求

床体1台，头板1套， 腿板1套，搁手板1套， 托腿架1套，床垫1套，手控器1套，电源线1根，麻醉架1个。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

40、血液回收机 2台

1.基本要求

从病人术中收集起来的血液，进行过滤、分离、清洗、净化后再回输给病人；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1工作电压：AC 220V，50Hz；

3.2 工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；

3.3 离心机转速：≥5000转/分；

3.4 噪声：≤60dB；

3.5 液体滚压泵泵流量：20～1000毫升/分；

3.6 血细胞回收率：≥95%；

3.7 回收后血球压积：≥50%；

3.8 抗凝剂清除率：≥98％；

3.9 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率≥98％；

3.10 具备自动模式；半自动模式。两者可以相互转换；

3.11 操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，具有断电保护功能；

3.12 过滤储血器容积：2000～3000ml。过滤孔径≤40um；

3.13 血液回收罐容积：静态≥280ml；动态≥250ml；

3.14 多功能：能回收90%以上的血细胞。能将血液分离成红细胞、血浆；

3.15 全自动电脑控制。除自动控制外还可以半自动控制，二者可随意转换。同时具备手动模式，在没有电源的情况下可以手动操作滚动泵，完成清洗；

3.16 多种模式：根据临床实际情况，设慢速、中速、快速和紧急大出血≥4种处理方式，满足临床不同手术出血的需要；

3.17 处理速度：三分钟可处理回收≥250ml浓缩血细胞；

3.18 多重安全监测：精密断流监测及血层监测，井盖安全报警，泵超负荷报警和压力检测报警等；

3.19 具备总结功能：机器就能自动统计除回收血量、清洗量等，便于临床总结；

3.20 断电保护：电源忽然切断时，计算机自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程，同时具备防静电干扰；

3.21 抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作；

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

41、连续性血液净化设备 1台

1.基本要求

用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE、SCUF、HP ，具有成人和儿童治疗模式；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1屏幕显示:中文操作界面，图文显示操作指引。

●3.2抗凝方式:设备一体化自动完成（枸橼酸抗凝、肝素抗凝及枸橼酸＋肝素联合抗凝方式）。

3.3	泵数:≥7个。

3.4加热方式:设备一体式加温设计，通过置换液加温（非血液）。

3.5检测功能:具备，包括超声气泡检测，可以自动去除治疗过程中置换液内的气泡，避免凝血。

3.6置换液加温:3539℃，调节步长≤0.5℃，报警范围可调。

3.7再循环功能：具备，可保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复。

●3.8肾剂量计算器:具备肾剂量计算器，无需人工计算肾剂量。

3.9报警及安全指标:具备设备监测指标异常、设备故障、必要提示，声光报警。

3.10耗材安装:一体化管路（非组合安装），管路滤器可拆分。

3.11压力检测	。

3.11.1压力检测项目:可检测动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压。

3.11.2动脉压检测范围:(-250mmHg～+300mmHg)。

3.11.3静脉压检测范围:(-80mmHg～+300mmHg)。

3.11.4滤器前压力:(-400mmHg～+450mmHg)。

3.11.5滤过液压力:(-50mmHg～+500mmHg)。

3.12流量范围	。

3.12.1血流速度:≥（10～+400）ml/min。

●3.12.2置换液:≥（0～+7000）ml/h。

3.12.3透析液:≥（0～+7000）ml/h。

●3.13秤:≥2个挂秤，挂置换液秤和废液秤。

●3.14肝素泵抗凝模式:具备，连续模式：≤（0.5～15）ml/h 可调，精度±0.2ml/h。

3.15可以调阅及下载病人治疗数据:具备可以调阅及下载病人治疗数据。

4.配置需求

一体化主机1套，防尘罩1个。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

42、冰冻血浆解冻箱 1台

1.基本要求

适用冰冻血浆解冻，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 存水量：95kg±10%

3.2 整体结构：立式

●3.3 温度控制:箱内温度稳定在30℃～45℃，全自动独立控制系统，实时监测解冻过程。

3.4 最大化浆量：≥24袋（50ml～200ml/袋）

3.5 可预设解冻程序：适应不同容量的冰冻血浆的解冻。

3.6 水循环系统：大容量且轻柔的水循环系统，保证冰冻血浆的解冻质量。

3.7 可移动的不锈钢解冻篮。

3.8 配备解冻专用袋，有效隔离每个血浆袋，避免交叉污染和标签脱落。

3.9 具有上排水功能，工作室内无需有地漏。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

43、4°储血冰箱 1台

1.基本要求

适用血液储存，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

●3.1有效容积：有效容积≥400L

3.2 整体结构：立式单门

●3.3 温度控制:箱内温度稳定在2℃～8℃，电脑板控温，LED数码显示箱内温度，显示精度为0.1℃

3.4 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口

3.5 产品配有一个测试孔，方便对箱内温度进行监测

3.6 双层吸热玻璃门设计，带自动关闭装置

3.7 制冷剂：HFC

3.8 具备≥12层漆包钢丝搁架

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

44、立式-20°冰柜 1台

1.基本要求

用于血液制品冰冻血浆的储存，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

●3.1 有效容积：有效容积≥400L

3.2 整体结构：立式

●3.3 温度控制:箱内温度稳定在-40℃～-20℃，电脑板控温，LED数码显示箱内温度，显示精度为0.1℃

3.4 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警、传感故障报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口

3.5 产品配有一个测试孔，方便对箱内温度进行监测

3.6 制冷剂：HFC

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

45、立式压力蒸汽灭菌器 1台

1.基本要求

利用压力饱和蒸汽对医疗器械进行迅速而可靠的消毒灭菌，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 容积：≥80L。

3.2 材质：06Cr19Ni10不锈钢。

3.3 设计压力：-0.1～0.28Mpa。

3.4 设计温度：142℃。

3.5 使用寿命：8年（≥16000次灭菌循环）。

3.6 主体保温：10mm玻璃棉。

3.7 腔壁加热：覆盖式金属加热板。

3.8 测试接口：标准Rc1验证口，G1/2验证口。可特制其它尺寸测试接口。

3.9 门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm。

3.10 开关门方式：手动平移式密封门。

●3.11安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

3.12 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

3.13 控制阀门：直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个。

3.14 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源。

3.15 注水排水方式：自动注水、自动排水	；储水装置：配有内置水箱，水内循环使用，水箱容积≥14L。

●3.16 压力表：量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级以上。

3.17 控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器。

3.18 界面显示：液晶显示屏≥160×160点阵，≥3.2吋液晶屏显示，显示温度、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯。

3.19 流程控制：注水、升温、灭菌、排水、排汽、烘干全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气。

3.20 周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数。

3.21延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时。

●3.22 传感器故障自检及保护功能	设备自动检测传感器故障，并声光指示；出现故障时，液晶显示屏显示报警代码信息，并声光指示。

●3.23保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃；保温时间可设定范围0～160时。

3.24固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999分。

3.25 自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节。

3.26 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

3.27 程序名称：设有实验室程序、自定义程序，≥108个程序可供选择和设定。

医用程序包括；裸露程序、包装程序、橡胶程序实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序≥5个自定义程序可储存≥100个不同参数的程序。

3.28 舱体尺寸：≥Φ386×695mm

3.29 外型尺寸：688×546×1030（±10）mm

3.30 提供二类医疗器械注册证；提供卫生安全评价报告。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

46、超声波清洗机 1台

1.基本要求

适用于器械清洗（特别是管腔类器械），设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 舱体要求

3.1.1 舱体容积：≥100L。

3.1.2 舱体保温：≥10mm橡塑阻燃海绵。

3.1.3 舱体材质：≥1.5mm，304不锈钢镜面板。

3.2 管路系统

●3.2.1 快速管路设计：清洗机内部水管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接。

3.2.2 管路控制：管路系统执行元件采用电动阀和电磁阀控制。

3.2.3 清洗系统：变频超声清洗技术：40KHz、80KHz、120KHz自动切换。

●3.2.4 超声发振方式：底振加侧振的发振方式。

3.2.5 计量泵：≥1个，实现自动进清洗剂的功能，并能根据程序设定，控制清洗剂的添加量。

3.3 控制系统

3.3.1 控制方式：采用PLC控制，具备故障自动检测功能，故障声音报警功能。

3.3.2 界面显示：≥7吋高清彩色液晶触摸屏。

3.3.3 记录方式：可自动打印；可连接追溯系统。

3.4 程序系统

3.4.1 程序：≥2套预置程序，≥1套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

●3.4.2 流程控制：变频超声加酶清洗全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

3.5 整体要求

3.5.1 运行时间：一个流程≤5min，时间1-99min（可调）。

3.5.2 外形尺寸：860×650×850（±10）mm （长宽高）。

3.5.3 舱体尺寸：650×430×365mm（±10） （长宽高）。

3.5.4 洗篮尺寸：600×380×175mm（±10）（长宽高）。

3.5.5 清洗温度：38～45℃可调。

3.5.6 加热功率：≥9KW。

3.5.7 总功率：≤12KW。

3.5.8 耗水量：纯水≤80L/周期。

4.配置需求：需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

47、呼吸回路消毒机 1台

1.基本要求

适用于麻醉机、呼吸机回路和其他管路腔体内表面的消毒，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

●3.1消毒机理：消毒机采用醇类复合消毒剂或3%过氧化氢（两种消毒液不能同时使用）、纯氧制备活氧对呼吸机进气端及呼出端分别进行消毒。

●3.2消毒设备具有国家二类医疗器械许可证、注册证、生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。消毒试剂具有生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。

3.3消毒液需提供无毒、无刺激、无粘连检验报告。消毒剂使用说明应包含适用于麻醉机、呼吸机消毒等字样，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏。

3.4消毒级别：满足《消毒技术规范》最高要求:必须杀灭芽孢，符合消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值:＞3.0。

3.5对人类冠状病毒、脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的杀灭对数值>4.0;对龟分枝杆菌脓肿亚种、白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单菌的杀灭对数值>3.0。

3.6消毒腐蚀:消毒完成后回路内无任何腐蚀，可提供无腐蚀性报告。

●3.7兼具对麻醉机内部回路消毒和对呼吸机内部回路、进气端和呼出端消毒的功能。

3.8温度检测:温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器＜55℃内部温度运行。

3.9打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验，自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留。

●3.10呼吸机消毒采用双循环、六出口消毒系统与运行中的呼吸机吸入端、呼出端分别完成动态消毒。

3.11消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏。

3.12消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用；可人机共存，确保使用时环境污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

●3.13消毒完成后内回路内臭氧残留量和过氧化氢残留量符合国家对室内空气质量标准的要求。

3.14消毒机采用纯氧制活氧的消毒原理，对呼吸机进气端进行消毒，避免空气制臭氧产生的氮氧化物对机器内部的腐蚀与残留。消毒机采用雾化的过氧化氢的消毒原理，对呼吸机呼出端进行消毒。

3.15消毒机消毒管路臭氧浓度最高值要≥100mg/m³， ≤160mg/m³。臭氧浓度控制保证效果的同时，保证麻醉机、呼吸机内部回路的安全。(提供国家检测报告)

3.16打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留。

3.17其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

48、器械转运车 2台

1.基本要求

适用于转运消毒物品（两层），设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1材质：全不锈钢。

3.2 尺寸：900×600×960（±10）mm。

3.3 用途：转运消毒物品（两层）。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

49、干燥柜 1台

1.基本要求

适用于手术器械、玻璃器皿和呼吸管路的干燥，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

●3.1加热功率:≥5.5KW。

3.2有效容积:≥500L。

3.3加热方式:电加热。

3.4送风循环方式:强制热风送风循环。

●3.5搁架及器械托盘:≥6层搁架、≥12个器械托盘。

3.6专用呼吸管道挂架：配有专用的呼吸管道挂架。

3.7操作面板：彩色液晶显示，可实时显示设备温度及时间。

3.8 温度控制：微电脑控制，30～90℃任意设置。

3.9 时间设置：升温时间≤15min，可任意设置运行时间。

3.10 门扉：单开门、具备防爆玻璃窗。

3.11 腔体材质：304不锈钢。

3.12自我诊断功能：设备具有自我诊断功能（至少包含温度传感器异常、加热器断线、 SSR短路、漏电短路器）。

4.配置需求

主机1台，配套搁架和器械托盘，配套呼吸管道挂架。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

50、生物监测仪 1台

1.基本要求

可用于同时检测蒸汽指示剂、过氧化氢生物指示剂，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

●3.1 检测功能:一台机器;2种检测功能:至少能同时检测蒸汽指示剂、过氧化氢生物指示剂。

●3.2生物指示剂培养参数：蒸汽灭菌生物指示剂：至少具备≤1小时、和≤15min两种。过氧化氢生物指示剂：至少具备≤15min、和≤1小时两种。

3.3检测温度：55℃～60℃。

3.4培养数量：培养孔槽≥8个。

3.5检测系统：培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时不影响设备的正常使用。

3.6培养孔智能识别功能：自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序。

3.7阅读界面及操作：中文交互界面，人性化数据显示，操作方便。

3.8检测结果声光提示：每个检测孔配置多种图标，用于阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果的显示，检测完成自动发出提示音。

3.8.1舱体容积：≥100L。

3.9打印功能：可选配外置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。

●3.10显示方式：≥7吋电容触摸显示屏，实时显示培养装态。

3.11数据存储：工作及报警记录功能，最多存储≥10000 条，长期保存。

3.12查询功能：可按日期或报警记录进行记录查询。

3.13计时功能：具备培养倒计时功能，随时了解培养过程。

●3.14资质：为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

51、简易呼吸器 2台

1.基本要求

用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人得到充分氧气供应，改善组织缺氧状态；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1由麻醉呼吸面罩（区分成人型、儿童型）、安全限压阀、单向阀、呼吸球囊、进气阀、氧气连接管、储氧阀、储气袋（容积≥2000ml）、收纳盒等组成。

3.2配备T型螺旋开口器，口咽通气道（大/中/小规格各1只）。

3.3呼吸球囊由弹性硅胶材料制成，可经134℃湿热蒸汽灭菌；麻醉呼吸面罩四头带固定功能充气阀；进气阀采用一体式设计，可直接连接储气袋和氧气连接管。

3.4安全限压阀设计：成人型60cmH2O，儿童型40cmH2O。

3.5呼吸气囊气流通路密闭良好，无气体泄漏等。

4.配置需求

成人型和儿童型建议呼吸气囊各1套。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

52、体重秤 4台

1.基本要求

用于病人身高体重测量；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.技术和性能参数

2.1操作方式:超声波测距离。

2.2显示方式:数字式LED屏幕。

2.3测量范围:≤身高:60～200cm;体重:0～500kg。

2.4精确度:身高:0.5cm;体重:≤0.1kg。

2.5基本功能:身高测量、体重测量、语音播报、带滑轮。

2.6具备数据存储功能和数据输出接口。

2.7电源电压:220V/50Hz。

3.配置需求:身高体重仪1台。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

53、内镜清洗消毒器 1台

1.基本要求

适用于能浸在水或水溶液中的不耐热软式内镜的清洗消毒，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1适用消毒剂：0.1%～0.35%（W/V）过氧乙酸、0.55%邻苯二甲醛、2%（碱性）戊二醛。

3.2处理能力：单槽，每次可处理一条软式内镜。

3.3整机结构

3.3.1整机由清洗消毒仓体、仓盖、液体存储加注装置、上下水管路、进水过滤器、空气过滤器、气体除臭器、微电脑操作系统、记录打印存储系统等组成。

3.3.2清洗消毒仓体采用PMMA或医用304不锈钢材质，仓盖内面采用内凸式设计，减少清洗剂和消毒剂的消耗，确保自身消毒无死角，防止交叉感染。仓盖边缘覆盖密封条，确保仓体密封，杜绝清洗消毒液和气体外泄。

3.3.3清洗槽及清洗管路容积：≤12L。可最大程度节约清洗剂和消毒剂消耗量，增加循环使用次数。

3.3.4仓盖采用双开关设计，操作屏人机界面操作和脚踢开关操作，可在洗消程序结束后，操作者无需手触机体即可开仓操作，减少污染风险。脚踢开关持续1秒后方可执行开关门动作，防止误操作。

3.3.5内置超声波清洗器，可对内镜各按钮、活检帽、管道刷进行深度清洗，以去除不宜洗刷的残留在缝隙中污渍。

3.3.6标配测漏管路接口、进水/进气管路接口、活检/吸引管路接口。可选配十二指肠镜抬钳器、结肠镜等附加管路接口。

3.4 程序设定

3.4.1中文界面，采用液晶触摸屏设计，操作简单方便。可采用刷卡登录、密码登录二种方式。

3.4.2标准程序：运行冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精、干燥≥7个工作流程。运行时间≤16min。

3.4.3快速程序：去除冲洗流程。

3.4.4加强程序：延长消毒工作流程至20min。

3.4.5仅消毒程序：运行冲洗、消毒、终末漂洗、酒精、干燥≥5个工作流程，消毒工作流程延长至20min。

3.4.6仅干燥程序：运行酒精、干燥共计2个工作流程，运行时间＜1min。

3.4.7测漏程序：在工作程序启动前强制运行，并在整个工作程序运行过程中全程测漏。

3.4.8自消毒程序：消毒程序≤5min，终末漂洗≤2min。

3.4.9更换消毒剂程序：排放失效消毒剂，添加注入新消毒剂。

3.4.10漂洗水采样程序：定期采样漂洗水后送检。如水质不达标，更换过滤器滤芯。

3.4.11空气采样程序：定期采样设备内部吹气气体后送检。如品质不达标，更换空气过滤器滤芯。

3.4.12自定义程序：可设定≥2个自定义程序。

3.5自动泄露测试

3.5.1具备内镜连接完毕、清洗消毒程序启动前强制测漏程序，并在检测到内镜泄露时发出声光报警，同时终止工作程序的启动。

3.5.2在清洗消毒程序启动后，具备全流程测漏程序，并在检测到内镜泄露时发出声光报警，同时自动终止工作程序，排空清洗仓内液体。

3.5.3在检测到内镜泄露时，自动持续向内镜管腔内注入空气，保持正压，防止清洗仓内液体回流至内镜管腔。

3.6液体存储加注系统

3.6.1内置清洗液存储加注系统。可根据使用要求设定配比比例、加热温度自动升温、保温、加注。清洗液储液桶≥4L。温度控制+5%。前置液面观察窗，便于随时监控清洗剂存量。

3.6.2内置消毒液存贮加注系统。可根据使用要求设定配比比例、加热温度自动升温、保温、加注。清洗液储液桶≥16L。温度控制+5%。可记录消毒剂使用循环次数和使用天数，并具备超期更换提示功能。前置液面观察窗，便于随时监控消毒剂存量。

3.6.3配置水槽盖检测口和仪器正面自动采样口两处消毒剂采样检测设计，便于定期或使用过程中对消毒剂有效浓度进行检测。

3.6.4内置酒精存储加注系统，可根据程序设定自动运行酒精风干程序。酒精储液桶≥4L。

3.7进水进气控制装置

3.7.1进水管路内置标配0.22μm除菌型水过滤器，确保终末漂洗水质符合规范要求。

3.7.2内置有空气压缩装置，配有0.2μm空气过滤器，确保吹干气体符合规范要求。

3.7.3内置气体除异味过滤器。

3.8报警功能

3.8.1测漏报警：检测到内镜由泄露时发出声光报警。

3.8.2温控报警：无法达到设定温度、超温时发出声光报警。

3.8.3连接报警：当器械上的任何一个管路未与设备接口连接时声光报警，同时终止工作程序。

3.8.4清洗程序启动前、及清洗程序运行中清洗酶液剩余量不足声光报警，同时终止工作程序。

3.8.5干燥程序启动前、及干燥程序运行中酒精或干燥剂剩余量不足声光报警，同时终止工作程序。

3.8.6每一步工作程序启动前清洗消毒槽液面过低声光报警，同时终止工作程序。

3.8.7排水受阻声光报警，同时终止工作程序。

3.9自身消毒程序

3.9.1设备配置自身消毒程序，由使用者根据《软式内镜清洗消毒技术规定》。

3.9.2自身消毒程序可采用内置消毒剂或另行添置消毒剂启动自身消毒程序。

3.9.3自身消毒程序可对所有接触清洗消毒液体的部件进行消毒外，且必须具备对进水过滤器的反向冲洗功能。

3.10记录打印存储系统

3.10.1内置碳带式打印机，自动打印每条内镜的完整洗消数据，便于存档。

3.10.2配置通讯接口，可与医院信息管理系统对接。

3.11必备资质

3.11.1具备有效的医疗器械注册证。

3.11.2国家认证检测机构出具的清洗消毒效果监测报告。

3.11.3国家认证检测机构出具的有效医疗器械必须具备的电磁兼容检验报告。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

54、过氧化氢灭菌器 1台

1.基本要求

通过过氧化氢低温等离子体进行灭菌，消毒过程中通过特定方式使医疗器械和手术器械上的多种微生物失去活性，从而达到灭菌目的；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1灭菌室容积：≥135L。

●3.2 腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

3.3 电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。

3.4 腔体温度加热功率：≥900W，预热升温时间≤30min。

3.5 腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

3.6主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。

3.7密封门：门采用优质铝材，厚度≥20mm；单门，门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门。

3.8 门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果；门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

3.9 真空泵：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵，设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。

3.10 管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。

3.11 过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注（方形卡匣，而非圆形卡匣）。

3.12 过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%。

3.13 胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数；胶囊灌装量：≤2.2ml,误差＜1%。

3.14 过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度≥95%。

3.15 压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

3.16 压力传感器：采用进口产品，测量范围0～2700Pa，精度0.25%。

3.17 过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度≤0.6mg/m3。空气过滤器过滤精度≤0.22μm。

●3.18等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2；系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。

3.19 控制系统：采用进口PLC控制系统，可显示灭菌过程参数、等离子电源输出功率、过氧化氢浓度。

3.20 打印记录内容：配备微型打印机，能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态、等离子电源输出功率、过氧化氢浓度等信息，并提供打印样品；

程序数量：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具备对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序。

3.21 程序运行时间:	全循环≤50分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。

3.22、倒计时显示：具备倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间。

●3.23追溯系统：具备电脑监控和扫描枪追溯系统，扫描灭菌包和操作人员条码信息可显示在触摸屏中。

3.24灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径1mm,长度2000mm；不锈钢管腔直径1mm，长度500mm。

3.25装载方式：上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。篮筐尺寸：690×390×60（±10）mm。

3.26腔体尺寸：750×450×400（±10）mm。

3.27外形尺寸：990×760×160（±10）mm。

3.28设备重量：≤400kg。

3.29提供二类医疗器械注册证；提供卫生安全评价报告。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

55、全自动切割封口机 1台

1.基本要求

具有自动进纸切割封口功能，根据实际需要设置好纸塑袋长度与数量，启动后，设备即可完成自动进纸、自动切割、自动封口；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1液晶触控屏，图形化操作界面，内置时钟、计数功能，全中文显示。

3.2 温度：60～220℃可调，温度精度≤1%，可以设置≥6个常用温度，无需调节，直接选择：室温升到设定温度≤50s。

3.3 速度：≥0.5m/min ，采用光控技术实现封口和打印自动检测。

3.4 压痕宽度：≥120mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求。

3.5切割长度：≥50mm切割速度：18±0.5m/min。

3.6内置打印机，能打印灭菌日期、失效日期、锅号、锅次、操作人员、科室名称、器械名称、批次代码、设备编号等参数，打印功能可以一键开启或关闭，或者任意关闭某一条目，进行选择性打印。具各打印布局功能，可以随意调整打印项目的打印显示和顺序。

3.7带有无线联网功能，带有 USB 接口，能将数据导入封口机，或导出至电脑，并生成相关的统计表格。

3.8色带更换方式：上开口更换色带。

3.9具有封口检测功能，能测试并打印出测试时间、温度、压力、速度内容。

3.10设备具备褶皱报警、及缺料报警功能。

3.11配套医用试剂耗材：封口机色带、封口测试卡。

3.12为开放性医用试剂耗材。

3.13厂商须提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和／或波形等数据，配合医院医疗设各物联网建设工作。

4.配置需求

主机1台，滚轴工作台1台。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

56、睡眠脑电信号采集仪 1台

1.基本要求

用于记录并分析睡眠时各种生理参数，对睡眠障碍、睡眠呼吸紊乱和睡眠呼吸暂停、低通气综合征疾病进行分析、诊断；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1硬件与软件功能。

3.1.1导联数≥60导。

3.1.2接线盒能防水。

3.1.3在没有连接工作电脑和运行采集软件的情况下，要求监测设备主机硬件具有内置一体化大容量硬盘，且容量≥60G，可以进行数据采集和存储功能，方便在特殊情况下的移动式记录。

3.1.4下颌肌电自动参考阻抗阈值可调（3导下颌肌电，满足AASM 2012年最新标准）。

3.1.5心电系统:具有诊断级7导心电。

3.1.6可同时连接热敏型和压力型口鼻气流传感器。

3.1.7内置体积描记图式呼吸传感器技术,精确度高。

3.1.8标配具有高质量的血氧监测模块,要求该血氧监测模块在患者弱灌注和运动情况下对血氧事件的漏报率和误报率均＜5%。

3.1.9具备PTT脉搏传导时间监测功能。

3.1.10可根据需要升级配备压力滴定模块和同一品牌的CPAP呼吸机或BiPAP呼吸机进行压力滴定,无需手动调节，做到无缝连接，保证压力滴定结果的精确性,并生成CPAP呼吸机和BiPAP呼吸机压力滴定处方报告。

3.1.11可根据需要升级配进口高质量呼末二氧化碳监测仪,可进行同步的呼末二氧化碳监测。

3.1.12系统具备扩展功能,可进行临床科研扩展。（详细注明:如食道压监测、PH值监测、阴茎勃起功能监测等）。

3.1.13具备儿童、成人睡眠呼吸紊乱分析记录软件。

3.1.14具备所有信号和参数分析记录软件。

3.1.15系统应具备滤波功能，能实现交流50Hz或60Hz滤波，指定频率滤波，抗混淆滤波等；并能保证信号的稳定，抗干扰性能良好。

3.1.16可实现在线实时监测，数字化数据采集、存储和回放。

3.1.17具备实时阻抗测定与显示功能。

3.1.18具备视频管理软件，可同步进行视频监测和回放。

3.1.19具备全部脑电图监测功能。

3.1.20具备自动分析睡眠分期/呼吸事件/腿动事件/觉醒事件的功能。

3.1.21具备病人数据库管理软件，具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能。

3.1.22具备数据库筛选功能，可以统计计算多台电脑的数据，多参数检索病例，方便医学研究，且软件可以多任务多窗口打开，一台电脑对多台监测设备，同时数据采集记录。

3.1.23数据文件可通过网络进行传输。

3.1.25具备事件记录的功能。

3.1.26具备信号超出阈值报警功能。

3.1.27具备心电异常、血氧饱和度过低报警功能。

3.2放大器

3.2.1采样频率≥2000Hz。

3.2.2共模抑制比≥100dB。

3.2.3噪音＜0.8uVrms。

3.2.4采样精度≥16位。

3.2.5信噪比＞90dB。

3.2.6数据存储频率:200Hz或500Hz可调。

3.2.7标配高清同步传输网络摄像机，要求数据实时传输，无延迟。

3.3标配计算机主机设备以及打印机。

3.3.1处理器：Intel 5600版本以上，内存≥4G，硬盘≥500GB。

3.2操作系统：Windows7以上。

3.3光盘刻录机。

3.4声卡。

3.5网卡：10/100M。

3.6软件免费终身升级。

4.配置需求

需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

57、水处理系统 1台

1.基本要求

可对水质处理提纯，用于消供设备用水，设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1产水水质：符合中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1\2\3-2009标准。

3.2产水量：≥1000L/H。

3.3电导率：≤5μs/cm。

3.4离子去除率：≥99%。

3.5内毒素、细菌去除率：≥99.9%。

3.6回收率：≥75%。

3.7进水要求：市政供水，供水压力：0.2MPa～0.4Mpa，总硬度<300PPM,进水温度：5～35℃。

3.8环境：温度：5～40℃，湿度≤85%RH,无粉尘和强电磁场。

4.配置需求：需提供具备上述功能的配置。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

58、儿童早期发展健康管理平台 1台

1.基本要求

用于儿童保健健康管理；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1生长发育检测。

3.1.1体格检查（九城市2005版）。

3.1.2体格检查（2009版）。

3.1.3体格检查（WHO2006版）。

3.1.4体格检查（WHO2015版）。

3.1.5入园体检。

3.1.6入学体检。

3.2发育筛查类。

3.2.1NBNA新生儿≥20项行为神经测查。

3.2.2DDST丹佛发育筛查测验。

3.2.3DST 0～6岁儿童智能发育筛查测验。

3.2.4DPT绘人测验。

3.2.5CRT瑞文智力测验。

3.3发育诊断类评定。

3.3.1 0～6岁儿童神经心理发育评估（小儿五项神经心理发育）。

3.3.2GESELL发育诊断（0～3岁）。

3.3.3GESELL发育诊断（0～6岁）。

3.3.4BSID贝利婴幼儿发展评估。

3.3.5CDCC 0～3岁婴幼儿发育评估。

3.4发育能力类评定。

3.4.1小韦氏智力测验。

3.4.2大韦氏智力测验。

3.4.3 Peabody运动发育量表。

3.4.4 SPT评定。

3.5语言能力类评定。

3.5.1EIMS早期语言发育进程评定。

3.5.2 PPVT图片词汇测试。

3.5.3构音语音能力评估。

3.6孤独症谱系障碍筛查诊断。

3.6.1CHAT。

3.6.2M～CHAT。

3.6.3ABC孤独症行为测评。

3.6.4CARS儿童期孤独症评定。

3.6.5 CABS克氏孤独症行为测评。

3.7注意力缺陷多动与抽动障碍类评定。

3.7.1 Weiss功能缺陷评定。

3.7.2 SNAP-IV。

3.7.3 DSM-V。

3.7.4儿童多动症测评。

3.7.5耶鲁综合抽动严重程度评定。

3.8神经心理健康、精神及社会生活类。

3.8.1S-M婴儿-初中学生社会生活能力评定。

3.8.2气质评估。

3.8.3SAS焦虑自评。

3.8.4SDS抑郁自评。

3.8.5FUSQ家庭教育方式。

3.8.6儿童行为评定。

3.9其他功能。

3.9.1高危儿管理。

3.9.2 VIP服务套餐管理。

3.9.3家长微信接收查询功能。

3.9.4短信通知功能。

3.9.5提前预约挂号功能。

3.9.6条形码管理客户功能。

3.9.7数据统计分析功能。

3.9.8数据共享，门诊可自由分配权限，多级管理，多用户同时使用平台。

3.9.9硬件对接、对接HIS等。

4.配置需求

儿童保健健康管理平台（含设备），儿童心智测评系统及工具包，0～3岁婴幼儿智能身高体重功能体检仪，3～7岁儿童智能身高体重体检仪。

质保3年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。