实时荧光定量扩增检测PCR仪 4台

1.进口品牌,经SFDA机构认证，能够全面支持临床实验室性能要求

2.功能：可用于核酸定量、基因表达分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等

3.检测通道：具备实时荧光定量功能，荧光检测：≥5色（≥5通道）

4.升降温速率：升温≥2.5℃/s，降温≥2.2℃/s

5.控温精确度及温度均一性：温度准确性≤±0.2℃，孔间温度均一性±0.5℃

6.温控范围：0～100℃

7.反应体积：10～100ul

8.样品通量：8联管、96孔板

9.检测灵敏度：能检测单拷贝基因

10.线性范围：可检测1～109拷贝

11.检测系统：冷CCD成像元件

12.卤钨灯或氙灯光源，配备时间监测及自我诊断程序，寿命达2000小时

13.定量PCR软件：可应用于定性、相对/绝对定量、基因分型、和最新的基于高分辨率熔解曲线HRM分析，用以鉴定未知的基因突变；

14.所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

15.一个反应中能进行多重定量，运用多色荧光校正技术，去除不同荧光之间的干扰

16.数据分析：标准曲线定量、溶解曲线分析、基因表达分析：结合多内参基因和各基因反应效率的相对定量（ΔCq法）或均一化表达（ΔΔCq法），多种格式导出指定数据

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。