2、无创实时动脉血压及血流动力学监测系统 1台

- 用于成人动脉血压、脉搏和血流动力学参数的无创实时监测。

- 系统监测显示类别需有：血压及血压波形、脉率、血流动力学参数和动力学轨迹，以及被测者的性别、身高、年龄和体重等病人资料。

- 在持续监测的过程中，应不影响动脉供血和静脉血液回流。

- 具备趋势图显示：可显示每一搏血压、脉搏、心输出量的趋势图及幅度尺度的调整。

- 血流动力学轨迹：血流动力学参数的连续实时变化应能以移动图标运行轨迹的形式、动态直观展现出来，其中左右两条轨道是参数的警戒值，此警戒值应可以进行调整。直观显示患者各参数所处状况，并有红色（报警）、黄色（警戒）、绿色（正常）的颜色区别。

- 系统需能在无创伤监测实时、连续动脉血压的同时无创伤监测实时、连续的心输出量等血流动力学参数。

- 系统需能无创实时连续监测反映血压的参数：收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、平均压(MAP)。

- 系统需能无创实时连续监测反映液体容量管理的动态指标参数：每搏量变异度（SVV）、脉压变异度（PPV）。

- 系统需能无创实时连续监测反映心功能的参数：连续心输出量(CCO)、连续心指数（CCI）、每搏量(SV)、每博量指数(SVI)。

10.系统需能无创实时连续监测反映血管外周阻力的参数：全身血管阻力（SVR）、全身血管阻力指数（SVRI）。

11.系统需能无创实时连续监测反映全心状况表现的参数：心输出力（CPO）、心功输出指数（CPI）。

12.系统需能无创实时连续监测反映心肌收缩力的参数：等容收缩期指标（dP/dt max ）。

13.参数测量参考范围：血压测量范围：0～300mmHg；血压报警值设定范围：连续收缩压：20～290mmHg；连续舒张压：10～190mmHg；连续平均动脉压：20～240mmHg，脉率范围：30bpm～250bpm。连续心输出量：0-20L/min；等容收缩期指标：0-6000mmHg/s；全身血管阻力：0-6000dyn.s/cm5；每搏输出量：0-245mL；心输出力：0-10W；心功输出指数：0–10 W/m2；全身血管阻力指数：0-6000 dyn.s.m2/cm5；连续心指数：0-20L/min/m2 、每搏量指数：0-100 mL/m2。

14.数据储存功能：系统可以储存被测者的数据、血压及血流动力学监测数据，被测者的数据包括身高、体重以及年龄等。血压及血流动力学监测数据包括收缩压、舒张压、平均压、脉率、心输出量等。

15.报警功能：系统具有警戒报警功能,警戒值可以进行调整。

16.故障提示功能：系统应具有手镯松或紧、传感器错误、脉搏信号质量差和动脉不在搜索范围的设备故障提示功能，设备故障提示为声音提示，声音提示的音量可调节。

17.系统应具备可调整传感器与心脏水平位置误差的功能。

18.设备操作步骤简便、系统界面直观形象、具有自动校准和人工调整功能。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

3、急救转运呼吸机 1台

1、适用范围：适合成人和儿童患者院前急救及转运，支持公路长途转运和空中转运，有海拔补偿功能。

2、驱动方式：电动电控内置活塞压缩机供气，不依赖氧气压力驱动，双回路通气。

3、操作界面：彩色触摸屏幕，中文操作界面，具有快速启动功能。

4、常规通气模式：压力控制（PCV），容量控制（VCV），辅助控制通气（A/C），同步间隙指令通气（SIMV），窒息后备通气，压力支持通气（PSV），无创通气（NIV）

4.1高级通气模式：容量支持通气（VS），分钟指令通气（MMV）

5	参数设置：

5.1潮气量：100–2000ml

5.2呼吸频率：2-50次/min或更高

5.3压力控制：压力支持

5.4具备内源性PEEP调节

5.5吸气触发方式：压力触发和流速触发

5.6具备呼气触发敏感度

5.7 FiO2吸入氧浓度：21% - 100%精确可调，具备低压氧输入功能：0–15升可调

6、报警参数：高压报警、低压报警、高分钟通气量报警、低分钟通气量报警、吸入氧浓度报警、窒息报警、电池电量报警

7、监测参数

7.1波形监测：压力-时间、流速-时间、潮气量-时间

7.2肺部力学监测：顺应性、气道阻力

7.3数值监测：气道压力、吸气峰值压力、基线压力、平均压力、呼出潮气量、呼出分钟通气量、呼吸频率、吸气峰值流速、吸入氧浓度、I:E 吸呼比、电池状态。

8、电源供应：交流电源（AC）：220V AC, 50-60Hz ，直流电源（DC）：12-30V DC。内置电池，断电后给病人通气使用时间≥5小时。

9、重量：易于携带，主机重量≤10kg。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

4、三合一监护检测仪

- 满足《JJF1470-2014多参数生理模拟仪校准规范》，用于病人多参数监护仪的质量控制盒技术培训，可输出正弦波、方波和三角波等参考波形，并能模拟人体心电、呼吸、有创血压、心输出量、体温等多项电生理参数。

- 高度集成化，集多种生命体征模拟于一体：心电（含胎儿心电）、呼吸、血氧含量、无创血压、有创血压、体温以及Masimo彩虹技术。多种生命体征同时模拟。

- 便携：所有附件与主机一起能够存放在一个便携包内，重量< 1.9KG。采用智能锂电池供电，电池可拆卸独立充电，工作时间10小时以上。

- 带有中文操作界面的多语言界面，彩色LCD大屏幕，背光可调，设有功能按键、菜单按键和导航按键。

- 预定义多种病人状态：正常、高血压、低血压、、心动过速、心动过缓、心脏病发作、心律停止等，用户也可自定义各类病人状态，在检测过程中可直接调用已保存的病人状态。

- 要求单机可实现自动化检测，用户也可以自定义检测序列。

- 接口：连接计算机进行数据通讯和自动化控制；连接条形码扫描器和键盘，可直接连接打印机；示波器接口，High level 心电图输出；

- 制造工厂通过ISO13485:2003医疗器械质量管理体系认证，和ISO9001:2000质量体系认证。

- 在国内直接设立售后服务机构，服务机构具有ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认证，并通过ISO9000的认证。

★10.西北地区设有厂家直属办事机构，以提供营业执照为准。

★11.交货时需提供国家级或总后溯源校准证书。

具体模拟参数指标：

12.心电模拟性能：参照《JJG760-2003心电监护仪检定规程》，但不一定遵从次规程

  - 12导联图形输出，10个通用心电图导联线接线柱，不需要任何转接适配器，并采用颜色标记AAMI与IEC标准连接方法；

★b)心率设置范围：30bpm~300bpm，以1bpm递增，精度为设置的1%＋1次/分；

c）幅值：0.5mV（以0.05mV递增）~5mV（以0.25mV递增），精度为设置的2%；

d)ST段抬高：仅成人模式：-0.8 mV 到 +0.8 mV（以 0.1 mV 递增）。 其他增量：+ 0.05 mV 与 -0.05 mV

e)多种心律失常波形：包括了PVC 病灶、室上心律不齐、房性心动过速、早搏心律不齐、室性心律不齐、频繁的多源性 PVC、二联脉、三联脉、多个 PVC；室颤以及心律停止、传导缺陷等，

f)在模拟器屏幕可显示设定的波形，实际检测时，可用来与被检测设备对比。

g)性能波形：可模拟方波、三角波、正弦波及脉冲波四种类型，幅值：0.05 mV 到 0.5 mV（以 0.05 mV 递增），0.5 mV 到 5 mV（以 0.25 mV 递增）；脉冲波：30 BPM、60 BPM，脉冲宽度为60毫秒；方波：0.125 Hz、2 Hz、2.5 Hz；三角波：0.125 Hz、2 Hz、2.5 Hz；正弦波：0.05 Hz、0.5 Hz、1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、25 Hz、30 Hz、 40 Hz、50 Hz、60 Hz、100 Hz 与 150 Hz等。

h) R 波检测：波形为三角波脉冲，速率包括30 BPM、60 BPM、80 BPM、 120 BPM、200 BPM 与 250 BPM，宽度从8 毫秒到 20 毫秒（以 2 毫秒递增），及 20 毫秒到 200 毫秒 （以 10 毫秒递增），宽度精度为± (设置的 1 %+ 1 毫秒)

i) QRS 检测：速率为30 BPM、60 BPM、80 BPM、 120 BPM、200 BPM 与 250 BPM，宽度从8 毫秒到 20 毫秒（以 2 毫秒递增），及 20 毫秒到 200 毫秒 （以 10 毫秒递增），宽度精度± (设置的 1% + 1 毫秒)，波上坡为0.875 幅值，0.4375 x 宽度，R 波下坡为全幅值，0.5 x 宽度，S 波上坡为0.125 幅值，0.0625 x 宽度

13.无创血压测试性能：参照《JJG692-2010无创血压测量检定规程》；

a）静态压力测量范围：量程：0~400mmHg

  - 精度 ：首次检定：±3mmHg，后续检定及使用中检验±4mmHg；

  - 无创血压模拟：动态模拟（收缩/舒张压），收缩与舒张压均可变，以 1 毫米汞柱为单位变化。

★d)可重复性：±2毫米汞柱之内

e)泄漏测试：泄漏率：0 毫米汞柱/分钟到 200 毫米汞柱/分钟

f)释压测试范围：100到400毫米汞柱

14.血氧含量模拟性能：参照《JJF1542-2015血样饱和度模拟仪校准规范》；

★a)范围：30 % 到 100 %，分辨率：1 %；

b)脉率设置范围：30~300BPM，步进为1BPM；手指模拟：深色、胖手指、中等手指、浅色、瘦手指、新生儿脚趾等；灌注指数设定：0~20%，步进0.01%；

★c)出厂预设含血氧仪制造商Nellcor、Masimo、BCI多种厂商R曲线，并用户可自定义R曲线；

★d)Masimo彩虹技术模拟：用于模拟Masimo多波长测量技术。

15.呼吸模拟：

a)呼吸模拟：可选择正常或呼吸机呼吸波形并更改呼吸速率；

b)呼吸信号可LA和LL选择，也可以设置导联和阻抗变化幅值之间的基线阻抗。

c)速率范围：0（关），10 BPM 到 150 BPM，以 1 BPM 递增；

d)呼吸比设置：1:1,1:2,1:3,1:4或1:5.

e)呼吸幅值设置：范围：0.00~5.00Ω，步长0.05Ω；

f)基线阻抗设置：500/1000/1500或2000Ω可选。

g)可手动模拟窒息周期或指定的时间周期，显示计时器，对窒息周期可进行倒数计时，显示呼吸屏幕，呼吸暂停时间12s、22或32s可选。

16.体温模拟：30℃~42℃，步进0.5℃；

17.心输出量要求采用电子方式来模拟热稀释心输出量测量期间患者血液的动态温度变化；

a)心输出量：热稀释法，注射温度0℃、24℃；

b)具备多种心输出量波形：3种正常波形：2.5L、5L、10L。1种中断的注射波形；一种左至右心室分流波形；

18.胎儿模拟：模拟分娩期间出现的胎儿和母体混合心电图，以及子宫收缩导致的压力波形选择，宫缩周期可更改，可提供手动宫缩；

a) 胎儿心率模拟：胎儿心率60~240BPM，步进1BPM，也可根据需要变更为步长10BPM；

b)胎儿心脏信号幅值模拟：0.05~0.25mV，间隔为0.05m；0.50~5.00mV，间隔为0.25mV；

c)宫内压模拟：要求模拟分娩时子宫收缩期间的子宫内压力，具有钟形压力曲线，显示屏上显示胎心率和血压；

d)宫内压周期具备多个预设值：手动启动宫缩和以2min，3min或5min间隔启动的宫缩；

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

5、呼吸机检测仪 1台

- *原装进口。符合《JJF 1234-2018 呼吸机校准规范》。

- 可开展对医院多种呼吸机、麻醉机以及气流设备的医疗计量校准和预防性维护，包括有创呼吸机，无创呼吸机，成人呼吸机、小儿呼吸机、新生儿呼吸机、急救呼吸机、麻醉机等。

- 流量测量：

1)	单通道全量程流量测量，无须手动调整高低流量通道，量程：±300 slpm，精度：±1.7% 或 ±0.04 slpm

2)	超低流量：量程：±0.750 slpm，精度：±1.7%或 ±0.01 slpm

3)	容量：量程：±100 sl，精度：±1.75%或 ±0.02 sl

- 压力测量：

1)	高压：量程：-0.8 至 10 bar， 精度：±1% 或 ±0.007 bar

2)	低压差分：量程：±160 mbar，精度：±0.5% 或 ±0.1 mbar

3)	气道压力：量程：±160 mbar，精度：±0.5% 或 ±0.1 mbar

4)	大气压：量程：550 至1240 mbar，精度：±1%或±5mbar

5)	超低压力：量程：0 至10 mbar，精度: ±1% 或 ±0.01 mbar

- *测量呼吸机参数，主要参数指标：

1)	吸气潮气量：量程：0-60sl，精度：±1.75% 或 ±0.02 sl

2)	呼气潮气量：量程：0-60sl，精度：±1.75% 或 ±0.02 sl

3)	分钟通气量：量程：0 至 100sl，精度：±1.75% 或  ±0.02 sl

4)	呼吸率：量程：1至 1500 bpm，精度：±1%

5)	吸气/呼气时间比（I:E）: 量程：1:300-300:1，精度：±2% or ±0.1

6)	吸气时间：量程：0 至60 s，精度：±0.02s

7)	吸气保持时间：量程：0 至60 s，精度：±1% 或  ±0.1 s

8)	呼气时间：量程：0 至90 s，精度：±0.5% 或  ±0.01 s

9)	呼气保持时间：量程：0 至90 s，精度：±0.02 s

10)	吸气峰值压力：量程：±160 mbar，精度：±0.75% 或  ±0.1 mbar

11)	吸气停顿压力：量程：±160 mbar，精度：±0.75% 或  ±0.1 mbar

12)	平均气道压：量程：±160 mbar，精度：±0.75% 或  ±0.1 mbar

13)	呼气终末正压：量程：±160 mbar，精度：±0.75% 或  ±0.1 mbar

14)	峰值呼气流量：±300lpm，精度：±1.7% 或  ±0.04 slpm

15)	峰值吸气流量：±300lpm，精度：±1.7% 或  ±0.04 slpm

16)	肺顺应性：量程：0 至 1000 ml/mbar， 精度：3%或 1 ml/mbar

- 温度测量：量程：0至50℃，精度：±0.5℃

- 湿度测量：量程：0 至 100% RH， 精度：±3% RH (20至 80% RH)，±5% RH (＜20% 或者 >90% RH)

- 氧浓度测量：量程：0 至 100%， 精度：±1%

- 兼容气体类型：空气、氮气、一氧化二氮 (N2O)、二氧化碳 (CO2)、氧气 (O2)、氩气、氦氧混合气（ 21 % 氧气， 79% 氦气）、氧气/氮气、氧气/一氧化二氮、氧气/氦气。

- *预留麻醉气体测试模块接口；具备麻醉检测气体类型：二氧化碳CO2，一氧化二氮N2O,氟烷HAL,异氟烷ISO,恩氟烷ENF,七氟烷SEV,地氟烷DES;

- 气体校准模式：ATP、ATPD、ATPS、STP21、STP20、STPD0、STPD20、STP 或 STPD21、BTPS、BTPD。

- *采用 ≥7 寸（ 17.8 厘米）彩色触摸屏，中文显示界面，可自定义测量数据界面；

- 配备大容量板载存储器，可短期和长期记录并存储测试数据。

- 内置锂电池，电池供电，≥ 8 小时电池续航时间。

- 重量轻，重量≤1.6 千克。

- *制造工厂通过ISO13485:2003医疗器械质量管理体系认证，和ISO9001:2000质量体系认证。(专家建议？？NMPA)

- *在国内直接设立售后服务机构，服务机构具有ISO/IEC 17025:2005检测和校准实验室能力认证，并通过ISO9000的认证。8.制造工厂通过ISO13485:2003医疗器械质量管理体系认证，和ISO9001:2000质量体系认证。

- *为保障售后服务要求西北地区设有厂家直属办事机构，以提供营业执照为准。

- *交货时需提供国家级或总后溯源校准证书。（专家建议有质疑）

保修2年，24小时响应，72小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 6、高级电动称重护理床1张

一、标准配置：

一键式心脏椅位、内置称重系统、三级离床报警、内置式备用电池、CPR、分段式护栏、液晶显示操作面板、中央刹车杆及导向装置、滚珠式角度指示器、输液架插孔、原厂减压防褥疮床垫

二、技术参数：

1、床体长度 ≥2150 mm；可延长至≥2350 mm

2、床体宽度 ≤1020 mm

3、床体高度：最高≥800 mm，最低≤ 440 mm

4、头部倾斜角度 0-65°

5、膝部倾斜角度 0-25°

6、足部下垂角度0-23°

7、床体倾斜角度：前倾≥16°，后倾≤16°

8、床体重量（不包含床垫）≤190 kg

9、安全负重 ≥ 240kg

10、背膝联动

11、一键式完成座椅位操作

12、一键式完成床体放平操作

13、具备电动足部抬高功能

14、背部床板抬高同时向后移动，保持患者臀部位置不变，减少皮肤剪切力

15、床板拆卸一步完成

16、内置式体重秤，具有历史记录功能、清零/去皮功能

17、称重感应装置分布在床体的四周，≥4个感应器

18、体重秤操作与液晶显示内置于护栏

19、一键式释放四片式护栏

20、护栏控制带锁定功能

21、具备CPR功能：双侧机械CPR释放，非电动操作，两侧任意一个手柄都可做CPR操作

22、中控刹车和直行装置，床体未刹车具备报警提示，提示为报警音

23、脚轮直径≥15 cm

24、病床升降时床头板高度不变

25、滚珠式角度指示器内置于四个护栏外侧

26、角度指示器30°及45°具备特别标注

27、内置式电池、非交流电情况下仍可操作

28、污物袋挂钩

29、四角外伸式输液架插孔

30、原厂防褥疮减压床垫

31、具备床头角度报警功能，≤30°发出声音报警及面板显示提示

32、具备三级离床报警：起身、做起、离床；声音及彩色操作界面图示报警；

33、具备彩色中文触屏面板（专家建议增加触屏尺寸）

34、具备智能夜灯，床体在非最低位时橙色灯闪烁，床体在最低位时绿色

35、足段床体可延长≥20cm

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 7、全自动血液培养系统1台

1.全自动细菌培养检测系统，能对血液、无菌体液进行细菌和真菌的培养监测，所有监测能力均通过FDA和NMPA的认证。

2.判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变。，有连续加速度法、速率法、起始阀值法三种判读方式。

读出器/培养箱单元

3.系统可同时处理≥220瓶

4.培养箱分成4个抽屉，每个抽屉可放60个培养瓶。每个抽屉应可独立运作并可定为细菌培养或分支杆菌培养。且后期根据用户需要，进行拓展增加培养箱。

5.培养箱的每个孔都应有独立光学检测器来读取每个培养瓶的读数。

6.	检测仪可自动完成定标校准，在保证判断结果准确的前提下，无需设置对照培养管。

7.每个培养位置有感应器，能检测培养瓶的进入与离开。

8.系统具备容量扩充能力，可在不影响原仪器正常操作之下增加血培养箱体，可拓展1200瓶位以上

软件应用

9.检测仪配置条码扫描仪，培养系统可自动识别及判读结果并加以显示，能自动将结果存入数据库。

10.可独立设定某瓶位的最长孵育天数。

11.读出器/培养箱具有内置高容量躯动器用来储存病人数据及报告，可储存培养瓶资料及生长曲线并随时查询与打印；

12.每组培养箱的温度应可在25°-45°C范围内调校，来针对适合临床或环境细菌所需要的生长温度。

13.视窗式操作软件及大屏幕显示，操作方便简易。

14.可显示或打印“阳性瓶取出报告”“阴性瓶取出报告”“目前培养瓶状态报告”。

15.具有延迟培养功能，当培养瓶采集标本之后无法及时置入机器时，检测结果不受影响。

16.仪器无需借助外部软件，自身具备与医院LIS双向连线能力

培养瓶

17.具备中和抗生素成人需氧培养瓶、中和抗生素成人厌氧培养瓶、标准成人需氧培养瓶、标准成人厌氧培养瓶、儿童培养瓶，所有血瓶提供NMPA注册证。

18.培养瓶为聚碳酸酯/塑料防爆瓶,可以应用气动物流系统。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 8、肌肉状况快速测定系统1台

- 设备用途说明

- 该设备为手持设备，可以有效消除肌肉骨骼测试中存在的主观属性，给出准确、客观、可量化的测试结果，并根据测试结果对肌力力量和肌肉风险进行科学分析。同时该设备具有测量关节活动角度的功能。用于力量评估、功能分析、康复评定、训练效果评估等。

- 主要规格及系统概述

1.具有肌力测试和关节活动度测试两种功能

2. 数字式肌力，采用蓝牙无线技术

3. 符合人体工学设计，重量轻，易操作

4. 设计紧凑，适合使用者手形

5. 耐用性、重复性和准确性符合工业标准

6. 准确性和有效性经过认可

7.≥3种测试附件，包括平面测试头、弧形测试头和细测试头，确保不同部位测试过程中肌肉单独发力以增加测试有效性

8. LCD显示屏显示峰值力和持续时间

9. 配置肌力测试软件和脊柱活动度测试软件

9.1肌力测试软件

9.1.1测量肩、肘、腕、髋、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值

9.1.2进行健患侧、左右侧、康复前后的力量对比

9.1.3准确记录测量过程中每个瞬间的肌力值

9.1.4自动评估测试有效性

9.2脊柱活动度测量软件

9.2.1利用软件可测量颈椎、胸椎、腰椎各种弯曲、旋转的角度

9.2.2有效修正脊柱本身角度

9.2.3配有语音指导

9.2.4自动评估测试有效性

10. 可单独使用，也可配合临床数据采集软件一起使用

11.配置数据采集软件和临床分析软件，前者用于研究和教学，数据需通过CSV格式保存，后者可实现数据跟踪、分析和统计，并可出具报告

- 技术参数及要求

- 尺寸≤8英寸×6英寸

- 肌肉测力计精确度不低于2%

- 活动度倾角器测试精确≥1°

- 可选择测量单位：磅，牛顿，kgf

- 肌肉测试两个阈值设置：

低阈值：0.8-150磅，增幅0.1lbs

高阈值：3.0-150磅，增幅0.1lbs

- 数据存储：≥30个最近数据

- 使用充电锂离子电池

- 自发激活睡眠模式以延长电池寿命。

- 备品备件及其他：

- 主机1台，软件光盘1套、附件3个（平面测试头、弧形测试头和细测试头）、用户手册1份、肌肉测试和运动范围挂图各1份、测试记录卡1份、便携包1个、充电电池和充电器1套、数据传输装置1个

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 12、全身震动康复训练仪1台

- 设备用途说明

用于骨科康复，改善本体感觉和平衡能力。

- 主要规格及系统概述

1.直立型振动训练系统采用声波垂直振动的方式提供治疗；

2.可根据不同需要制定个性化训练方案；

3.超静音马达；

4.超大的振动平台；

5.高清彩色液晶触摸屏;

6.全身律动模式，训练系统在运行过程中可以高、中、低三档自动切换运行，不需人为干预，训练时间可以10～60分钟自由设定；

7.高级模式下，时间、频率和强度可以自由设定；

8.感应训练台，具有踩踏识别功能，使用者离开设备系统自动停止，保障患者上下设备的安全性。

- 技术参数及要求

技术参数：

1.振动方向：垂直；

2.振动强度可调范围：10%～100%；

3.振幅：≤6mm；

4.振动频率可调范围：3-50Hz；

5.定时时间：1min～60min,1min步进可调；10min～60min，10min步进可调；

6.操控设计：LCD≥ 7寸彩色液晶触屏；

7.立柱式操作台设计，设有上下双操作台面

8.立柱下端有LED屏可以显示频率、强度和时间，可控制启动、暂停、停止；

9.具有全身律动模式，允许过程中1档、2档、3档切换；

10.具有高级模式，锻炼时间、强度和频率可设定；

11.安全工作负荷：120KG；

12.训练带安全负荷≥500N；

13.噪声：仪器正常工作时，其噪声一米距离处，≤60dB（A）；

- 备品备件及其他

- 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 13、麻醉智慧吊塔1台

一：商务条款

1、投标产品生产厂家应具备医疗器械生产许可证，ISO9001认证书、13485认证书、职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证书。（提供资质证明文件复印件）

2、通过IECQ QC 080000：2017有害物质过程管理体系要求的认证。（提供资质证明文件复印件）

3、通过GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系要求五星认证。（提供资质证明文件复印件）

4、防护等级应符合GB4208中IP20规定。（提供第三方检测报告复印件）

5、防火等级按UL 94检测需达到V-0级。（提供证明文件复印件）

6、符合欧盟吊塔吊桥四倍承重系数安全负载要求。（提供检测报告复印件）

7、主体材料要求为高强度铝合金，至少为6063型材。吊塔所采用的材料必须防腐蚀，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供型材检测报告及抗菌检测报告复印件）

8、吊塔内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）

9、医用吊塔专用关节转动可达12万次无损坏。（提供第三方检测报告复印件）

10、所有吊柱上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；

11、气体终端要求：

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插座插头可保证≥2万次的插拔；（提供插拔次数检测报告）

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。

二：技术参数及配置要求

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA；

2、横臂活动范围（半径）：750mm±30mm；

3、水平旋转角度：340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转；

4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动；

5、净载重量：150kg±10kg；（专家建议增加范围±）

6、整体式终端箱体，无缝防尘设计；

7、仪器平台：3层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45 1个/层；（提供实物图片）

8、气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数≥2万次；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

9、内藏式电箱2个：电源插座11个（220V、10A）；等电位接地端子4个；网络接口2个；信息模块4个（预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口）； （提供实物图片）

10、不锈钢可调输液杆1套；

11、不锈钢注射泵架杆1套；

12、听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

13、监护仪管线固定夹1个；

14、主体材料采用高强度铝合金型材；

15、表面处理采用静电喷涂；

16、吸顶式安装。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

- 25、辐射剂量检测报警设备1套

1、硬件组成：

1.1基础型探测器模块：2支GM管；

1.2高端型探测器模块：闪烁晶体，塑料闪烁体=φ2×3英寸，光电倍增管一只；

1.3核素识别型探测器模块：溴化镧探测器，光电倍增管一只。

1.4显示方式：≥4英寸液晶显示触摸屏，输出分辨率：≥480×272，数据实时显示，功能设置，数据调阅，输出等。

1.5报警指示：声音报警可预设二级别报警，光学报警可预设二级别报警。

2、软件应用：数据采集及显示	具备实时数据采集，实时数据显示，数据存储及调阅	，数据自动存储功能，最大存储空间≥8G，具备数据输出功能，在线自动数据传输功能可实时上传监测数据至中央服务器。

3.区域监测系统：实时远程数据显示，可以曲线形式实时显示多个终端设备的监测数据；具备终端布局图显示，在中心服务器上可提供各终端设备所在的位置图，将剂量、时间、位置三位一体精准显示。具备二级声光报警功能，中心服务器可远程设置各个终端设备的二级报警阈值，同时服务器可实时声光报警。具备数据调阅功能，可查询、统计各监测点的用户设定时间范围内的数据；具备数据输出功能，可打印数据，可按多种数据格式输出。

4、性能参数：

4.1测量射线种类	X，γ射线；

4.2测量范围:0.1uSv/h-1Sv/h（基础型）

0.1 uSv/h-1000uSv/h（高端型）

10nSv/h--1Sv/h（核素识别型）

4.3相对误差≤±15%

4.4能量响应:30 keV-3 MeV

4.5响应时间：≤3s（基础型）；≤1s（高端型）；≤1s（核素识别型）

4.6测量模式: 能量计数补偿（基础型）

电流积分（高端型）

能量积分型（核素识别型）

5 工作环境及尺寸

5.1温度范围	-25-50℃

5.2湿度范围≤95%

5.3供电电源AC220V 50Hz

5.4温度范围	-25-50℃

5.5尺寸与重量（L×W×H） ≤300mmx180mmx60mm(±10mm)  ≤2kg，

5.6传输方式：有线RS-485/网线/WIFI/4G

6 中子探测仪

6.1适合核辐射应用场合中子辐射在线剂量率监测及报警

6.2采用3He管配大体积慢化体，更好的能量响应及灵敏度。

6.3可以多台固定安装于待监测辐射应用场所，通过无线或有线网络将实时剂量率信息汇总到监控计算机系统，组成区域放射性监测网络；

6.4可以单独使用

6.5可以自行设置报警阈值，通过现场声光报警并且输出报警信号

6.6显示方式：≥4寸液晶显示触摸屏，输出分辨率：≥480×272

6.7具备后备电池，在断电时维持设备继续工作时间8小时

6.8能量范围：中子0.025eV～16MeV

6.9探测器：3He正比计数管+聚乙烯球，直径200mm

6.10中子剂量率测量范围：0.1μSv/h-100mSv/h

6.11中子灵敏度：大于 1.4 CPS/μSv/h

6.12使用环境：温度-15℃～+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95％

6.13重量：≤10Kg；尺寸：≤420×380×260 (mm)

7、标准配置：

7.1 X、γ剂量率仪（基础型10台，高端型3台，核素识别型1台，中子探测1台）

7.2 X、γ剂量率仪控制软件V1.0.00  15套

7.3射线区域监测系统服务器  2套

7.4计算机系统 2台	配置不低于所列主要参数的品牌电脑；

7.5主频：3.4G，内存：4GB，硬盘：1TB，数据外存：光盘，显示器≥19寸液晶，分辨率:≥1920×1080

7.6无线路由器 2个	TP-Link或者类似质量品牌

7.7服务器 2台

7.8分屏显示器≥19寸液晶 2台

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

- 26、输液工作站6台

一、配置要求：

八通道输液信息采集系统每套由2个输液泵（其中一个带肠内营养液输液功能）、6个注射泵组成

二、床旁输液工作站

1、输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持24通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

2、输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

3、输液信息采集系统具有主机一体化设计的屏幕；

4、输液信息采集系统可以通过屏幕实时显示系统中所有输注泵的输液累计量

5、输液信息采集系统具有三面环绕式报警灯带，可多角度发现报警

6、输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；

7、输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

8、可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

9、可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输注参数和报警信息

★10、可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示。

11、具备信息储存功能，自动储存≥2500条事件记录

三、注射泵

★1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

2、速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

★3、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

4、快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

★6、支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹

8、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

9、8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能

10、≥7英寸彩色显示屏，分辨率≥150×800电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作全中文软件操作界面

11、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

12、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

13、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥30种颜色

14、报警时可通过示意图片直观提示报警信息

15、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

★16、压力报警阈值15档可调，最低50mmHg

17、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

18、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

19、信息储存：可存储3500条的历史记录

20、电池工作时间≥5小时@5ml/h

21、防异物及进液等级IP33

22、整机重量≤1.7kg

23、满足EN1789标准，适合在救护车使用

四、输液泵

★1、支持输血功能，支持临床常用输血管路，无需专用输血管路

2、可升级肠内营养液输液功能

3、输液精度≤±5%

4、预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

5、快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

★7、泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

8、全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开

9、无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

10、9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

11、≥7英寸及以上彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

12、全中文软件操作界面

13、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

14、支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

15、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥30种颜色

16、报警时可通过示意图片直观提示报警信息

17、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18、压力报警阈值≥15档可调，最低50mmHg

19、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

20、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

21、具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

22、具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

23、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

24、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

★25、信息储存：可存储≥3500条的历史记录

26、电池工作时间≥5小时@25ml/h

27、防异物及进液等级IP33

28、整机重量不超过1.85kg

29、满足EN1789标准，适合在救护车使用

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 30、肌松监测仪4台

1、具有多种电刺激模式：TOF模式、ST（单次刺激）模式、PTC刺激模式、双短强直刺激模式。

2、适用于成人和儿童患者。

3、电刺激输出精度，电流幅度偏差±10%，刺激输出间隔偏差±10%。

4、监测数据自动处理，自动储存数据≥10小时，可回顾数据趋势。

5、电池连续工作时间可≥10或支持现有监护仪插件使用。

6、肌松监测仪患者导联线为可重复使用或非专用耗材。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 35、显微操作仪1台

1、在IVF领域主要应用于IMSI、ICSI、PGT活检等操作。

2、采用单一手柄精确控制显微操作针在X-Y-Z方向的运动，操作者无需移动手臂。

3、可选配专用辅助物镜调针，使显微操作针可以在培养皿上方的空中进行姿态调节，配合抬针键一键降针，即可准确定位至显微操作位置，有效避免了显微操作针在皿底调针时出现断针情况，保护卵子和精子安全。

4、可调节针尖角度范围：15-45°，调整针尖角度时，针尖始终在显微镜目镜的视野之内。

5、具备一键抬、降针功能。

6、可从侧面以15-45°进入，可以用于PIEZO-ICSI。

7、兼容多种型号显微镜，可配合多种型号注射器使用。

8、具有定点移动功能，该功能可记忆2个显微操作针的位置，即显微操作针在储存位置后进行各项操作，通过一键触发即可准确、稳定地回归到储存位置。

9. 适配器：可与倒置显微镜相连接，具有3个可选孔位固定，角度调整范围15-40度。

10.操作臂：气压或液压均可，气压式含微注射器。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 38、倒置显微镜1台

1、显微镜的透射照明系统支持明场、霍夫曼、DIC等显微观察方式。

2、研究级倒置显微镜主机采用独立校正色差无限远光学系统，具备良好的色差校正效果，满足配子和胚胎的观察需求。物镜齐焦距离≤60mm。

2.1显微镜镜体，单层可扩展机架，物镜转盘下配备防漏水功能装置，机身左侧端口可连接成像设备采集数码照片，光路分割比例可在100:0/50:50/0:100三个模式中切换。

3、主机配有1.5X变倍镜（或2X变倍镜）。

4、调焦方式：借助于物镜转盘的升降运动，手动驱动，行程≥10mm；粗调行程：≤5.0mm/转，微调行程：≤0.1mm/转，微调精度≤1μm。调焦旋钮扭矩可调，且具备粗调再定焦机构，可锁定/释放当前调焦位置，方便快速恢复至设定的调焦位置。

5、照明立柱：向后倾斜角度≥25°。

6、机身端口具备4种分光模式：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%（或目镜50%/左端口50%）分光。

7、 照明系统带视场光阑，可根据观察方式调节到最佳的大小。具备再定焦机构，可设置聚光镜限位。透射照明灯室：高功率LED照明，环保型光源。

8、倒置显微镜侧端口视场数≥22mm。

9、双目镜筒，可调节瞳距，视场数≥22mm，瞳距可在50-75mm范围内进行调节

10、载物台：精确定位功能手动载物台；具备XY锁定和复位功能；配备载玻片和培养皿适配器，取下培养皿培养或操作后，放回显微镜时，可以精确找到原先的标本位置；控制手柄扭力可调；双侧屈光度可调

11、聚光镜转盘：手动切换，支持长工作距离、超长工作距离、霍夫曼等聚光镜，与配套成像软件连接后可在软件端拍照时自动适配不同物镜倍数匹配的标尺。

12、超长工作距离霍夫曼聚光镜：NA≥0.4，WD≥44mm

13、霍夫曼模块：10x，20x，40x

14、六孔物镜转盘， 具备防水结构。配四个物镜

15、搭配进口玻璃恒温台，采用高强度玻璃，玻璃厚度为0.5mm，温度控制范围：环境（室温）+5℃～60°C；设定步进≤0.1℃；温控精度:≤±0.1℃。

16、研究级4K显微镜成像系统、为保证整套系统软硬件稳定可靠运行，成像系统与显微镜必须为同一品牌原厂生产。

17、配套计算机：不低于I3级别处理器，8GB内存，128GB固态硬盘+1TB机械硬盘，≥21英寸高清液晶显示屏，分辨率≥480×272，高速WIFI6无线网卡，配备无线键鼠。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 39、正置荧光显微镜1台

1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。

2.调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1μm。

3.观察镜筒：超宽视场三目观察筒，视野数≥26，瞳距调节范围≥49-74mm，倾角为30°，双目带屈光度调节。

4.照明装置：内置透射光柯勒照明器。具有光强预设按钮、光强管理按钮，可智能调节不同物镜匹配的最佳亮度。

5.物镜：平场半复消色差物镜：4X（NA≥0.13,W.D. ≥16.9）；10X（NA≥0.30,W.D. ≥9.9）；20X（NA≥0.50,W.D. ≥2.0 spring）；40X（NA≥0.75, W.D. ≥0.5 spring）；100X（NA≥1.30,W.D. ≥0.19 spring,oil）

6.载物台：右手低位同轴载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，双片标本夹。

7.物镜转换器：六孔编码型物镜转换器，与配套成像软件连接后可在软件端拍照时自动适配不同物镜倍数匹配的标尺。

8.聚光镜：摇摆式聚光镜，摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9，可用于1.25X-100X（摇出后适用于1.25X-4X）

9.荧光观察系统

10.荧光照明器：≥7孔编码型荧光照明器，显微镜端切换荧光激发块时在电脑软件端自动记录每张照片使用的不同荧光通道信息。配备复眼照明系统，提供均匀的荧光照明。配置中灰滤色片。无需工具即可更换滤色镜组。

11.荧光光源：12V100W超高压汞灯光源，配备外置稳压供电箱，供电箱上带有汞灯计时器，可以记录汞灯使用时长，汞灯寿命≥300h。

12.通用高性能荧光紫外U、蓝色B、绿色G激发滤色镜组，所有滤色镜均带有干涉镀膜。

13.配置观察紫外，红色，绿色，天蓝色和双色复合等不同荧光素的滤光块。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 41、激光破膜仪1台

1、电脑下的激光定位，无需移动培养皿，可连续击打胚胎透明带不同位置。

2、激光可按设定路线、打孔个数、孔径大小等参数，自动移动打孔。

3、 激光功能可满足辅助孵化（透明带打孔、削薄），玻璃化冷冻前囊胚皱缩，极体/胚胎/囊胚活检等操作需求

4、软件系统：（1）可为胚胎及卵母细胞研究提供多种测量功能； （2）可在打孔同时进行录像和拍照；（3）中文操作界面。

5、激光达到IEC60825-1或GB7247.1-2012的Class安全标准

6、切割激光波长为1480nm，功率：150mW-400mW。

7、脉冲发射时间至少包含0.1-2.0ms，可发射0.1ms瞬时脉冲

8、测量数据可在照片上显示、保存。。

9、配有激光专用物镜，可安装在倒置显微

镜上，与霍夫曼光学系统兼容。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 42、染色体分析仪1台

1、温度调控范围：20℃-40℃

2、相对湿度调控范围：25%-75%

3、温度控制精度：±0.5℃

4、温度均匀度：±0.7℃

5、露点温度范围：+5℃至+23℃，湿度控制精度：±1% RH

6、湿度均匀度：±3% RH

7、达到预设条件时间：≤30分钟

8、分散时间：≤3分钟

9、一次实验玻片通量：≥50张

10、适用玻片类型：载玻片、盖玻片（圆型或方型）、标准培养皿及羊水原位培养玻片等

11、液位传感器：干簧管式，使用寿命≥10000次

12、软件系统：有可编程存储器和自动化功能的双通道控制系统，可自行设定操作程序，程序可存储量≥10个。

13、有害气体处理：有专门的排气端口，配备废气吸附装置，并且可放在通风橱中，能消除甲醇和乙酸等有害气体

14、滴片和分散均可在分散室内操作，保证操作方便、安全

15、有透明观察窗，可直接观察固定液挥发情况

16、液晶控制面板用于控制和显示实验参数。

17、配置自动报警系统。

18、电源 220V±15%，50Hz

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 45.高频电刀2台

★整机原装进口

1.主机：具有电刀功能、利普刀（LEEP）功能、组织切割止血功能、内镜下切割功能。

2.采用先进的高频发生器，额定频率≧460kHz，最大功率≧410W；设备可根据组织阻抗的变化调节功率输出，减少了对组织的损伤和粘连。

3.设备能满足医院手术室开放及内窥镜手术。

4.防护等级 I 级。

5.漏电流（高/低频）符合IEC 60601,2-2部分。

6.设备类型CF; 防除颤设备。

7.技术要求单极功能模块。

★8.单极切割模式≥4种；要求具备内镜专用切割模式，且适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除；最大切割功率≥410W，混切功率≥310W，超混切电压≥2800V。

★9.单极纯切/混切/超混切具有功率峰值功能，切割开始时智能调节输出功率以达到流畅的初始切割效果；适用于单极水下切割（宫腔镜/尿道镜等）。

10.单极电凝模式≥3种，最大功率≥260W，喷射电凝峰值电压≥9100V。

11.双极功能模块：双极电凝最大功率≥100W，电压≥600V；

12.具备自动双极电凝模式，器械自动识别组织接触后输出电凝。

13.具备使用双极镊，实现双极精细凝血功能。可根据组织阻抗自动调整输出功率，不会产生碳化结痂，防止组织黏连，减少热损伤。输出可通过脚踏开关控制或通过自动输出模式控制，接触组织自动输出，在神外手术中，不会因为踩脚踏移动身体影响手部操作。

其他技术功能

14.具有开机自检功能

15.具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统

★16.具有安全可靠的病人监测系统（PCS），避免病人因中性电极意外脱落导致皮肤灼伤。该系统能实时监测负极板，一旦中性电极脱离患者立即停止高频电流输出，发出声光报警。

17.每台设备配备两把双极镊子

质保2年，24小时响应，48小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 46、高频电刀7台

★进口

1、单极切割具有≥2种输出模式。

2、单极凝血具有≥3种输出模式。

3、双极凝血具有≥6种输出模式。

4、设备显示屏采用液晶触摸屏，分辨率≥480×272，主机采用智能组织感知技术，具备自动调节技术，恒定电压，最大限度减少火花发生。

5、一台主机可接双电刀笔在同一个病人身上同时激发，具有负极板质量监测系统，可以实时检测回路负极板与病人皮肤的接触情况。

6、最小功率比（PER）等于99，无需设定高功率，且功率衰减更低，以最小的功率，达到最佳的组织效果，能量输出精准度高，较少焦痂碳化粘连、减少雾化、减少热损伤。

7、设备具有2个单极接口，1个双极接口，且单双极均可手控和脚控，自动识别器械，其中一个单极接口内置万用腔镜接头，可接普通单极器械和腔镜器械。

8、设备主机后面有单极、双极脚控开关接口。

9、设备具有USB连接，可对设备进行维修操作。

10、设备具有演示模式功能，方便教学或检修。

11、设备可兼容氩气输送装置。

12、可以兼容排烟机。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 47、高频电刀5台

1.输出功率：300W；

2.单双极功能，适用于全科室；

3.至少具备六种输出模式：①纯切  ②混切1 ③混切2  ④强凝  ⑤喷凝  ⑥双极电凝；

4.自动补偿系统稳定了输出的功率，使损耗达到最小。可做水下切割，包括富脂区的组织切割；

5.全悬浮输出防止低频电流对人体造成的伤害；

6.NESSY中性电极安全系统，具有高性能的病人回路电极板接触质量检测系统（REM）系统实时检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并且报警提示；

7.无外置风扇散热，可有效避免定向气流的形成，适用于层流净化手术室；

8.具有刀笔遥控调节输出功能；

9.全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分，非AP、APG型普通设备；

10.额定输出功率：

a）纯切：  1W～300W（负载800Ω）；

b）混切1： 1W～200W（负载800Ω）；

c）混切2： 1W～100W（负载800Ω）；

d）喷凝：   1W～80W（负载800Ω）；

e）强凝：   1W～120W（负载800Ω）；

f）标准双极：1W～90W（负载200Ω）；

整机保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 49、IVF工作站（带防震台）1台

1、双人使用，可安装一套倒置显微镜（不带荧光）与一套体视显微镜，工作站提供体视显微镜的光源。

2、过滤后的空气以垂直层流的气流方式流向操作室，气流速不均匀度≤10%；风速为0.20m/s～0.50m/s，误差≤±0.02m/s。

3、采用VOC预过滤与HEPA高效过滤，洁净度为百级。

4、ITO镀膜玻璃，玻璃热台直径≥70mm，配合体视显微镜，温度控制范围为室温+5℃～45℃，精度≤±0.1℃,稳定性≤±0.2℃。

5、采用卤素灯为体视显微镜提供光源照明，亮度连续可调。

6、采用高效率的直流电机风机，材料采用医疗级吸声材料，整机高速运行时振动更小，高风速噪音≤54dB，低风速噪音≤48dB。

7、显示器与后板紧密嵌合，无碍气体流动，用于教学与日常操作，可接数码相机。

8、机械式防震台与操作台面隔离，超净台风机的振动不会传导到倒置显微镜，镜下操作更稳定。

9、触控显示屏可实时监控仪器的各项参数，并对功能配置进行设置，具有可靠的报警管理系统，提供声光报警，并记录详细的报警信息。

10、获得国家食药监局颁发的体外受精超净工作台的医疗器械注册证。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 50、原位杂交仪1台

1原位杂交仪

1.1全密闭系统一次至少处理≥10张载玻片

1.2至少配置三种操作模式：变性/杂交，杂交和固定温度

1.3温度保持高度均一性，稳定在±1℃以内，两分钟内快速升温37-95℃，五分钟内快速冷却95－37℃，无需全部插入载玻片也能保持温度均一性

1.4自加湿系统利用系统内温度差和水分蒸发原理，使得系统内保持最理想的湿度

2. 数字高灵敏度灰度制冷摄像系统

2.1 ≥140万像素灰度CCD摄像头

2.2配备全中文荧光叠加软件并带自动聚焦反馈功能，具有实时录像功能

3. 染色体与荧光原位杂交形态分析系统

3.1智能软件自学习功能，能不断识别用户染色体带型，并可使其自由移动，使染色体排序准确性不断提高

3.2在原始图、核型分析图上均可进行文字或符号注释，且注释的文字符号颜色任意选择

3.3支持同一探针多层面共聚焦功能，具备荧光原位杂交功能

3.4图像分析测量，提供点、线、面积和角度测量四大类，提供多种的测量参数，并具有相差图像分析及加强极限方法

3.5自动蒙太奇功能，图像的拼接，将不同视野下拍摄到的同一个样本的不同部位拼接。

3.6在结果表格中选择相应的信号点或者核，可以立即在图片中显示位置

3.7报告输出功能支持WORD格式，以及用户定义模板，并且输出当前查看数据（图片、核型、结论等）

3.8同一图像堆栈内可存储不同的玻片上任意视野的图片，同时保证堆栈内的多个或单个视野图片可另存到数据库内的其他图像堆栈内，且视野信息可查询。

3.9全自动批处理任何数量拍摄图片中的核与信号点的探测与分析。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 51、多功能麻醉机1台

1.采用电控气动控制方式；

2.至少包含以下报警方式、提示及保护功能：交流电源断电报警、内部备用电源电池电压欠压报警、无潮气量报警、高（低）通气量报警、气道高（低）压报警、压力限制、持续压力报警、高（低）氧浓度报警、窒息报警、最大极限压力＜12.5 kPa 报警；

3.具有停电支持功能。当市电断电后，自动转为机内备用电源工作；

4.≥12寸液晶触摸显示器,可显示通气参数、报警信息及波形图；

5.成人、儿童两用，开机自检后可进入成人和儿童模式选择界面；

6.双罐位，标配七氟谜挥发罐一个，挥发罐有温度、流量、压力补偿且零位自锁功能；

7.氧笑空三气源，采用电子流量计和机械流量计双重保障，具有笑氧联动装置，确保O2 浓度≥25%；

8.标配主流呼末二氧化碳,同屏监测显示参数；

9.具有O2 驱动压力不足报警及N2O截断保护；

10.高集成化回路，可耐高温高压消毒，一体上升式风箱，支持成人、儿童手术使用；

11.标配ACGO辅助共同新鲜气体出口；

12.标配至少六种通气模式，其中包括，间歇正压通气（IPPV/vcv），辅助/控制通气(A/C)，同步间歇指令通气（SIMV），压力控制通气（PCV），叹息通气(SIGH)，手控通气（MANU）；

13.标配空气压缩机一台，作为空气源使用；

14.调节参数：

14.1.流量计：O2：0～10L/min、N2O：0～10L/min、Air：0～10L/min；

14.2.快速供氧：25L/min～75L/min；

14.3.潮气量：0，20～1500mL；

14.4.分钟最大通气量：≥18L/min；

14.5.呼吸频率：1～100bpm；

14.6.吸呼比：4:1～1:8；

14.7.呼气末正压：0～30cmH2O；

14.8.压力触发灵敏度：-20～20cmH2O；

14.9.流量触发灵敏度：0.5～30L/min；

14.10.压力限制：20～100cmH2O；

14.11.窒息通气：OFF，5s～60s；

15.监测参数：

15.1.频率（Freq）：0/min～100/min；

15.2.潮气量（VT）：0mL～2000mL；

15.3.分钟通气量（MV）：0L/min～100L/min；

15.4.气道压力：0cmH2O～100cmH2O；

15.5.患者动态肺顺应性监测 ：1mL/cmH2O～1000 mL/cmH2O；

15.6.吸入氧浓度：15%～100%；

16.图形显示：标配气道压力时间波形图，流量时间波形图，压力容量环，流速容量环，流速压力环。其中呼末二氧化碳波形（CO2-T）和潮气量--时间波形（V-T）二者选其一显示，可任选至少六道同屏幕显示监测；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 52、手持式眼压计2台

1、测量范围：5-50毫米汞柱

2、精度：±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）和±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱）

3、可重复性（变异系数）：＜8%

4、显示精度：0.1毫米汞柱

5、显示单位：毫米汞柱

6、序列号可显示在屏幕上

7、在眼压计和患者之间没有电气连接

8、该设备具有BF型防触电保护

9、充电器输入100至240V-50/60Hz300mA,输出5.0V=1200mA

10、运行环境： 温度：10℃至35℃，相对湿度：30%至90%大气压力：700hpa至1060hpa

11、工作模式：连续

12、测量姿势：平卧位、

侧卧位坐、坐位、站位

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 53、床旁医用内窥镜支气管镜1套

一、主机技术要求

1、采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2、采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3、主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480像素。

4、屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5、可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6、主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7、具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

8、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9、内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥4小时，具备电量管理功能。

10、主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

11、显示器能上下0°～130°转动，左右0°～270°转动，以方便特殊体位的操作。

二、软管手柄技术规格要求

1、采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°,分辨率≥16万像素高清成像。

2、采用金属手柄构造，非塑料手柄，结实耐用寿命长。

3、插入部外径≤5.2mm，通道直径≥2.4mm，长度≥60cm。

4、软管前端可弯曲角度向上≥150°，向下≥150°。

5、照明采用两个LED灯，亮度≥400LUX，非光纤照明。

6、成像距离范围不小于3～50mm。

7、具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

8、吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，方便清洗消毒。

9、需配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 55、便携式耳、鼻、喉内镜检查系统2台

1、主机自带WIFI功能可无线传输图片到工作站

2、显示器前后转动角度≥120°。

3、显示屏TFT / LCD ≥3.0寸。

4、显示屏的设计，显示屏左侧设计，不影响操作者视野，直观观察镜管置入工作腔道。

5、手柄符合人体工程学设计,纺锤形手柄握持舒适

6、存储空间不低于32G，最大存储照片量不低于35万张，可存储录像≥24小时。

7、电池容量不低于3400mAh，电池配备专用锂电池，外出工作不断电。

8、重量<400g，输入功率≤4VA。

9、视场≥75º；像素≥800万；内置LED光源，不用外接冷光源。

10、镜管参数

（1）耳镜镜管：镜管长度≥70mm；工作长度≥30mm；镜管头端直径≥3.9mm；景深5mm～100mm，视向角0°

（2）鼻镜镜管：镜管长度≥220mm；工作长度≥175mm；镜管头端直径4mm；景深5mm～100mm

（3）喉镜镜管：视场角：70°或90°可选；镜管长度≥234mm；工作长度≥180mm；镜管头端直径8mm；景深10mm～100mm

11、镜管更换方式：推拉式自锁航空插头的连接方式，方便更换镜管。

12、镜管与主机连接方式：支持热插拔，即插即用，无需重启镜管，节省操作时间。

13、充电器输入110-220V； 50-60Hz；充电器输出5V； 2A；充电时间≤2小时，使用时间≥4小时；充电方式：卡座充式充电方式，即充即用，充电过程便捷、高效。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 56、骨科电钻5套

1、电机类型：无刷电机，轴中空，高输出。

2、输出扭矩：≥5.8牛顿/米工作压力14.4V，输出功率 ≥20W，温升≤25℃。

3、空载转速 ≥1200转/分

4、空载噪声 ≤55db

5、工作模式：无级变速

6、径向跳动 0.1-0.4mm

7、电池：高性能锂电池，电压：12V 2600mah,每套骨科电钻配备一个充电器，3块锂电池,电钻可以高压灭菌。使用电池可连续工作60分钟。

8、钻夹头：硬度;HRC53,直径0-8mm

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 57、快速高压灭菌锅4台

1、容积35-45L，不锈钢材质。

2、使用寿命（16000次灭菌循环）。

3、门结构：多点压合式快开门结构

4、安全联锁：门关闭不到位，内室无法升压；内室有压力，门无法打开。

5、门密封方式	自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

6、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

7、注水排水方式：手动注水、自动排水。

8、有多种灭菌程序可供选择，≥3种程序可选：①134℃ 5分钟；②134℃ 20分钟；③自设灭菌程序 温度115℃、121℃、134℃，时间3-90分钟。

9、液晶屏：显示压力、温度、时间、周期数、状态、水位等。

10、控制方式：采用微电脑控制技术，触摸式按键，灭菌器达到设定压力时，会自动进行恒温恒压控制。

11、提供灭菌效果检测报告，电磁兼容检测报告，提供特种设备生产许可证。）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 58、心脏电生理（食道）刺激仪2台

一、主要技术规格及参数：

1、脉宽10毫秒（ms）

2、电压5～40V

3、感知灵敏度≥1mV

4、S1S1刺激：频率30～1000次/分  S1S1配对间期 60～1999毫秒（ms）

5、S1S1定时时间:1～99秒

6、S1S1定数数量:1～99个

7、起搏刺激：72次/分

8、扫描步长：任意值

9、短阵猝发Bust 180、200、250

10、频刺激限制功能  直接设定是否允许

11、早搏程控刺激

11.1、S1S2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

11.2、S1S2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

11.3、RS2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

11.4、RS2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

12、S1S1递增、递减刺激:逐次

13、体表十二导联同步记录

14、食管导联同步记录

15、数据、图形永久保存

16、记录时波形回溯

17、标记、测量计算、寻找

18、报告单打印

二、、心脏电生理刺激仪配置：

1、便携式电脑1台,配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器≥14英寸、分辨率≥1920×1080；

2、激光打印机  1台

3、心脏电生理刺激仪主机  1台

3.1、食道电极导管  1根

3.2、食管输出连接线  1根

3.3、食管导联连接线  1根

3.4、心内输出连接线  1根

3.5、R波感知输入线  1根

3.6、导管定位线  2根

3.7、心电十二导联线  1根

3.8、USB数据线  1根

3.9、四肢电极夹 　1付

3.10、充电器  1只

3.11、安装U盘 1个

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 59、咳痰机1台

1、工作模式：自动/手动，两档可选

2、正压：0—70cmH2O，增量为1cmH2O

3、负压：0—70cmH2O，增量为1cmH2O

4、吸入气流：低/中/高 三档可调

5、吸气时间：0—5S，增量为0.1S

6、呼气时间：0—5S，增量为0.1S

7、暂停时间：0—5S，增量为0.1S

8、振荡：关闭/吸气/呼气/呼吸兼备，四档可选

9、频率：1-20Hz，增量为1Hz

10、振幅：1-10cmH2O，增量1cmH2O

11、自主探测咳嗽、吸气动作，允许患者自主触发，提高机器与患者的同步性

12、交流/直流电源兼备

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 60、医用升温毯（亚低温仪）1台

1、主机、体毯、头帽、支架、中英文说明书、防尘罩	。

2、临床要求：用于病人术中温度控制及手术后降温，复温。

3、半导体升降温毯：智能温度控制系统，机器内置双路温度传感器，无需体温传感器。

4、磁连接增压水泵。

- 制冷制热快，无氟环保。升温时间：≤10min（空载，20℃-37℃）。降温时间：≤10min（空载，20℃-15℃）。

6、工作噪音：≤45db。

7、水温设定范围：5-40℃，温度设定精度: 0.1℃。温度控制精度：0.5℃，温度传感器测量精度0.1℃。水箱容量：0.5-2.0升（min/max）。

8、循环水泵：≥5.0L/min。升温功率：≥800W，降温功率：≥450W。

9、机内有自检、超温、水位声光报警，设备运行状态及水温显示功能。防漏水保护。

10、使用环境温度：10～30℃

11、便携、体积小、重量轻(≤20kg)

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 61、心肺复苏按压器1台

      - 气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；

- 采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；

- 彩色显示屏≥2.4英寸，可显示相关按压参数及波形等；

- 按压通气模式：15:2、30:2、连续按压、间歇正压通气等；

- 按压深度：0-60mm连续可调，按压深度具有LED显示；

- 按压频率：110bpm；

- 潮气量:100-1500mL连续可调，且具有自动通气和手动通气；

- 通气频率：12bpm；

- 按压/释放比：1:1；

10.吸呼比：1:1.67；

11.气道压报警：≥60cmH2O；

12.可升级CPR质量生理监测，监测和优化CPR质量，内置EtCO2生理参数监测范围为：0mmHg-150mmHg；

13.可充电式设计，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电；

14.配有按压稳定带，便于患者头部及腿部的固定，使得按压装置稳定使用，方便转运过程中长时间使用；

15.代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸；

16.报警具有LED灯及声音提示，至少具有气源压，气道压，电池电量低报警；

17.急救设备要求操作简单，主机重量≤3kg，可快速安装，实现2步按压，提高抢救效率；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 63、便携式睡眠呼吸检测系统2台

整机原装进口

1、导联数≥10导：至少包括 SpO2 1导、脉搏率1导、脉搏波1导、胸式呼吸1导、腹式呼吸 1导、压力1导、压力式气流1导、压力式鼾声1导、躯体活动1导、体位1导 ；

2、口鼻气流采样率：≥100HZ；胸腹运动采样率：≥100HZ；

3、血氧：0％-100％；

4、三维运动感应XYZ*3，电容式触控输入；

5、AUX接口、电池电量监测功能；

6、蓝牙和WIFI模块，可用于数据无线传输；

7、配有高频鼾声声音传感器，可清楚记录鼾声声音信号；

8、可同时在屏幕上显示实时心率数值和波形，实时血氧数值和波形，实时脉搏波形和脉率数值；

9、内存≥4GB；

10、可连续记录患者72小时以上的数据信息；

11、可蓝牙无限联机同一品牌的 CPAP 或 BiPAP 呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件，并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据；

12、通过软件可获取AASM推荐气流信号（XFLOW），适用于气流传感器脱落无法获取气流及儿童和特殊人群的睡眠监测。同时可获取用于肺功能评估的XSum（模拟潮气量）监测指标；

13、软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析，实现数字化数据采集、存储和回放，可在线实时监测；

14、具备病人数据库管理软件，病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能；

15、主机内置存储设备，外置存储卡来读取和下载数据，可通过下载套装一键下载导出数据；

16记录时间：最长记录时间≥24小时。

17、设备拓展性强，在现有设备主机的基础上，不改变任何硬件和外部结构，也无需另外再采购一台多导睡眠监测设备，即可根据临床需求升级至多导睡眠监测设备；升级后可选配平板电脑查看患者原始数据。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 64、红光治疗仪1台

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz

2、额定输入功率：300VA

3、光源：矩阵集成高功率半导体固态光源

4、治疗时间：1-60分钟可调

5、能量调节方式：三级能量调节

6、波长范围：640nm±10nm

7、光功率密度：＞60mW/cm2 （距离光杯口15cm）

8、显示及操作方式：7寸电容液晶触摸屏

9、光学透镜式聚光设计

10、皮肤温度动态管理

11、具有三维立体灯头旋转

12、防倾倒设置，倾倒自动断电

13、具有自动漏电保护

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 65、视频喉镜2台

一：主机技术要求

1、采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2、采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3、主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480像素。

4、屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5、可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6、主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7、具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

8、主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

11、内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

二：喉镜手柄技术规格要求

1、采用数字电子成像技术。

2、采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3、手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4、手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5、照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6、手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7、一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

8、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

9、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

10、最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

11、可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 66、熏蒸床2台

1、电源电压：220V±10%  50Hz±2%

2、额定功率：2000W

3、舱内可控温度：30℃～60℃

4、可控时间：0～99min

5、座椅升降调节：0～10cm

6、控制面板：采用数码逻辑控制系统；

7、动态实时检测程序，自动显示温度、时间及工作状态；

8、设有高温、超温保护装置，自动恒温，低水位自动报警；

9、采用防腐、防垢的新型双水位感应系统，具有防酸、碱、盐、泡沫、油脂、少量淀粉等保护功能，确保设备正常工作；

10、设有漏电保护系统和防干烧装置；

11、设有两种熏蒸理疗系统：药液蒸疗和中草药蒸疗，可以根据患者的不同症状进行选择；

★12、设有系统自动快速预热的准备模式及可根据患者情况进行选择的保健及药疗两种治疗模式；

★13、舱内采用符合人体工学的汽槽设计，座椅靠背能透汽熏蒸，使温度更均匀；

★14、采用磁吸技术活动门及掀开式开盖设计，加药、换药操作简单，舱外设有加药口，液体药操作更安全便捷；

★15、二级抽插式座椅调节，可根据患者需要调整高度，座椅造型符合人体结构设计，体现人性化设计；

16、露头式全身熏蒸，避免产生呼吸不适症状，让患者舒适的享受熏蒸治疗；

17、设有外置移动冲淋功能，方便舱内清洗；

18、设有可散汽熏蒸到脚底的移动脚踏架，增强了治疗效果；

19、设有2组带自锁活动轮装置，方便移动及安全使用；

20、自动臭氧消毒及自动清洗系统，杀菌、消毒彻底，避免交叉感染；

21、采用绿色环保医用复合亚克力材料，一次性成型，不老化、不发黄，药液不渗透，美观耐用；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 83、双通道注射泵18台

1、注射器规格 10ml、20ml、30ml、50ml

2、注射速率 50ml: 0.1ml/h  —1200ml/h ； 30ml: 0.1ml/h  —600ml/h；20ml: 0.1ml/h  —399.9ml/h；10ml: 0.1ml/h  —300ml/h

快速推注50ml: 1200ml/h ； 30ml: 600ml/h；20ml: 399.9ml/h；   10ml: 300ml/h

3、累计容量0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）。

4、注射精度＜±2%。

5、电源：AC220V±22V，50HZ±1HZ，内置充电电池,断电后持续工作不小于3小时。

6、报警:残留提示、注射完毕、安装不正确、系统出错(<0.1ml)、阻塞、电池欠压、电池电量耗尽、电源故障。

7、兼容不同品牌注射器，自动识别注射器规格。

8、阻塞后针筒内压力自动释放。

9、防溅水。

10、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 123.麻醉深度监护仪 2台

1.适用手术种类：适于全科手术监测，包括开颅、烧伤、眼科、听力障碍等各类手术。

2.适用病人范围：适用于新生儿、婴幼儿、儿童、老年人等各年龄组。

3.适用监测范围：因其具备准确的原始脑电波分析功能，提供脑电功率谱分析α、β、θ、δ波的活度、边缘频谱（SEF）、中间频谱（MF）等

4.根据原始脑电信号对脑电意识/麻醉深度进行自动分级，指数范围0-100，有相应指数段分级对应不同麻醉/脑电意识深度。

5.电极要求：使用一次性普通心电电极片。

6.电极位置要求：可在大脑任意位置采集脑电信号，如前额、耳后、前部、顶部等。

7.电池能力：内置可充电电池，可以保证仪器在紧急断电情况下继续使用，使用时间≥2小时。

8.输入信号：输入阻抗>10MΩ采集通道。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 124、微电流刺激仪2台

1.适应症：适用于辅助治疗或改善失眠、焦虑症状，及神经康复领域中，对肢体运动障碍、认知障碍、失语症、吞咽障碍、情绪障碍的辅助治疗。

2.输出方式

2.1 设备输出通道数：不少于8通道；

2.2 刺激模式：须包含经颅直流电刺激模式、经皮迷走神经刺激模式；

3.电流强度

3.1 输出电流：

直流电模式：设置可调范围：0～2mA（±10%）；

其他刺激模式：最大输出电流不少于2.5mA；

3.2 脉冲频率：最高不超过100Hz；

4.工作时间：刺激时间不低于20min；

5.最大输出电压：37V，允差±10%；

6.设备显示状态：

6.1 参数设置:可设置刺激模式、刺激时间、刺激强度、治疗次数等参数；

6.2 主机显示功能：具有显示输出强度、治疗时间倒计时、运行状态等功能；

6.3 临床使用功能：具有治疗方案设计、治疗记录、病例管理、打印治疗报告等功能；

7.安全保护：治疗过程中，在不关闭电源的前提下可随时暂停或中止治疗；

8.电流控制：刺激治疗过程中可实时调节电流输出强度；

9.电极：包含耳部电极、颈部电极、头部电极；

10.无线设备: 提供无线终端支持后期继续增配；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 128.便携式彩色多普勒超声诊断仪（肌骨超声） 1台

一、设备用途说明：用于神经，肌骨，外周血管等。

二、主要规格及系统概述

- 显示器≥12.1”高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，可在屏幕上进行触摸操作功能，人机界面操作简单，物理按钮数量≤5，且可以自定义按钮≥3个(专家建议增加分辨率)

- 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头

- 可选配风湿检查专用工作流系统，该软件有左、右手掌侧及背侧关节的图形显示，检查过的关节自动在手部图形上进行标记（左右手掌标识数量≥55个），防止漏检或重复检查（提供证明图片）

- 具有专业肌骨体表标记图谱，机器内部明确显示为肌骨（MSK）体标标识，非其他部位标识，且个数≥50个（提供证明图片）

- 配穿刺针增强功能，并可选配具有蓝光穿刺显影功能，识别针尖穿刺更加安全（提供证明图片）

- 线阵探头具有梯形成像功能

- 腹部探头最大扫描深度≥39cm(附图证明)

- 高频线阵探头可探查最下深度≤1cm(附图证明)

- 随心画功能，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写，而不是通过设备内置的箭头和输入文字进行指示。（提供证明图片）

10.具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。

11.显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。

12.整机含电池重量≤4.6Kg

三、测量和分析：(B型、M型、PW、彩色多普勒)

- 一般测量

- 多普勒血流测量与分析

- 图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节

- 图像管理与记录装置：可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出

四、技术参数及要求

- 监 视 器：≥12.1″高分辨率触摸操作彩色液晶监视器

- 二维灰阶显像主要参数：

  - 电子线阵：超声频率3.0 — 11.0MHz

  - 电子凸阵：超声频率2.0 — 5.0MHz

  - 谐波成像基波频率个数≥3

  - 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒

  - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

- 频谱多普勒：

  - 方式：脉冲波多普勒：PWD

  - PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s

  - 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

  - 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等

- 彩色多普勒

  - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT

  - 显示控制：零位移动分±10级

  - 彩色多普勒能量图

  - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）

五、备品备件及其他：

- 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 129.视野机 1台

一、标准配置：

1.主机1台（固视监控、动态策略、自动镜片架、TOP策略、眼位自动跟踪、闪烁视野、蓝黄视野、红光刺激、Goldmann动态视野、全自动Goldmann动态视野）

2.Examination Software检查软件(附有各种疾病检查程序)1套，

M黄斑检查程序5º/ 12º/ 30º、G青光眼检查程序30º/ 60º、普通筛选程序75º、LVC低视力中心、LVP低视力周边、D1 糖尿病专用程序、N1 视神经专用程序、BT睑下垂程序、BG法定视功能专用检查程序、FG法定视功能专用检查程序、CT自动式程序、C08中心凹8度范围检查程序

- 电脑1台、激光打印机1台、电动桌1个。电脑配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器≥22英寸、分辨率≥1920×1080。

二、技术参数

1.光学部分

1.1可用视野范围	水平+89.5°/-89.5°，垂直+60°/-70°

1.2刺激光产生：投射式

1.3分辨率	0.1°

1.4刺激光时间100ms\200ms\500ms\1000ms,自定义

1.5动态范围	0-47db

1.6刺激光：白光、蓝光（440nm）、红光（610nm）

1.7光标大小：GlodmannⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

1.8背景光：1.27cd/m2、10cd/m2（white）、100cd/m2

2.可靠性

2.1固视系统实时固视监控

2.2眼位自动眼位跟踪

2.3测试时间：基础时间上依据患者反应时间

3.测试方法：W/W	自动标准视野

4.检查策略：

4.1、标准测量	8-12min(4-2-1策略)

4.2、动态策略	5-8min(根据缺损深浅自动调整步长2-10db)

4.3、TOP	2-3min（趋势引导策略）

4.4、LVS	低视力策略，GlodmannⅤ光标

4.5、2-LT	3分法筛选策略（正常、相对缺损、绝对缺损）

4.6、1-LT	2分法筛选策略（看见、看不见）

5.程序库：

M	黄斑检查（5°/12°/30°）

G	青光眼专用程序（30°/60°）

32	中央阈值检查程序(30°)

07	一般检查程序（75°）

LVC、LVP	低视力中心、低视力周边

D1	糖尿病专用程序

N1	视神经病变专用程序

BT	睑下垂检查程序

BG、FG、Esterman 	视觉功能检查出现（德国标准）

6.实时固视监控，并鼓励瞬目（眨眼）而且不会影响检查结果

7.自动瞳孔直径大小测量

8.光源寿命：≥20000 小时（刺激光、背景光、固视光）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 131.病理组化染色机 1台

（全自动免疫组化染色仪）

★1.切片及试剂数量：每次可同时染色≥36张切片，可放置试剂瓶≥40个，

2.使用标本范围：石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等；

3.适用染色范围：免疫组化，免疫荧光，特染及HE染色等；

★4.使用试剂：全开放系统，可以根据需要使用任何厂家试剂；

5.二维编码系统：用户自定义试剂及玻片信息，生成二维码，

6.加样位置：根据组织在玻片上的位置可调；

7.加样方式：液盖膜原理；恒定气流吹排液体后，定位滴加，

8.切片洗涤：可设置洗涤次数，缓慢均匀冲洗，保证效果。

★9.最小加液量：每次最小加液量小于100ul

10.加样头：1个Teflon包被加样头，每次加样后自动超声清洗，避免交叉污染；

11.试剂量检测系统：每次运行前，根据玻片数量计算所需试剂量，自动检测试剂瓶中试剂量，提供精准的试剂量，如果需添加会自动提示；

12.清洗功能：自动记录切片染色数目，根据染片数设置清洗频率，自动提醒清洗时间；随机配DAB去除试剂盒；

★13.抗原修复仪与染色机分体操作;

14.软件应用：中文操作界面，根据自己的操作流程设置应用程序；根据每张玻片的组织大小，可调整每张玻片试剂用量，最小体积80ul，最大体积600ul；可同时运行不同的染色程序；

★15.排液系统：有毒、无毒液体分开排放；并且可根据客户需求调整分流液体步骤。

16.试剂瓶底锥形设置，最小残液量≤200ul;

17.标签打印系统：标配玻片标签打印机和试剂标签打印机；同时可与玻片书写仪及组织盒书写仪的操作软件LabWriter兼容；

18.文件打印系统：可输出pdf文件或根据用户需要配置打印机，打印程序报告；

19.可实现脱腊、水化、抗原修复一并完成。

20.可有效保障抗原修复效果，

21.修复后转入染色机直接染色，节省时间。

22.手工染色用户可以使用常规免疫组化染色架放入修复缸内

23.独立双缸，可同时进行两种不同pH的修复

24.预热温度：最高85℃， 最低：30℃

25.预处理（修复）支架：2个支架，每个可放置至少24张切片

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 132.全自动软式内镜洗消机 1台

1.清洗机内置内镜托架，可对内镜、内镜连接管路及机器内其他部位进行全浸泡。

2.内镜外表面及内镜管道内可用洗涤液持续高压冲洗，能完全去除每条管道的污垢，避免细菌残留。

3.水质过滤器设置水过滤器2个，过滤精度≤0.02μm，并提供生产厂家证明文件。

4.具备超声波清洗功能且可满足多种内镜的清洗消毒要求，并且配有相应的连接管。

5.全自动化程序控制：只需一个连贯程序, 即可进行清洗→消毒→漂洗→酒精冲洗→吹干的全面清洗消毒干燥过程。

6.测漏功能采用全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件。

7.自身消毒功能不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒。

8.标配空气干燥功能、酒精干燥功能、消毒剂自动取样功能、消毒剂添加排放、具有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警等功能。

9.内镜内腔清洗接头可提供不少于10个清洗接头，能够满足奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头，并提供接头图样。

10.消毒次数记录每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

11.噪音参数≤45分贝。

12.具有≥5种可自定义的清洗消毒程序。

13.可进行消毒液加热预设定。

14.可预设消毒液循环次数或天数，到期后机器提示更换消毒液或提示检测消毒液浓度。

15.自动酒精喷洒：快速干燥内镜管道内部,有效抑制存放内镜时微生物的繁殖。

16.独立自动自身消毒功能。

17.清洗槽具有独立的温度传感器。

18.安全设计：密封性能好、采用脚踏开门，避免重复感染。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 134、超声骨密度仪2台

1.探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；

2.探头组成:完全自主研发四晶体超声探头；

3.收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰；

4.检测部位:桡骨、胫骨；

5.测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

6.Z值趋势图、 T值趋势图；

7.声速显示范围:2200m/s～4800m/s；

8.高测量重复性:≤±0.15%；

9.支持探头类型：LU、LS、LR；

10.在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；

11. 快速、高精度两种测量模式；

12.单点检测速度:≤0.4s；

13.单次测量时间≤10秒。

14.操作平台：安卓触摸屏操控；

15.探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；

16.视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减；

17.联网功能

18.数据联网方式：支持有线、WIFI；

19.支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

20.实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

21.显示患者详细信息资料并可编辑；

22.显示历史测量结果；

23.多外置接口开放，实现病人信息快速录入；

24.病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；

25.提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

26.自动生成报告单；

27.支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；

28.便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

29.云服务功能:检测结果直接传输至受检者微信；受检者多次检测结果统计、分析；

30.报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

31.骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；

32.适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

33.辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；

34.双屏功能：拓展显示内容，检测动画、检测曲线分屏显示，检测便捷、准确；

35.探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；

36. 标配：LU探头1个；

37.配备探头要求为高精度、高灵敏度U型探头，U型剖空结构消除平面探头干扰路径超声波对精度、灵敏度的影响；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 136.便携式自动血细胞分析仪 1台

1.组成：主机、打印机等

2.临床功能：白细胞五分群，可具有独立CRP，≥26项参数，

3.标本用量：五分类+CRP模式≤35ul，CRP≤20ul

4.进样模式：全自动进样、封闭进样

5.操作语言：全中文操作界面

6.进样容器量：≥40ul

7.分析模式：静脉全血、末梢全血、预稀释

8.检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

9.工作环境：气温：10-40℃，湿度：20%-85%，气压70Pa-106Pa

10.电源：（100-240V）允差±10%，（50-60HZ）±1HZ

11.体积大小：（长宽高）(570mm-640mm-550mm)±10mm

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 137.摆锯系统 1台

- 适用于外科医生在外科手术中对人体骨组织削磨处理

- 主机：

①输入100V，50Hz

②彩色液晶屏，屏幕≥6寸

- 脚踏：

① 脚踏无级调速，稳固，耐用，防滑、防侧翻；

② IPX8防水等级；

4.电机（通用手柄）

①电机功率≥80W，可高温高压灭菌消毒；

②电机转速≥50000 r/min；

③电机内注水水冷结构

④电机重量≤100g（不含线缆）；

5.配备笔式微型磨钻、摆锯

6.磨头：配备多规格磨头及摆锯锯片

7.配备多规格磨头及摆锯锯片

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 139.同视机 1台

1.同视机主机1台、标准画板12对（含同时视觉（4对）、融合视觉（4对）、立体视觉（4对））、后像画片1个、海丁格刷专用片1个、画片抽屉1个、国产电动桌1台（可以是国产）、                               KAPPA角测试画片1对、大十字隐斜画片1对。

2.构成：两个对称的可调节镜筒系统、控制器和调节机构构成。

3.目镜：左右镜筒的目镜放大率一致，允差±2%

4.瞳距：调节范围为45mm-75mm，最小读数值≤1mm。

5.镜筒目镜市场角2W≥25°。

6.水平转动角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）外转角≥40°内转角≥50°

垂直转动角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）仰转角≥20°俯转角≥20°；

视标扭转角：（各镜筒水平平面转动角的最小读数值为1°）顺时针角≥10°逆时针角≥10°

7.光强范围：调节范围不小于10%-100%

8.范围：颌托到镜筒（目镜光轴）中心的调节范围125mm-80mm。

9.瞳距偏差：瞳距标称值允差±0.5mm

10.平行度（全部读书归0位时，两镜筒视轴平行度）

横向允差0.5°纵向允差0.125°

11.扭度：全部读书归0位时，两镜筒视标扭度≤0.5°。

12.双筒互锁位置偏差（两镜筒互锁状态的视轴平行度和视标扭度）

纵向平行允差10°、横向平行允差0.5°、视标扭度≤10°

13.连接大型电脑设备，具备综合分析软硬件设施。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 140.植皮片制网器 1台

1.产品具有第一类医疗备案凭证。

★2.一机两用，可以轧制网状皮、邮票皮片，只需更换刀组。

3.网状扩皮比例：2：1、3：1、6：1等。

4.邮票皮片规格：7mm*7mm。

5.刀组组合式设计，刀片可单独更换，刀片直径≥35mm，硬度≥650HV10。

6.主机航空铝材质，按压手柄安全保护挡板设计，避免刀组划伤操作者。

7.主机轴动点及不锈钢刀具不需浸油润滑。

8.整机可以高温高压蒸汽消毒，配有专用消毒盒。

9.操作方式：手动驱动，双向可调节。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

# 142.气道清除系统 1台

1.主要用途：用于有创、无创患者的肺部呼吸道分泌物清除，适用患者儿童、成人，有效防止呼吸道感染、肺功能下降，减少住院时间及肺部相关并发症；

2.技术原理：采用高频胸壁震荡（HFCWO）技术，主机空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气，对患者的胸壁产生相应治疗频率、轻微压迫和释放循环。

3.治疗模式：具备常规模式、新程序模式、滚动模式，并提供原厂的用户手册，以证明此项功能

3.1常规模式：独立设定频率、压力、时间；

3.2新程序模式：治疗期内编制多达6个以上设置的程控点，每个程控点根据治疗需要设置不同的频率压力和时间。

3.3滚动模式：缓解患者在整个治疗期间从轻度设置进入强度设置所产生的不适感。

4.技术参数

4.1主机重量：主机总重量不超过≤8KG

4.2频率范围：在5-20HZ内（提供原厂的用户手册，以证明此项功能）

4.3压力范围：1-10级可调

4.4时间范围：0-60Min可调

4.5工作电压：110-220V自适应，并提供检测报告证明

5.适应症：肺移植术后、心胸手术术后、脑瘫、肌萎缩侧索硬化、囊性纤维化病、肌肉萎缩症、脊椎损伤、COPD、呼吸机依赖等疾病

6.质量认证：CE、FDA

7.安全标准：符合 UL/EN/IEC 60601-1 所 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 标准在防止触电、火灾、机械危险方面的规定的医疗设备。

8.软件版本：主屏幕明确显示软件版本.

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。