附件1

卫勤训练中心购置训练器材清单

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 性能 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外伤模拟模型 （烧伤、枪伤、爆炸伤等创伤模型） | 套 | 1 | 1、配备多种模拟伤情，伤情外形仿真，皮肤手感真实，用于模拟仿真训练；2、烧伤模拟：可用于烧伤分度和烧伤面积的评估，伤情涵盖面部、胸腹部及四肢；3、爆炸伤模拟：包括头部、四肢、肩部等穿戴式模块，伤口能模拟出血，出血速度可调，支持止血带止血和包扎；4、枪伤模拟：各部位枪弹伤穿戴式模块，呈现枪弹伤、弹片伤、肢体离断伤等。 | 13 |
| 2 | 综合急救训练系统 | 套 | 1 | 1、模拟战创伤伤员相关症状体征，可进行六大技术训练与考核；2、病症及伤情模拟：再现呻吟咳嗽等声音、支持脉搏搏动、模拟耳道出血、配备多种模拟伤情、出血功能、瞳孔、肺部听诊、关节灵活；3、生命体征模拟：呼吸胸部起伏，心电监护仪、除颤仪、CPR训练、AED训练、气道管理；4、穿刺操作：可行气胸、骨穿、腹穿穿刺训练、静脉输液、肌肉注射；5、诊断操作、训练考核和病例训练。 | 20 |
| 3 | 模拟手术综合 训练系统 | 套 | 1 | 1、伤情模拟：设置各种枪伤、内脏破裂伤情，模拟胸腹部穿透伤和盲管伤；2、止血及救治措施：对胸腹部出血进行处置，内置精准的失血性休克生理模型，支持补液逻辑；3、内脏手术：剖胸剖腹探查、软组织清创、肺部分切除、肝脾脏填塞止血、大血管手术等。 | 95 |
| 4 | 重症训练智能 模拟人 | 套 | 1 | 1、模拟多种急危重症症状体征，将急救及重症抢救技能融合到病例系统，满足训练考核、决策分析讨论、课后复盘回顾等需求；2、可视化气道操作、不少于10处脉搏搏动、支持智能生理感应检测；3、操作技能：模拟张力性气胸、血胸、异常心电图；4、模拟危重症患者机械通气；5、临床思维决策训练功能：支持教员创建训练、自由加入讨论小组等。 | 90 |
| 5 | 智能生物战剂沾染 及重症训练系统 | 套 | 1 | 1、放射源的防范监测，快速检测，洗消操作，安全无辐射；2、创伤模拟组件不少于20种，爆炸伤模拟套餐不少于10种，烧伤模拟套餐不少于5种，核生化伤情模拟不少于70种，配合真实病例，再现紧张危险的战场环境；3、将核生化损伤救治和智能病例系统结合，完成仿真实战训练与考核；4、核辐射探测：模拟表面核沾染、模拟核污染检测；5、完成不同阶段的流程训练与考核。 | 95 |
| 6 | 高级战创伤模拟人 | 套 | 1 | 1、模拟多种战场伤病情、可判定救治效果、具备可视化呈现功能；2、内置卫勤训练判定流程，完成检伤分类、现场处置和后送评价；3、双眼呈现黄染、白内障、出血等改变，瞳孔位置可调节，口唇紫绀红润体征，仿真的口鼻咽气道解剖结构、模拟气道阻塞和水肿；4、病例训练：不少于20个战现场急救病例。 | 80 |
| 7 | 颠簸摇摆加装改造 | 套 | 1 | 1、模拟陆海空转运途中颠簸和交战现场的震动；2、环境模拟：多媒体立体声环境情景13个，结合环绕画面、声音展现受训者四周的仿真现场情景，可循环播放；3、营造紧张救治场景，加大技能操作难度，训练学员心理素质。 | 5 |
| 总 计 |  |  |  |  | 398 |

训练器材参数清单

一、外伤模拟模型（烧伤、枪伤、爆炸伤等创伤模型）

（一）技术要求:

1.概述：模型可穿戴于模拟人或真人身上，仿真度高，可模拟多种爆炸伤、枪伤及烧伤伤情，用于模拟仿真训练。

2.外观：模型为穿戴式仿真模型，外形为人体各部位伤组织，部位包括：面部、胸腹部、肩部及四肢区域等；伤情外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用，有相应的组织结构。

3.功能：

3.1爆炸伤模拟：可穿戴于模拟人或真人身上，包括头部、四肢、肩部等部位爆炸伤穿戴式模块；伤口能模拟出血，出血速度可调节，支持止血带止血和包扎。

3.2烧伤模拟：可用于烧伤分度和烧伤面积的评估；伤情涵盖面部、胸腹部、及四肢区域，表现出Ⅰ度、浅Ⅱ度、深Ⅱ度、Ⅲ度的烧伤分级，也有皮肤红肿、水疱、红白相间、焦黄及炭化等各种表现。

3.3枪伤模拟：包括头部、四肢、肩部等部位枪弹伤穿戴式模块，能够呈现枪弹伤、弹片伤撕脱伤、开放性骨折出血、肢体离断伤等伤情；伤口能模拟出血，出血速度可调节，支持止血带止血和包扎。

（二）配置：模拟模型

二、综合急救训练系统

（一）技术要求:

1.概述：能模拟战创伤伤员相关症状体征，可进行止血、包扎、固定、搬运、复苏、通气等战救技能训练、考核。

2.外观：男性成年模拟人,仿真程度高，解剖结构准确、标识明显，无线电脑操控；用于野外、室内战创伤急救模拟训练。

3.功能：

3.1病症及伤情模拟

3.1.1声音：再现伤员呻吟、呼喊、咳嗽、呕吐等声音。

3.1.2脉搏：支持颈动脉搏动、桡动脉搏动、股动脉搏动。

3.1.3模拟损伤：耳道出血等损伤表现。

3.1.4伤口部位及分类：配备多种模拟伤情，可模拟各种不同创伤场景，既可用于模拟人，也可用于真实标准化伤病员化妆。基于病例的场景化要求，自动产生真实的大出血。具有头部、四肢、胸部、腹部、肩部等部位战创伤，包含枪弹伤，撕脱伤，穿透伤，开放性骨折出血，烧伤，化学损伤等，伤情数量＞30个。

3.1.5 出血功能：伤口可模拟出血，出血速度可调节，支持使用止血带止血和包扎，止血效果可在模拟人显示。

3.1.6瞳孔：具有对光反射功能，双侧瞳孔可单独调节。

3.1.7关节灵活: 可根据临床要求做出各种体位。

3.2生命体征模拟

3.2.1 呼吸：可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。

3.2.2 心电监护：连接真实或模拟心电监护仪，血氧饱和度检测，产生人体仿真生理电信号。

3.2.3 CPR训练: 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示。

3.2.4 AED训练：可连接真实或模拟AED，自动检测心率并做操作分析。

3.2.5 气道管理：可进行气管插管、气管切开、环甲膜穿刺训练，能够模拟主气道阻塞等困难气道，可经口、鼻模拟吸痰。

3.3穿刺操作

3.3.1 操作技能：可进行气胸穿刺训练，穿刺成功后会有气体释放；可进行骨髓腔穿刺、液胸穿刺及引流、腹腔穿刺训练。

3.3.2 静脉输液、肌肉注射。

3.4控制系统功能

3.4.1 模拟人可连接真实或模拟监护仪，输出人体仿真生理电信号。支持连接真实心电图机，输出12导联心电图。配置模拟监护仪，设备外观、使用方式与真实临床用设备完全一致，且能在模拟人身上使用。

3.4.2 可进行心电、血压、血氧、呼吸频率、呼气末二氧化碳等多项生命体征监测。

3.4.3 模拟监护仪可连接多种真实医疗器械，包括血压袖带，心电电极。支持NIBP定时或手动触发检测，血压检测具有与真实器械一致的袖带充放气表现。

3.4.4 支持智能生理感应检测，超出正常预警范围有声音报警。

3.4.5 模拟监护仪支持触控操作，界面布局支持动态设置，用户可自定义画面显示的生理参数。

3.4.6机身带有预留的USB接口，可外接键盘鼠标控制设备；具有高清HDMI接口，可将监护仪画面连接至投影仪等大屏幕设备。

3.4.7 模拟监护仪与模拟人无线通讯，模拟监护仪内置电池，无220V电源时也可显示人体生理参数。

3.4.8支持画面截取，用户可保存监护仪当前画面。

3.5考核

3.5.1具有单项操作及全流程考核评估系统，手动和自动两种模式（可切换），考核评分标准可编辑。

3.5.2 课件：可进行多媒体课件示教，包括止血、包扎、固定、搬运、通气、心肺复苏术、心电监护、气道管理、AED、穿刺技术等，附带光盘。

3.5.3专项训练：软件内含试题库，支持急救理论知识，诊断思维能力及急救操作能力训练。

3.5.4气管插管训练：配备可视化喉镜，实时监测气管插管位置。

▲3.5.5考核成绩输出：可使用身份证验证形成考核报告。

3.6 软件功能

3.6.1无线控制：全无线设计，所有装置均内置；软件亦通过便携式平板电脑对模拟伤员进行远程控制，控制系统与模拟人有效通讯距离50米，并支持局域网教学。便携式平板电脑数量为3-5台，并配台式电脑2台（国产）。

3.6.2 界面显示: 系统软件可显示虚拟模拟人，呈现人体生理参数，显示各项生命体征。

3.7病例训练：包含10种战创伤急救场景训练和考核的病例。

3.8诊断操作：模拟临床诊断与操作，训练临床思维，支持用户后台添加数据。

3.9维保期时间为5年。

（二）配置：综合急救训练系统

- 模拟手术综合训练系统

- 技术要求:

- 概述

- 系统包括综合模拟人、控制软件、监护仪模块、外科手术模块等，主要是模拟胸腹部等常见手术操作，满足外科手术团队综合训练，包括手术操作，麻醉管理、训练过程记录、训后复盘回顾等需求。

- 2. 执行标准

- 2.1防水：模拟人具有防水特性。

- 2.2防摔：防摔高度≥1.5米。

- 2.3工作条件：在-5～50℃正常工作。

- 2.4工作时间：内置可充电电池组，单次充电可持续使用≥8小时。

- 3. 伤口部位及分类

- 3.1受伤部位至少包括头部、胸部、腹股沟、手臂、腿部。创伤模拟组件大于30种。包括射出枪伤、射入枪伤、撕裂伤、肠外露、烧伤、开放性骨折、组织外露、小面积溃烂、裂伤、芥子气水泡、化脓伤口、热灼伤、擦伤、烫伤等等。

- ▲3.2可模拟上颌骨断裂造成的上牙床脱落，需进行骨折固定，以恢复咬合关系。具有可快速安装替换的上牙床，实现正常牙齿和创伤颌面的转换。

- 3.3模拟伤员可基于病例的训练要求，在平板电脑的控制下，在胸部和四肢等身体多部位自动产生真实的出血。

- 3.4模型下肢可根据伤情设置自动表现断肢出血，支持使用止血带加压止血，并支持对模拟伤员进行补液操作。

- ▲3.5内部储血罐容量不低于1.5 L。

- 4.功能特点

- 4.1外观：模拟人为标准亚洲男性，身高170-185cm，体重60-80Kg；皮肤具有逼真的触感和外观；模拟人具有准确的骨性标志：锁骨、胸骨角、肋骨及肋间隙等。

- 4.2呼吸：可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可调节呼吸频率及深度，可设置多种呼吸模式。

- 4.3眼睛：

- ▲4.3.1可进行瞳孔直接对光反射检查，双侧瞳孔可模拟≥3种不同直径的瞳孔状态。

- ▲4.3.2模型的双眼可呈现黄染、白内障、结膜出血等改变，无需人工手动协助或借助软件，均由模型自动表现，双眼病理状态可独立设置。

- 4.4虚拟图像：系统软件可显示虚拟模拟人，呈现人体生理参数。

- 4.5模型的颈部、肩关节、肘关节、髋关节、膝关节可自由活动，达到人体生理活动范围；并具有阻尼设计，可摆放为卧位、俯卧或侧卧姿势。

- 4.6模型可模拟持续性抽搐。

- 4.7可模拟口唇紫绀、红润等体征。

- 4.8可进行导尿操作，操作成功可真实导出液体。

- 5.头颈部功能

- 5.1模拟损伤：口吐白沫、耳道出血等损伤表现。

- 5.2气道结构：具有仿真的口鼻咽气道解剖结构，包括鼻、口、牙、舌、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、食管。

- ▲5.3气道管理：可进行经口、鼻模拟吸痰、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩、气管插管、气管切开、环甲膜穿刺训练，颈部皮肤易于更换，能够模拟舌水肿、主气道阻塞等困难气道。

- 5.4可视化气道操作：配备气道插管可视化辅助装置，外形与医疗设备一致，实时监测气管插管位置。

- 5.5脉搏：可在全身≥10处触诊到脉搏搏动，包括双侧颈动脉、股动脉、肱动脉和桡动脉等。

- 5.6声音：系统自带语音库，可实现一键回复，可模拟呻吟、咳嗽、呕吐等多种语音。

- 6.胸部功能

- 6.1 CPR训练：

- 6.1.1支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持2020版国际心肺复苏指南标准设置，系统内置AHA的评价标准。电子监控气道开放，实时显示人工通气与胸外按压的数据，自动判断人工通气与胸外按压的比例。

- ▲6.1.2具有CPR实时反馈，充分的胸外按压可触发颈动脉搏动，产生与按压相应的ECG波形、脉搏波，不同的按压深度形成不同的ECG波形，按压深度不足时无法产生颈动脉搏动。

- 6.2除颤功能：可使用模拟除颤仪进行除颤操作，支持使用真实除颤仪，可检测除颤极性、除颤能量。

- 6.3心电监护：模拟人可连接真实或模拟监护仪，输出人体仿真生理电信号。支持连接真实心电图机，输出12导联心电图。

- 6.4模拟监护仪：设备外观、使用方式与真实临床用设备一致，且能在模拟人身上使用。

- 6.5.1可进行心电、血压、血氧、呼吸频率等多项生命体征监测。

- ▲6.5.2模拟监护仪可连接多种真实医疗器械，包括血压袖带，心电电极。支持NIBP定时或手动触发检测，血压检测具有与真实器械一致的袖带充放气表现。

- 6.5.3支持智能生理感应检测，超出正常预警范围有声音报警。

- 6.5.4模拟监护仪支持触控操作，界面布局支持动态设置，用户可自定义画面显示的生理参数。

- 6.5.5机身带有预留的USB接口，可外接键盘鼠标控制设备；具有高清HDMI接口，可将监护仪画面连接至投影仪等大屏幕设备。

- 6.5.6模拟监护仪与模拟人无线通讯，模拟监护仪内置电池，无220V电源时也可显示人体生理参数。

- 6.5.7支持画面截取，用户可保存监护仪当前画面；

- 6.6操作技能：

- ▲6.6.1可模拟双侧张力性气胸，穿刺成功可以有气体，气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受≥500次穿刺（提供检测报告），并保证使用过程中不漏气。

- 6.6.2可模拟血胸，可进行胸腔穿刺操作，可真实抽出液体。穿刺操作可自动检测，体表无提示性穿刺孔。

- 6.6.3可进行腹腔穿刺训练，穿刺进入腹腔可以体会到突破感。

- 6.6.4可在胸骨柄进行骨穿及骨内输液操作，可真实输入液体。

- 6.7可模拟100余种正常/异常类型心电图，心率可调节。具有心电波形导入功能，实现心电的无限扩充。

- 6.8可在胸部听诊心音和呼吸音。

- 7.四肢功能

- 7.1静脉输液：双侧手臂可进行静脉穿刺，不用借助外部压力即可在穿刺成功后看到回血，可真实输入液体。一侧手背上放置有静脉留置针，可直接连接输液器进行真实液体输入。

- 7.2双侧手臂可进行肱骨骨穿操作，穿刺成功后可抽出骨髓液。

- 7.3肌肉注射：右侧上臂三角肌肌肉注射。

- 7.4血氧饱和度检测：配备模拟指脉氧检测仪，可快速检测血氧饱和度。

- 7.5血压测量：双侧手臂可进行血压测量。

- 8.外科急救及损伤控制手术模块

- 8.1解剖结构和毗邻关系：带有皮肤、骨骼、肌肉、脏器等解剖结构，外形及触感高度仿真。包含以下正常模拟人体器官：皮肤、肺、食道、膈肌、胃、膀胱、肝脏、大肠、小肠、胆囊、阑尾、脾脏、胰腺、心脏、肾脏、血管、气管、阴茎等，外形及触感高度仿真。

- 8.2伤情模拟：可设置肺部枪伤出血、肝叶枪伤等伤情，可模拟胸腹部穿透伤、盲管伤。至少包含一套病变器官及组织（肝脏、肺、坏死小肠及阑尾）。

- 8.3可使用临床真实手术器械，进行颈部、胸部和腹部区域的外科手术操作。支持胸骨柄穿刺、环甲膜切开、插尿管、开胸探查、腹部探查及脏器出血控制操作等训练。

- 8.3.1胸骨柄穿刺，穿刺部位可更换。

- 8.3.2环甲膜切开，颈部皮肤可更换，有多个可更换的模拟气管。

- 8.3.3可进行开放性气胸封闭缝合、双侧腋下部位的胸腔穿刺术、胸腔引流操作。在行皮肤切开操作时，有模拟血液随切缝涌出，并能引流出模拟体液。

- 8.3.4可进行剖胸、剖腹探查术；软组织清创术、肺部分切除、肝填塞止血术、肠断端夹闭结扎术、大血管止血术等。

- 8.3.5出血控制：可根据病情需要，设置出血部位和出血速度，模拟动脉、静脉出血状态，可自动检测出血量。并支持对出血进行处置，包括填塞止血、结扎止血、钳夹止血、伤口包扎等。

- 8.3.6可模拟肋骨骨折。

- 8.4手术麻醉过程中机械通气训练

- 8.4.1模拟人可连接真实呼吸机，真实呼吸机可检测模拟人呼出的气流并产生相应的波形图及监测参数；模拟人自主呼吸强弱改变会引起真实呼吸机通气时的波形图及监测参数产生相应变化。

- 8.4.2模拟人无自主呼吸时，可通过真实呼吸机进行控制通气，此时模拟人可根据控制通气的模式、参数生成与控制通气相近的波形图、监测参数，胸廓起伏程度与真实呼吸机通气参数变化一致。

- 8.4.3模拟人可检测真实呼吸机/麻醉机与模拟人自主呼吸结合后的流速、气道压力、潮气量并生成相应的波形图，波形图可实时监测流速-时间曲线（F-T）、气道压-时间曲线（Paw-T）、潮气量-时间曲线（V-T）。

- 8.4.4可模拟呼吸运动正常（无肺部损伤）和多种异常呼吸运动（吸入毒气、胸部炸伤、严重颌面部烧伤等）。当模拟人无自主呼吸时，由于气道阻力、肺顺应性的不同在真实呼吸机上使用同样机械通气模式及参数可生成不同的波形及监测参数。

- 8.4.5模型用吸气阻力、呼气阻力、呼吸频率、吸气上升时间占比、被动呼气时间占比等不少于12项力学参数的无级调节，可以精确复制临床患者不同疾病、不同病情时的呼吸系统状态，每一项参数的调节都可引起模拟人和真实呼吸机监测的波形图动态变化。

- 8.4.6可监测呼吸频率、吸呼比、气道峰压、呼气末正压、吸气峰流速等不少于10项重要机械通气监测参数随自主呼吸及真实呼吸机通气的实时变化。

- 9.卫勤思维训练功能：

- 9.1基于临床案例，按照标准临床思维形式设置系统功能，包括创伤/中毒、过敏性疾病、炎症性疾病、感染性疾病、内分泌疾病等不少于6个方面。

- 9.2支持选择拟诊，拖拽场景信息、组员讨论信息至拟诊观点集进行机制分析。

- 9.3支持教员随时发布作业并指定作答学员；被指定学员将实时收到作业红点提醒，支持学员以文字、语音、图片形式作答并记录资料来源；支持小组成员查看学员作答内容，支持组长录入作业共识。

- 9.4为方便讨论，系统支持电子涂鸦功能，支持手指/鼠标在屏幕上自由书写绘制，可选取场景/讨论区图片进行标记。

- 9.5支持即时显示组员讨论消息，支持语音、文字、文档等格式；

- 10.系统功能

- 10.1无线控制：全无线设计，所有装置均内置；控制系统与模拟人有效通讯距离≥50米，并支持局域网教学。

- 10.2病例训练：包含≥20个战现场急救病例，涉及复合伤、多发伤和多部位伤等战创伤场景，包含高原肺水肿、高原脑水肿等高原高寒病例；包含神经性毒剂、窒息性毒剂等多种毒剂的化学伤病例。

- 10.3智能化训练模式：包括病例模式和生理驱动模式两种，生理驱动模式下，模拟人会模拟真实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。模拟人自带感应系统，具有智能化生理驱动和药理反应，可对操作、给药做出实时反馈，血压、心率超出异常范围时自动报警。

- 10.4 智能化实时反应：无需用户进行预先设置变化逻辑，可体现失血/补液对人体的影响，随着失血量或补液量增加，伤员可出现心率、血压等一系列生命体征参数的自动改变。

- 10.5每个病例按照战伤救护原则提供了病例提要、场景介绍、伤情简介、评估要求。病例可带有若干情景和状态，通过预先设置，实现状态间的跳转。

- 10.6药代动力学：可表现去甲肾上腺素、硝酸甘油、美托洛尔、地西泮等二十种药物实现自动的对应的药代动力学改变。可实时监测血药浓度的数值变化。

- 10.7生命体征控制器：有二维视图和三维视图，可在二维视图上显示模拟人当前的特定状态，三维视图带有骨骼、脏器等人体解剖结构，支持放大、缩小、旋转。可通过控制器快速设置模拟人的各项生命体征参数。

- 10.8干预措施：包括急救、抢救治疗常用的不少于100项干预措施，可针对病情给出所需的措施，完成抢救。

- 10.9基础生命支持训练详情查看：包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。

- 10.10日志：系统自带操作记录及回放功能。

- 10.11具有卫勤训练流程，操作简单：

- 10.11.1救治流程开始前，需首先进行环境评估，判断环境是否安全。

- 10.11.2结合模拟人致伤因素和生命体征状态，进行检伤分类，划分伤情等级：危重、重伤、中度伤、轻伤。

- 10.11.4现场处置结束后，支持选择模拟人后送方法，包括设置模拟人体位、运送方式，系统支持≥8种运送方式，满足海陆空各种复杂作战环境。

- 10.11.5系统预置多种常用检查单样式和模板，支持教员手动编辑修改，并即时发送给学员。

- 10.11.6提供伤员生命体征监护仪功能，预置院外模式、普通模式等多种形式，方便教员选择，并支持自动存储特定时间的参数数值，方便回顾。

- 10.12学员监护端功能：

- 10.12.1病例信息：可查看当前运行病例的病例信息内容。

- 10.12.2冻结：使用冻结功能冻结当前波形，此时不影响模拟伤员运行。

- 10.12.3监护设置：可设置布局和报警参数，用户可根据需求自行更改当前布局并保存，报警参数设置可设置HR、NIBP等参数的报警范围。可进行NIBP的手动测量。

- 10.12.4检查：可查看教员端发送的化验检查的检查结果。

- 10.12.5虚拟呼吸机：学员可使用虚拟呼吸机，具有与呼吸机相同的参数设置界面和波形展示界面。可实现不少于6种通气模式的设置和展现，每种通气模式包含特定可调参数，如通气频率、吸呼比、气道峰压、潮气量、触发灵敏度等。调节参数会自动影响伤员的体征变化。

- （二）配置：模拟手术综合训练系统

四、重症训练智能模拟人

（一）技术要求:

1. 概述：能模拟多种急危重症相关症状体征，可将各种急救及重症抢救技能融合到智能病例系统、多场景仿真训练与考核、决策分析讨论、课后复盘回顾等需求。

2.模型可基于病例的场景化训练要求，在平板电脑的控制下，在胸部和四肢等身体多部位自动产生真实的出血。模型应包含20种以上出血病情。

3. 功能特点

3.1外观：模拟人为标准亚洲男性，身高170-185cm，体重60-80Kg；皮肤具有逼真的触感和外观；模拟人具有准确的骨性标志：锁骨、胸骨角、肋骨及肋间隙等。

3.2呼吸：可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可调节呼吸频率及深度，可设置多种呼吸模式。

3.3瞳孔：可进行瞳孔直接对光反射检查，双侧瞳孔可单独调节。双侧瞳孔可模拟散大、正常、缩小三种状态，双侧瞳孔状态可独立设置。双眼可眨动，左右眼睑可独立设置。

3.4模型的颈部、双侧肩关节、双侧肘关节、双侧髋关节、双侧膝关节可自由活动，达到人体生理活动范围；并具有阻尼设计，可摆放为卧位、俯卧或侧卧姿势。

3.5模型可模拟口吐白沫、持续性抽搐、口唇紫绀、可进行导尿操作。

4. 头颈部功能

4.1气道结构：具有仿真的口鼻咽气道解剖结构，包括鼻、口、牙、舌、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、食管。

4.2气道管理：可进行经口、鼻模拟吸痰、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩、气管插管、环甲膜穿刺训练，颈部皮肤易于更换，能够模拟喉堵塞、主气道阻塞等困难气道。

4.3可视化气道操作：配备气道插管可视化辅助装置，外形与医疗设备一致，实时监测气管插管位置。

4.4脉搏：可在全身不少于10处触诊到脉搏搏动，包括双侧颈动脉、股动脉、肱动脉和桡动脉等。

4.5声音：系统自带语音库，可实现一键回复，可模拟呻吟、咳嗽、呕吐、喊叫等多种语音。

5. 胸部功能

5.1 CPR训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持2020版国际心肺复苏指南标准设置，可选择AHA不同的评价标准。电子监控气道开放，实时显示人工通气与胸外按压的数据，自动判断人工通气与胸外按压的比例。

5.2除颤功能：可使用模拟除颤仪进行除颤操作，支持使用真实除颤仪，可检测除颤极性、除颤能量。

5.3模拟除颤仪：设备外观、使用方式与真实临床用设备完全一致。

5.4心电监护：模拟人可连接真实和模拟监护仪，输出人体仿真生理电信号。

5.5模拟监护仪：设备外观、使用方式与真实临床用设备完全一致，且能在模拟人身上使用。

5.6操作技能：

5.6.1可模拟双侧张力性气胸，穿刺成功可以有气体，气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受不低于500次穿刺（提供检测报告），并保证使用过程中不漏气。

5.6.2可模拟血胸，可进行胸腔穿刺操作，可真实抽出液体。穿刺操作可自动检测，体表无提示性穿刺孔。

5.6.3可在胸骨柄进行骨穿及骨内输液操作，可真实输入液体。

5.7可模拟100余种正常/异常类型心电图，心率可调节。

▲5.8设置操作报警功能，训练时关闭，考核时开启。

6.四肢功能

6.1静脉输液：双侧手臂可进行静脉穿刺，不用借助外部压力即可在穿刺成功后看到回血，可真实输入液体。一侧手背上放置有静脉留置针，可直接连接输液器进行真实液体输入。

6.2双侧手臂可进行肱骨骨穿操作，肌肉注射、桡动脉穿刺操作。

6.3血氧饱和度监测、血压测量。

7、危重症患者机械通气

7.1模拟人可连接临床各种型号的真实呼吸机，真实呼吸机可检测模拟人呼出的气流并产生相应的波形图及监测参数；

7.2模拟人可检测真实呼吸机/麻醉机与模拟人自主呼吸结合后的流速、气道压力、潮气量并生成相应的波形图和环形图，波形图可实时监测流速-时间曲线（F-T）、气道压-时间曲线（Paw-T）、潮气量-时间曲线（V-T）。

7.3可模拟呼吸运动正常（无肺部疾病）和多种异常呼吸运动（COPD、ARDS）。

7.4模型用吸气阻力、呼气阻力、呼吸频率、吸气上升时间占比、被动呼气时间占比等不少于12项力学参数的无级调节，可以精确复制临床患者不同疾病、不同病情时的呼吸系统状态，每一项参数的调节都可引起模拟人或真实呼吸机监测的波形图的动态变化。

7.5可设置呼吸频率的趋势呼吸，模拟气体麻醉后模拟伤员呼吸肌做功逐渐减弱的情况；可设置呼吸频率的随机呼吸，模拟伤员出现哮喘后呼吸不稳定的情况。

7.6可模拟伤员咳嗽、窒息时的呼吸气流和波形变化，通过真实呼吸机可观察到波形、监测参数变化。

（二）配置： 重症训练智能模拟人

五、智能生物战剂沾染及重症模拟训练系统

（一）技术要求:

1.概述：系统包括创伤模拟人、控制软件、客户端软件等组成，融合卫勤思维训练、应急救援流程训练、卫勤战术讨论等功能，涵盖战现场自救互救、野战医疗、应急医学救援等多级训练体系，满足实战训练、组织安排、训练过程记录、训后复盘回顾等需求。

2. 伤口部位及分类

2.1佩戴式创伤模拟组件，不少于20种。包括射出枪伤、射入枪伤、撕裂伤、肠外露、烧伤、开放性骨折、脂肪（油脂）组织外露、小面积溃烂、裂伤、芥子气水泡、化脓伤口、热灼伤、擦伤、烫伤、面部化学烧伤等等。

2.2受伤部位至少包括头部、胸部、腹股沟、手臂、腿部。

▲2.3可模拟上颌骨断裂造成的上牙床脱落，需进行骨折固定，以恢复咬合关系。

2.4佩戴式爆炸伤模拟套装，不少于10种。包括：双上肢爆炸伤断肢、双下肢爆炸伤断肢、出血双上肢爆炸伤断肢、出血双下肢爆炸伤断肢、右侧出血小腿断肢组合、左侧手臂爆炸伤组合、双上肢爆炸伤、胸部爆炸伤、面部爆炸伤、腹股区爆炸伤、出血腿部穿着爆炸伤、出血腿部爆炸伤、出血肘部爆炸伤等。

2.5佩戴式烧伤模拟套装，不少于共5种，包括：脸部烧烫伤、胸部轻度烧伤、双上肢烧烫伤、双下肢烧烫伤、双脚烧烫伤。

2.6模拟伤员可基于病例的训练要求，在平板电脑的控制下，在胸部和四肢等身体多部位自动产生真实的出血。

2.7模型下肢可根据伤情设置自动表现断肢出血，支持使用止血带加压止血，并支持对模拟伤员进行补液操作。

▲2.8内部储血罐容量不低于1.5 L。

3. 功能特点

3.1外观：模拟人为标准亚洲男性，身高170-185cm，体重60-80Kg；皮肤具有逼真的触感和外观；模拟人具有准确的骨性标志：锁骨、胸骨角、肋骨及肋间隙等。

3.2呼吸：可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可调节呼吸频率及深度，可设置多种呼吸模式。

3.3眼睛：

3.3.1可进行瞳孔直接对光反射检查，双侧瞳孔可单独调节。

3.3.2双侧瞳孔可模拟不少于3种不同直径的瞳孔状态，双侧瞳孔状态可独立设置。

3.3.3可设置眼睑全睁、闭合，左右眼睑可独立设置。

3.3.4模型的双眼可呈现黄染、白内障、结膜出血等改变，以上病理体征的表现无需人工手动协助或借助多媒体软件，均由模型自动表现，双眼病理状态可独立设置。

3.3.5瞳孔位置可调节，表现正常、偏上、偏下、偏左、偏右等5种状态，左右眼可独立设置。

3.4虚拟图像：系统软件可显示虚拟模拟人，呈现人体生理参数。

3.5模型的颈部、双侧肩关节、双侧肘关节、双侧髋关节、双侧膝关节可自由活动，达到人体生理活动范围；并具有阻尼设计，可摆放为卧位、俯卧或侧卧姿势。

3.6模型可模拟持续性抽搐。

3.7可模拟口唇紫绀、红润等体征。

3.8具有可快速安装替换的上牙床，实现正常牙齿和创伤颌面的转换。

3.9可进行导尿操作，操作成功可真实导出液体。生殖器可快速更换。

3.10具有药物识别功能，可识别药物的种类、剂量。

4. 头颈部功能

4.1模拟损伤：口吐白沫、耳道出血等损伤表现。

4.2气道结构：具有仿真的口鼻咽气道解剖结构，包括鼻、口、牙、舌、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、食管。

4.3气道管理：可进行经口、鼻模拟吸痰、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩、气管插管、气管切开、环甲膜穿刺训练，颈部皮肤易于更换，能够模拟舌水肿、主气道阻塞等困难气道，舌水肿程度不少于2种。

4.4可视化气道操作：配备气道插管可视化辅助装置，外形与医疗设备一致，实时监测气管插管位置。导师操作时可允许多人同步观看，方便插管和教学演示。

4.5脉搏：可在全身不少于10处触诊到脉搏搏动，包括双侧颈动脉、股动脉、肱动脉和桡动脉等。

4.6声音：系统自带语音库，可实现一键回复，可模拟呻吟、咳嗽、呕吐等多种语音。

5. 胸部功能

5.1 CPR训练：

5.1.1支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持2020版国际心肺复苏指南标准设置，系统内置AHA的评价标准。

5.1.2电子监控气道开放，实时显示人工通气与胸外按压的数据，自动判断人工通气与胸外按压的比例。

5.1.3具有CPR实时反馈，充分的胸外按压可触发颈动脉搏动，产生与按压相应的ECG波形、脉搏波，不同的按压深度形成不同的ECG波形，按压深度不足时无法产生颈动脉搏动。

5.2除颤功能：可使用模拟除颤仪进行除颤操作，支持使用真实除颤仪，可检测除颤极性、除颤能量。

5.3模拟除颤仪：设备外观、使用方式与真实临床用设备完全一致，且能在模拟人身上使用。

5.4心电监护：模拟人可连接真实和模拟监护仪，输出人体仿真生理电信号。支持连接真实心电图机，输出12导联心电图。

5.5模拟监护仪：设备外观、使用方式与真实临床用设备完全一致，且能在模拟人身上使用。

5.5.1可进行心电、血压、血氧、呼吸频率、呼气末二氧化碳等多项生命体征监测。

5.5.2模拟监护仪可连接多种真实医疗器械，包括血压袖带，心电电极。支持NIBP定时或手动触发检测，血压检测具有与真实器械一致的袖带充放气表现。

5.5.3支持智能生理感应检测，超出正常预警范围有声音报警。

5.5.4模拟监护仪支持触控操作，界面布局支持动态设置，用户可自定义画面显示的生理参数。

5.5.5机身带有预留的USB接口，可外接键盘鼠标控制设备；具有高清HDMI接口，可将监护仪画面连接至投影仪等大屏幕设备。

5.5.6模拟监护仪与模拟人无线通讯，模拟监护仪内置电池，无220V电源时也可显示人体生理参数。

5.5.7支持画面截取，用户可保存监护仪当前画面；

5.5.8具有重力感应功能，监护仪颠倒时自动翻转画面。

5.6操作技能：

5.6.1可模拟双侧张力性气胸，穿刺成功可以有气体，气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受不低于500次穿刺（提供检测报告），并保证使用过程中不漏气。

5.6.2可模拟血胸，可进行胸腔穿刺操作，可真实抽出液体。穿刺操作可自动检测，体表无提示性穿刺孔。

5.6.3可进行腹腔穿刺训练，穿刺进入腹腔可以体会到突破感。

5.6.4可在胸骨柄进行骨穿及骨内输液操作，可真实输入液体。

5.7可模拟100余种正常/异常类型心电图，心率可调节。具有心电波形导入功能，实现心电的无限扩充。

5.8可在胸部听诊心音和呼吸音。

6.四肢功能

6.1静脉输液：双侧手臂可进行静脉穿刺，不用借助外部压力即可在穿刺成功后看到回血，可真实输入液体。一侧手背上放置有静脉留置针，可直接连接输液器进行真实液体输入。

6.2双侧手臂可进行肱骨骨穿操作，穿刺成功后可抽出骨髓液。

6.3肌肉注射：右侧上臂三角肌肌肉注射。

6.4血氧饱和度检测：配备模拟指脉氧检测仪，可快速检测血氧饱和度。

6.5血压测量：双侧手臂可进行血压测量，支持使用真实听诊器听诊柯氏音。舒张压、收缩压支持设定。

7.核辐射探测

7.1模拟表面核沾染

7.1.1仪器与真实设备设计、外观、重量一致；配备α、β两种模拟辐射源。

7.1.2模拟辐射源可调配为粉状、液状，模拟不同辐射沾染情况。

7.1.3模拟辐射源的辐射值可被模拟表面核污染检测仪检测到；模拟辐射源可使用真实洗消设备进行洗消，辐射值根据实际洗消情况测得。

7.1.4以数字形式显示α和β通道的沾染浓度，范围不小于0-4000Bq/cm² ，精度不大于0.5Bq/cm²。表面核沾染探测训练可实时监测α沾染浓度（Bq/c㎡）、β沾染浓度（Bq/c㎡）。

7.1.5可独立设置α和β报警阈值，达到报警阈值时模拟表面污染检测仪有声音、发光报警。

7.2模拟核污染探测

7.2.1配备不少于3个模拟伽马辐射源。以数字形式显示γ通道的放射性活度，范围0μSv/h-1Sv/h，精度不大于0.02μSv/h。

7.2.2模拟辐射源可模拟镅（Am）、锎（Cf）、锔（Cm）、镎（Np）钚（Pu）、钉（Ru）、钍（Th）、铁（Fe）、钴（Co）、锆（Zr）、铯（Cs）、钴（Co）12种核素，可设置核素的种类和放射性活度（Bq）。

7.2.3探测范围50米，可模拟直径50米区域内的环境辐射强度监测、辐射源寻找等任务。

7.2.4可设置γ报警阈值，达到报警阈值时模拟环境污染检测仪有声音、发光报警。

7.2.5可实时监测γ总实时剂量率、单个γ放射源实时剂量率、γ计数率。

7.2.6带有3-6寸液晶屏幕，可显示时间、日期、声音开关、剂量率、计数率、累计剂量。

8、通气支持

8.1模拟人可连接临床各种型号的真实呼吸机，真实呼吸机可检测模拟人呼出的气流并产生相应的波形图及监测参数；

8.2模拟人可检测真实呼吸机/麻醉机与模拟人自主呼吸结合后的流速、气道压力、潮气量并生成相应的波形图，波形图可实时监测流速-时间曲线（F-T）、气道压-时间曲线（Paw-T）、潮气量-时间曲线（V-T）。

8.3可模拟呼吸运动正常（无肺部损伤）和多种异常呼吸运动（吸入毒气、胸部炸伤、严重颌面部烧伤等）。当模拟人无自主呼吸时，由于气道阻力的不同在真实呼吸机上使用同样机械通气模式及参数可生成不同的波形及监测参数。

8.4模型用吸气阻力、呼气阻力、呼吸频率、吸气上升时间占比、被动呼气时间占比等不少于12项力学参数的无级调节，可以精确复制临床患者不同疾病、不同病情时的呼吸系统状态，每一项参数的调节都可引起模拟人或真实呼吸机监测的波形图的动态变化。

8.5可监测呼吸频率、吸呼比、气道峰压、呼气末正压、吸气峰流速等重要机械通气监测参数随自主呼吸及真实呼吸机通气的实时变化。

9.系统功能

9.1无线控制：全无线设计，所有装置均内置；智能控制系统内置于平板电脑，可对模拟伤员进行远程控制，控制系统与模拟人有效通讯距离不少于50米，并支持局域网教学。

9.2病例训练：包含不少于50个战现场急救病例，其中包括辐射伤情病例（10个）、化学武器伤情病例（10个）、普通战创伤情病例（20个）和标准急救病例（10个），可直接用于日常教学训练。

9.3智能化训练模式：包括病例模式和生理驱动模式两种，病例模式下，学员的关键操作会将病例自动带入不同的转归，实现病例自动变化，完成导师预置的训练目的；生理驱动模式下，模拟人会模拟真实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。

9.4自动感应系统：模拟人自带感应系统，具有智能化生理驱动和药理反应，可对操作、给药做出实时反馈，血压、心率超出异常范围时自动报警。

9.5每个病例按照战伤救护原则提供了病例提要、场景介绍、伤情简介、评估要求。

9.6病例可带有若干情景和状态，通过预先设置，实现状态间的跳转。

9.7药代动力学：可表现去甲肾上腺素、硝酸甘油、美托洛尔、地西泮等二十种药物实现自动的对应的药代动力学改变。可实时监测血药浓度的数值变化。

9.8生命体征控制器：有二维视图和三维视图，可在二维视图上显示模拟人当前的特定状态，三维视图带有骨骼、脏器等人体解剖结构，支持放大、缩小、旋转。可通过控制器快速设置模拟人的各项生命体征参数。

9.9干预措施：包括急救、抢救治疗常用的不少于50项干预措施，可针对病情给出所需的措施，完成抢救。

9.10基础生命支持训练详情查看：包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比等信息。

- 配置： 智能生物战剂沾染及重症模拟训练系统

六、高级战创伤模拟人（可模拟多种战场伤病情、可判定救治效果、具备可视化呈现功能）

（一）技术要求:

1. 产品概述

1.1系统包括创伤模拟人、控制软件、客户端软件等组成，融合卫勤思维训练、应急救援流程训练、卫勤战术讨论等功能，涵盖战现场自救互救、野战医疗、应急医学救援等多级训练体系，满足实战训练、组织安排、训练过程记录、训后复盘回顾等需求。

2. 伤口部位及分类

2.1佩戴式创伤模拟组件，不少于30种。包括射出枪伤、射入枪伤、撕裂伤、肠外露、烧伤、开放性骨折、脂肪（油脂）组织外露、小面积溃烂、裂伤、芥子气水泡、化脓伤口、热灼伤、擦伤、烫伤等等。

2.2受伤部位至少包括头部、胸部、腹股沟、手臂、腿部。

▲2.3可模拟上颌骨断裂造成的上牙床脱落，需进行骨折固定，以恢复咬合关系。

2.4模拟伤员可基于病例的训练要求，在平板电脑的控制下，在胸部和四肢等身体多部位自动产生真实的出血。

2.5模型下肢可根据伤情设置自动表现断肢出血，支持使用止血带加压止血，并支持对模拟伤员进行补液操作。

▲2.6内部储血罐容量不低于1.5 L。

3. 功能特点

3.1外观：模拟人为标准亚洲男性，身高约170-185cm，体重约60-80Kg；皮肤具有逼真的触感和外观；模拟人具有准确的骨性标志：锁骨、胸骨角、肋骨及肋间隙等。

3.2呼吸：可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可调节呼吸频率及深度，可设置多种呼吸模式。

3.3眼睛：

3.3.1可进行瞳孔直接对光反射检查，双侧瞳孔可单独调节。

3.3.2双侧瞳孔可模拟不少于3种不同直径的瞳孔状态，双侧瞳孔状态可独立设置。

3.3.3可设置眼睑全睁、闭合，左右眼睑可独立设置。

3.3.4模型的双眼可呈现黄染、白内障、结膜出血等改变，以上病理体征的表现无需人工手动协助或借助多媒体软件，均由模型自动表现，双眼病理状态可独立设置。

3.3.5瞳孔位置可调节，表现正常、偏上、偏下、偏左、偏右等5种状态，左右眼可独立设置。

3.4虚拟图像：系统软件可显示虚拟模拟人，呈现人体生理参数。

3.5模型的颈部、双侧肩关节、双侧肘关节、双侧髋关节、双侧膝关节可自由活动，达到人体生理活动范围；并具有阻尼设计，可摆放为卧位、俯卧或侧卧姿势。

3.6模型可模拟持续性抽搐。

3.7可模拟口唇紫绀、红润等体征。

3.8具有可快速安装替换的上牙床，实现正常牙齿和创伤颌面的转换。

3.9可进行导尿操作，操作成功可真实导出液体。生殖器可快速更换。

3.10具有药物识别功能，可识别药物的种类、剂量。

4. 头颈部功能

4.1模拟损伤：口吐白沫、耳道出血等损伤表现。

4.2气道结构：具有仿真的口鼻咽气道解剖结构，包括鼻、口、牙、舌、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、食管。

4.3气道管理：可进行经口、鼻模拟吸痰、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩、气管插管、气管切开、环甲膜穿刺训练，颈部皮肤易于更换，能够模拟舌水肿、主气道阻塞等困难气道，舌水肿程度不少于2种。

4.4可视化气道操作：配备气道插管可视化辅助装置，外形与医疗设备一致，实时监测气管插管位置。导师操作时可允许多人同步观看，方便插管和教学演示。

4.5脉搏：可在全身不少于10处触诊到脉搏搏动，包括双侧颈动脉、股动脉、肱动脉和桡动脉等。

4.6声音：系统自带语音库，可实现一键回复，可模拟呻吟、咳嗽、呕吐等多种语音。

5. 胸部功能

5.1 CPR训练：

5.1.1支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持2020版国际心肺复苏指南标准设置，系统内置AHA的评价标准。

5.1.2电子监控气道开放，实时显示人工通气与胸外按压的数据，自动判断人工通气与胸外按压的比例。

5.1.3具有CPR实时反馈，充分的胸外按压可触发颈动脉搏动，产生与按压相应的ECG波形、脉搏波，不同的按压深度形成不同的ECG波形，按压深度不足时无法产生颈动脉搏动。

5.2除颤功能：可使用模拟除颤仪进行除颤操作，支持使用真实除颤仪，可检测除颤极性、除颤能量。

5.3模拟除颤仪：设备外观、使用方式与真实临床用设备完全一致，且能在模拟人身上使用。

5.4心电监护：模拟人可连接真实或模拟监护仪，输出人体仿真生理电信号。支持连接真实心电图机，输出12导联心电图。

5.5模拟监护仪：设备外观、使用方式与真实临床用设备完全一致，且能在模拟人身上使用。

5.5.1可进行心电、血压、血氧、呼吸频率、呼气末二氧化碳等多项生命体征监测。

5.5.2模拟监护仪可连接多种真实医疗器械，包括血压袖带，心电电极。支持NIBP定时或手动触发检测，血压检测具有与真实器械一致的袖带充放气表现。

5.5.3支持智能生理感应检测，超出正常预警范围有声音报警。

5.5.4模拟监护仪支持触控操作，界面布局支持动态设置，用户可自定义画面显示的生理参数。

5.5.5机身带有预留的USB接口，可外接键盘鼠标控制设备；具有高清HDMI接口，可将监护仪画面连接至投影仪等大屏幕设备。

5.5.6模拟监护仪与模拟人无线通讯，模拟监护仪内置电池，无220V电源时也可显示人体生理参数。

5.5.7支持画面截取，用户可保存监护仪当前画面。

5.6操作技能：

5.6.1可模拟双侧张力性气胸，穿刺成功可以有气体，气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受不低于500次穿刺（提供检测报告），并保证使用过程中不漏气。

5.6.2可模拟血胸，可进行胸腔穿刺操作，可真实抽出液体。穿刺操作可自动检测，体表无提示性穿刺孔。

5.6.3可进行腹腔穿刺训练，穿刺进入腹腔可以体会到突破感。

5.6.4可在胸骨柄进行骨穿及骨内输液操作，可真实输入液体。

5.7可模拟100余种正常/异常类型心电图，心率可调节。具有心电波形导入功能，实现心电的无限扩充。

5.8可在胸部听诊心音和呼吸音。

6.四肢功能

6.1静脉输液：双侧手臂可进行静脉穿刺，不用借助外部压力即可在穿刺成功后看到回血，可真实输入液体。一侧手背上放置有静脉留置针，可直接连接输液器进行真实液体输入。

6.2双侧手臂可进行肱骨骨穿操作，穿刺成功后可抽出骨髓液。

6.3肌肉注射：右侧上臂三角肌肌肉注射。

6.4血氧饱和度检测：配备模拟指脉氧检测仪，可快速检测血氧饱和度。

6.5血压测量：双侧手臂可进行血压测量，支持使用真实听诊器听诊柯氏音。舒张压、收缩压支持设定。

7、通气支持

7.1模拟人可连接临床各种型号的真实呼吸机，真实呼吸机可检测模拟人呼出的气流并产生相应的波形图及监测参数；

7.2模拟人可检测真实呼吸机/麻醉机与模拟人自主呼吸结合后的流速、气道压力、潮气量并生成相应的波形图，波形图可实时监测流速-时间曲线（F-T）、气道压-时间曲线（Paw-T）、潮气量-时间曲线（V-T）。

7.3可模拟呼吸运动正常（无肺部损伤）和多种异常呼吸运动（吸入毒气、胸部炸伤、严重颌面部烧伤等）。当模拟人无自主呼吸时，由于气道阻力的不同在真实呼吸机上使用同样机械通气模式及参数可生成不同的波形及监测参数。

7.4模型用吸气阻力、呼气阻力、呼吸频率、吸气上升时间占比、被动呼气时间占比等不少于12项力学参数的无级调节，可以精确复制临床患者不同疾病、不同病情时的呼吸系统状态，每一项参数的调节都可引起模拟人或真实呼吸机监测的波形图的动态变化。

7.5可监测呼吸频率、吸呼比、气道峰压、呼气末正压、吸气峰流速等重要机械通气监测参数随自主呼吸及真实呼吸机通气的实时变化。

8.系统功能

8.1无线控制：全无线设计，所有装置均内置；智能控制系统内置于平板电脑，可对模拟伤员进行远程控制，控制系统与模拟人有效通讯距离不少于50米，并支持局域网教学。

8.2病例训练：包含不少于20个战现场急救病例，涉及复合伤、多发伤和多部位伤等战创伤场景，如急性闭合性特重型颅脑创伤、气胸伴下肢骨折、气血胸伴下肢骨折、燃烧弹导致窒息、骨折伴大动脉破裂失血性休克、颈椎脊髓损伤心脏骤停、大面积烧伤合并休克、多发伤(重度)、左下肢断肢出血等标准战伤案例；包含高原肺水肿、高原脑水肿等高原高寒病例；包含神经性毒剂、窒息性毒剂等多种毒剂的化学伤病例。

8.3自动感应系统：模拟人自带感应系统，具有智能化生理驱动和药理反应，可对操作、给药做出实时反馈，血压、心率超出异常范围时自动报警。

8.4每个病例按照战伤救护原则提供了病例提要、场景介绍、伤情简介、评估要求。

8.5病例可带有若干情景和状态，通过预先设置，实现状态间的跳转。

8.6药代动力学：可表现去甲肾上腺素、硝酸甘油、美托洛尔、地西泮等二十种药物实现自动的对应的药代动力学改变。可实时监测血药浓度的数值变化。

8.7生命体征控制器：有二维视图和三维视图，可在二维视图上显示模拟人当前的特定状态，三维视图带有骨骼、脏器等人体解剖结构，支持放大、缩小、旋转。可通过控制器快速设置模拟人的各项生命体征参数。

8.8干预措施：包括急救、抢救治疗常用的不少于100项干预措施，可针对病情给出所需的措施，完成抢救。

8.9基础生命支持训练详情查看：包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。

（二）配置:高级战创伤模拟人

七、颠簸摇摆装置

（一）技术要求:

1.概述：

1.1模拟海、陆、空转运途中颠簸和交战现场的震动，结合环绕画面、声音展现受训者四周的仿真现场情景，可模拟空间坐标系全部六个自由度的运动，可表现震动、晃动、加速等颠簸表现，训练复杂多变环境下的救治和应急反应。营造紧张救治场景，加大技能操作难度，训练学员心理素质。震动、晃动强度可根据需要自行设置等级，使学员循序渐进的完成训练。

2.功能描述：

2.1主要用于模拟海陆空载具转运和交战现场的复杂运动情景，训练在上述场景的医学救治操作。

2.2运行模式：陆面运动模式、海面运动模式及空中运动模式，采用 6 轴运行模式，能够模拟各种工况，能够同步模拟人不同的救治需要。

2.3平台参数：负载≥500Kg。纵向位移: 100mm 自初始位置±50mm；横向位移: 100mm 自初始位置±50mm；垂直升降: 200mm 自地面620-820mm。俯仰角30° 自初始位置±15°；滚转角: 30° 自初始位置±15°；偏航角:30° 自初始位置±15°； 平台系统一次连续工作时间≥48 小时，核心部件使用寿命≥10000 小时，噪音(分贝) <60 平均无故障工作时间(H) >2000。

2.4平台可调节六轴运动的速度、加速度、减速度，调节分辨力为1%。

2.5环境模拟：内置海、陆、空转运情景和交战现场等多媒体环绕情景共13个，全部情景都有立体声环境音，可在平台的屏幕上循环播放。

2.6平台具有六轴联动模式和单轴运动模式，可外接操作摇杆，可纯手动控制平台模拟复杂环境。

2.7控制器具有容错能力，能够实时检测各传感器状态，当任意关键传感器损坏时，控制器会自动冻结控制输出，避免出现非法具有破坏性的误动作。

2.8控制器具有保护算法，当超出平台运动范围的指令给出时会发出报警信号并进行运动限制。

2.9控制软件：实时显示六自由度平台工作状态，当前电缸位移、模拟运动坐标、模拟运动速度等。

2.10提供数据接口为了平台能够更加安全可靠的运行，控制器设置了平台归位和初始化程序，使得平台在任意工况下能够顺利的回到安全状态。

2.11平台和屏幕由电脑统一控制，电脑配置为：R75800/16G/512G SSD/RTX3060 具有断电保护功能。

2.12系统设计安全系数：机械设计安全系数不小于 3.0，驱动裕度不小于3.0。

- 配置:加装改造

经济要求

一、售后服务

★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品免费质保期2年。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。投标供应商提供上门服务，所有硬件过免费质保期后按原价维修。

2.投标供应商须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

3.投标供应商须提供免费运输、安装调试，保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

4.投标供应商须承诺，若软件系统或硬件设备出现故障，投标人需在2小时内响应，48小时到达现场。

★二、交付时间、地点和方式

1.交付时间：自合同生效后2个月内完成系统安装调试，并能够通过验收和交付使用。

2.交货地点：兰州（送至采购单位指定地点）。

3.交货方式：按照甲方要求完成现场安装调试并提供免费技术培训服务。

三、知识产权和保密要求

1.投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料，存储介质免回收。

2.投标供应商应当与使用方签订保密协议，按照甲方要求落实有关保密措施，须承诺履行军事保密义务，在重大军事行动中提供应急支援保障服务。

四、付款及结算方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。

五、履约保证金

履约保证金是对合同履行的担保。签订合同前，成交供应商向医院缴纳成交合同金额5%的履约保证金。不按合同条款履行的，履约保证金将被没收，因此造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。履约保证金在合同履行完毕并无异议后，将全额无息退还。

六、货物打码贴签要求

（一）乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

1.乙方可通过军队采购网互联网网站（www.plap.mil.cn）或“通用物资编目数据平台”（www.ngcode.cn/catalog），下载安装编目用户终端软件。按要求录入采购物资数据，导入技术规范、产品说明书、图片等便于物资识别的电子文件资料，生成编目申请数据包，提交甲方或承担军队资产编目编码职能的单位。

2.乙方应当配合甲方或承担军队资产编目编码职能的单位，补充完善编目数据。

3.乙方通过甲方接收赋码后的编目数据包，导入编目用户终端软件，获取品种码，正确填入合同文本，用于打码贴签、验收结算等。

4.甲方有单件管理需要的，乙方应当依据规则或示例程序自行生成单件码。

（二）乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

1.物资标识标签格式、张挂位置、材质、码制等内容，应当符合军队有关要求。

2.物资标识标签上的品种码应当与合同物资明细表中的品种码完全一致。

（三）物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂验收、接收验收项目；编目数据、标识标签不符合规范要求的，验收不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，重新协调甲方组织验收。