X线球管外挂准直器控制系统比价项目

一、需求基本情况

项目概况：本项目旨在研究一种射波刀影像追踪辐射防护装置，通过对射波刀影像定位系统X线球管的外挂铅门调整，大幅缩小现有射波刀影像追踪射野辐照面积，减少人体不必要的额外辐射，实现患者X线辐射敏感器官的保护。为实现对射波刀影像追踪辐射防护装置的操控，需研发一套《X线球管外挂准直器控制系统》用于本项目的下一步实施。

预算金额：8.0万元。

二、货款及运杂费结算方式

（一）资金结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商成交后，应按成交金额的5%向甲方缴纳履约保证金。乙方应当在签订合同前缴纳履约保证金。

若乙方未按时交付项目，或履约验收不合格，甲方有权终止交易，并没收乙方履约保证金。

项目验收合格并交付甲方后，履约保证金自动转为质量保证金。

本项目不付预付款，待系统验收合格、安装调试完成后，乙方收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交甲方办理结算手续，甲方向乙方支付合同金额的100%。质量保证金待质保期满后一次性无息退换。

三、交货期限及交货地点

交货期限：自合同签订之日起30日内完成供货、安装、调试。

交货地点：第九四〇医院

四、质保及售后服务

1.提供二年免费质保期，期间免费修改或更新模块功能不低于3次。

2.质保期满后不超过合同总价的5%收取维护费，维护系统使用过程中的BUG更新以及相关的服务器例行的巡检和维护。

3.系统上线后无条件配合医院信息安全管理部门进行信息网络安全检查、值守以及按要求整改。

4.提供产品的售后服务，保障用户对产品的不间断使用。根据实际需求，通过热线咨询、邮件咨询、网络服务和上门服务等服务方式来获取相应的服务内容。

(1)上门服务：上门服务包括上门培训、上门回访等服务形式，上门服务2小时内响应。

(2)热线咨询：客户服务中心设有服务热线，和24小时服务电话：为用户提供24*7热线咨询服务。热线咨询即时响应，30分钟响应，24小时内到达现场解决问题，并在48小时内完成故障处理工作。

(3)邮件咨询：咨询的邮件3小时内给予回复。

(4)依据实际情况，制定切实可行的完整培训计划,采用集中培训与专项指导两种方式，为用户免费培训使用与维护软件的有关技术人员，包括系统管理员、操作员若干名。

五、项目技术要求

| 序号 | 系统模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像采集与文字识别模块 | 通过计算机外/内置采集卡实现对VGA端口输出图像的实时显示与采集 |
|  |  | 图像采集分辨率不低于1080P |
|  |  | 图像位深≥16位 |
|  |  | 提供图像对比度、亮度等常规调节界面 |
|  |  | 摆位误差数据的识别 |
| 2 | 数据存储模块 | 患者一般信息存储与调阅 |
|  |  | 射野图像的截图存储 |
|  |  | 前、后定位摆位误差数据的存储 |
|  |  | 射野铅门位置的存储及调阅 |
|  |  | 射野大小及面积的计算及存储 |
|  |  | 患者数据存储信息（EXCEL表）的导入及导出 |
|  |  | 设置管理员及用户权限 |
| 3 | 图像显示模块 | 提供登陆权限 |
|  |  | 窗口VGA端口采集图像实时显示 |
|  |  | 射野铅门的实时虚拟显示 |
|  |  | 射野铅门大小及面积的显示 |
|  |  | 与数据存储模块相关菜单及按钮的设置 |
|  |  | 射野铅门控制菜单及按钮的设置 |
| 4 | 射野铅门控制模块 | 通过运动控制卡或PLC、步进或伺服电机实现对射野铅门控制（1组铅门4个电机，共2组铅门） |
|  |  | 网线、串口或并口远距离（约20m）控制、线缆电磁屏蔽 |
|  |  | 铅门对称及非对称位置操控定位 |
|  |  | 铅门对称及非对称存储位置的自动定位 |
|  |  | 一键铅门全打开功能 |
|  |  | 当前场景铅门位置记忆与恢复功能 |
|  |  | 铅门预固定位置的一键操作定位（大、中、小） |
|  |  | 铅门位置的鼠标、屏幕触摸拖拽操作 |
|  |  | 铅门碰撞停止回缩功能 |
|  |  | 铅门的重启及复位 |
|  |  | 紧急断电按钮的控制 |
| 5 | 计算机系统 | 采用品牌台式计算机 |
|  |  | WinXp及以上操作系统 |
|  |  | Intel处理器i5 或以上 |
|  |  | 硬盘≥1T |
|  |  | 内存≥8G |
|  |  | 独立显卡 |
|  |  | 触摸屏幕、显示器≥23英寸 |
| 6 | 开发环境与要求 | 采用VC++等主流开发软件,项目程序支持windows平台一键安装与卸载。 |